RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | „6 VIETŲ INFUZINIŲ POMPŲ STOTELĖ, AUTOMATINIAI ŠVIRKŠTAI IR INFUZINĖS TŪRINĖS POMPOS“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDK paskelbimo data ir numeris |  | 2025-01-07, Nr. 699057 |  |
| RDK vykdymo laikotarpis |  | nuo 2025-01-07 iki 2025-01-15 |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu |  | CVP IS |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 2 |  |
| TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomi pakeitimai |  | Perkančiosios organizacijos sprendimas |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Numatytas prekių pristatymo terminas – Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Terminas prekių pristatymui pakankamas“ |  | Perkančioji organizacija nekeis pristatymo termino. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas.“ tiekėjas pateikė atsakymą „1. Jei bus naudojamas PKA (skausmo kontrolės) mygtukas, siūlome specifikacijoje numatyti, jog viena iš švirkštinių pompų turi būti komplektuojama su PKA režimais. Kitu atveju pašalinti techninės specifikacijos punktą Nr. 1.8 2. Techninės specifikacijos punktas Nr. 1.5 - prašomas stotelės įsijungimo laikas. Šis parametras nėra aktualus darbui su pompomis, kadangi stotelės įsijungia greitai, o šio punkto pagrindimui būtų reikalingas papildoma gamintojo deklaracija, todėl prašome panaikinti šį punktą.“ |  | Perkančioji organizacija naikina 1.5 punkto reikalavimus. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Prekės pakuotė yra perdirbama, prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos, ar pakeičiamos, prekė, virtusi atliekomis, tinka perdirbti.“ |  | Perkančioji organizacija atsižvelgs į pasiūlymą. |  |
| Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomas pakeitimas | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| 1.1. | Įstatomų pompų skaičius ≥ 6 vietų | 6 vietų | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo, jis neriboja galimybės teikti 6 vietų stotelės. |
| 1.3. | Aliarmai Akustiniai ir vizualiniai | Vizualiai skirtingų spalvų aliarmai | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „Vizualiniai, skirtingų spalvų“ |
| 1.4. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 2 val. | 1 val. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „≥ 1 val. “ |
| 1.5. | Prietaiso įsijungimo greitis ne ilgesnis 6 s. | Išbraukti šį reikalavimą | Perkančioji organizacija sutinka naikinti reikalavimą |
| 1.6. | Personalo iškvietimo jungtis - Būtina | Siūloma keisti į: Stotelės jungtys: RS232 RJ45 | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „RJ45 arba lygiavertė“ |
| 1.7. | Klasifikacija 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (arba lygiavertė) | Apsaugos klasė IP22 pilnai užtikrina stotelės saugumą dirbant ligoninės aplinkoje. 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22klasės (arba lygiavertė) | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. IP22 nėra pakankama apsauga, dėl dažnos įrangos dezinfekcijos. |
| 1.8. | Skausmo kontrolės pultelis - Būtina | Išbraukti šį reikalavimą | Perkančioji organizacija nesutinka naikinti reikalavimo, tačiau koreguoja jį į „Būtina, jungiasi prie švirkštinės pompos arba pompų stotelės“ |
| 1.9. | Pompų integracija su centrine monitoravimo stotimi Infuzinės pompos sotelės pagalba jungiasi prie centrinės monitoravimo stoties (siųsti aliarmus, tame pačiame ekrane atvaizduoti infuzijos parametrus lygiagrečiai paciento monitoriaus parametrams) | Prašome nedetalizuoti, kokiame monitoriuje bus vaizduojami infuzijų parametrai. Paaiškiname, kad šiai funkcijai gali būti naudojamas atskiras monitorius: Infuzinės pompos sotelės pagalba jungiasi prie centrinės monitoravimo stoties | Perkančioji organizacija naikina šį reikalavimą |
| 2.1. | Pompos ekranas Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas | Prašome panaikint reikalavimą spalvotam, 5 colių ekranui ir formuluoti reikalavimą sekančiai: "Monochrominis LCD ekranas, 7,3 cm įstrižainės arba lygiavertis". | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. Spalvotas, bent 5 colių ekranas yra svarbus kasdieniniame personalo darbe, suteikiantis daugiau aiškumo ir lengvinantis pompų valdymą. |
| 2.7. | Infuzijos greitis ≤ 0,01 - ≥ 1800 ml/val. | Prašome praplėsti infuzijos greičio nustatymo ribas. Pažymime kad infuzijos greičio intervalas 0,1 ml/val. - 1200 ml/val. pilnai užtikrina pompos terapines galimybes. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „Ne siauresnėse nei 0,1 ml/val. - 1200 ml/val. ribose“ |
| 2.8. | Vaistų biblioteka 1. ≥ 300 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) | 1. Iki 3800 vaistų pavadinimų 2. 19 kategorijų 3. Saugaus dozavimo programinė įranga | Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti 2.8.1 punkto reikalavimo. Tiekėjas gali siūlyti aukštesnių parametrų vaistų sąrašo biblioteką. Sutinka koreguoti 2.8.2 punkto reikalavimą į „2. ≥ 19 vaistų kategorijų.“ Nesutinka naikinti 2.8.3 punkto reikalavimo. Spalvinis vaistų žymėjimas leidžia personalui greičiau įvertinti, kokie tirpalai yra lašinami. |
| 2.9. | Infuzijos tikslumas ≤ ±2% | ± 1% mechanizmo, ± 2 % švirkštų. | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. Švirkštinėse pompose labai svarbus infuzijos tikslumas. |
| 2.10 | Okliuzjos aptikimas 1. Ne siauresnis nei 80 - 900 mmHg 2. ≥ 9 jautrumo nustatymo lygiai | 50 -900 mmHg | Perkančioji organizacija nesutinka keisti 2.10.1 reikalavimo nes pakeitimas mažintų konkurenciją. Nesutinka keisti 2.10.2. reikalavimo, nes jautrumo lygių nustatymas yra svarbus, jog pompa nealermuotų, esant mažam nustatymui, tačiau nesant realiai okliuzijai. |
| 2.11 | Pompos svoris ≤ 1,9 kg | 2,1 kg | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „≤ 2,1 kg“ |
| 2.12 | Klasifikacija 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės arba lygiavertė) | Perkančioji organizacija nesutinka keisti 2.12.2 reikalavimo, nes IP22 klasė nėra pakankama apsauga, dėl dažno įrangos valymo ir dezinfekcijos. |
| 3.2. | Pompos ekranas Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas | Monochrominis LCD ekranas, 7,3 cm įstrižainės | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. Spalvotas, bent 5 colių ekranas yra svarbus kasdieniniame personalo darbe, suteikiantis daugiau aiškumo ir lengvinantis pompų valdymą. |
| 3.6. | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė ≥ 11 val. | ≥ 8 val. 25 ml/val. greičiu | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. 11 valandų darbo baterija užtikrina ilgą infuzijos veiklą, nutrūkus elektros tiekimui. |
| 3.7 | Infuzijos greitis ≤ 0,1 - ≥ 1800 ml/val | 0,1-1500 ml/val. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „Ne siauresnėse nei 0,1 ml/val. - 1500 ml/val. ribose“ |
| 3.8 | Vaistų biblioteka 1. ≥ 300 vaistų sąrašas 2. ≥ 30 vaistų kategorijų 3. Spalvinis vaistų žymėjimas 4. Saugaus dozavimo programinė įranga (DERS) | 1. Iki 3800 vaistų pavadinimų 2. 19 kategorijų 3. Saugaus dozavimo programinė įranga | Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti 3.8.1 punkto reikalavimo. Tiekėjas gali siūlyti aukštesnių parametrų vaistų sąrašo biblioteką. Sutinka koreguoti 3.8.2 punkto reikalavimą į „2. ≥ 19 vaistų kategorijų.“ Nesutinka naikinti 3.8.3 punkto reikalavimo. Spalvinis vaistų žymėjimas leidžia personalui greičiau įvertinti, kokie tirpalai yra lašinami. |
| 3.9 | Infuzijos tikslumas ≤ ±3% | ±5% | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į „≤ ±5%“ |
| 3.10 | Okliuzjos aptikimas 1. Ne siauresnis nei 75 - 825 mmHg 2. ≥ 9 jautrumo nustatymo lygiai | 50-750 mmHg | Perkančioji organizacija nesutinka keisti 3.10.1 reikalavimo nes pakeitimas mažintų konkurenciją. Nesutinka keisti 3.10.2. reikalavimo, nes jautrumo lygių nustatymas yra svarbus, jog pompa nealermuotų, esant mažam nustatymui, tačiau nesant realiai okliuzijai. |
| 3.11 | Galimybė naudoti universalias skirtingų gamintojų lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltin. pompavimo mechanizmais Turi būti galimybė naudoti universalias skirtingų gamintojų lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais. | Išbraukti šį reikalavimą | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį reikalavimą. |
| 3.12 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) Nuo 0,01 ml iki 9999,9 ml. | 0,1 – 9999 ml. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą į Nuo 0,1 ml iki 9999 ml.“ |
| 3.14. | Infuzinės tūrinės pompos jungtys Būtina. Infuzinės tūrinės pompos jungtys: - Pompos elektriniam maitinimui; - Jungtis į centralizuotą stotį USB jungtis | Infuzinės tūrinės pompos jungtys: 1. Pompos elektriniam maitinimui; 2. Jungtis į centalizuotą stotį | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį reikalavimą. |
| 3.15. | Klasifikacija 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP22 klasės | Perkančioji organizacija nesutinka keisti 3.15.2 reikalavimo, nes IP22 klasė nėra pakankama apsauga, dėl dažno įrangos valymo ir dezinfekcijos. |
| APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI |  |  |  |
| Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 2 dalyviai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas. |  |  |  |