Techninė specifikacija Instrumentų plovimo mašina – 1 vnt.

| Eilės Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pirminio nukenksminimo įrenginys | Paskirtis-atsiurbimo indų, šlapimo indų, skysčių, grindų plovimo kibirų, vienalyčių chirurginių instrumentų plovimas ir terminė dezinfekcija. Kraujo ir kūno skysčių išpylimas ir nukenksminimas, plovimas ir terminė dezinfekcija, su automatiniu ištuštinimo funkcija. |  |
|  | Konstrukcinis išpildymas | Pakrovimas turi būti iš viršaus arba iš priekio, modelis statomas ant grindų |  |
|  | Išorės matmenys | Ne daugiau 660x660x1800 mm (plotis x gylis x aukštis) |  |
|  | Valdymas | Pilnas plovimo ir dezinfekavimo proceso mikroprocesorinis valdymas |  |
|  | Įrenginys turi būti komplektuojamas: | - Su laikikliu atsiurbimo indams nuo 2,5 iki 5 litrų talpos; - su tinkleliu, į kurį telpa ISO instrumentų padėklas; - Su automatinio apvertimo mechanizmu. |  |
|  | Įrenginio kamera ir dangčio vidus arba durys be suvirinimo siūlių. | Nerūdijantis plienas 316 L arba lygiavertis |  |
|  | Kameros matmenys | Ne mažiau 400 x 460 x 400 mm (plotis x ilgis x gylis) |  |
|  | Elektros sunaudojimas procesui | ≤ 0,18 kWh |  |
|  | Įrenginyje turi būti nemažiau kaip šeši fiksuoti ir vienas besisukantis su vandens srove antgaliai | Būtina |  |
|  | Dezinfekcijos proceso metu turi vykti ir visos vamzdžių ir antgalių sistemos dezinfekcija | Būtina |  |
|  | Siekiant užtikrinti daiktų dezinfekciją dangtis ar durys negali būti atidaryti kol nesibaigė dezinfekcijos procesas | Būtina |  |
|  | Įrenginio korpuso temperatūra turi neviršyti +40oC. | Būtina |  |
|  | Įrenginyje turi būti integruotas garo generatorius | Būtina |  |
|  | Įrenginys turi turėti nemažiau 3-jų standartinių programų: ekonominę, standartinė ir intensyvią – pasirinktinai | Būtina |  |
|  | Programos metu vandens sunaudojimas pilnam procesui su aušinimu: Ekonominės Standartinė Intensyvi | Ne daugiau 21 litro Ne daugiau 32 litrai Ne daugiau 40 litrų |  |
|  | Programos laikas: Ekonominės Standartinė Intensyvi | Ne daugiau 6 min. Ne daugiau 7 min. Ne daugiau 8 min. |  |
|  | Elektros maitinimas ir galingumas | Trifazis, ne daugiau 5,5 kW |  |
|  | Plovimas ir dezinfekcija | Pagal LST EN ISO 15883 standartą. Terminei dezinfekcijai garas gaminamas iš įmontuoto garo generatoriaus |  |
|  | Plovimo skysčio pompos ir lygio davikliai | Ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Pilna naudojimo instrukcija lietuvių kalba pristatyti su įrengimais | Būtina |  |
|  | Įranga turi turėti CE ženklą su atpažinimo numeriu; Pilnai atitinka Europos standartą automatiniam plovimui ir dezinfekcijai LST EN ISO 15883 ir medicinos priemonių reglamentą MRD/medicinos priemonių direktyvą MDD 93/42/EEC arba lygiaverčius. | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių. |  |