Techninė specifikacija portatyviniam ultragarso aparatui, 1vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, kraujagyslių, smulkių dalių tyrimams |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LCD (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 39.5 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu |  |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane |  |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm |  |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 |  |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 30 cm |  |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. |  |
| 10. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 21 MHz |  |
| 11. | Skenavimo režimai | - 2D - Trapecinis vaizdavimas - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) |  |
| 11.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 4.5 M; |  |
| 11.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; |  |
| 12. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; |  |
| 13. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| 14. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve |  |
| 15. | Komplektuojami ultragarso davikliai |  |  |
| 15.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; |  |
| 15.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 15 MHz; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Monokristalinė, matricinė arba Multi-D technologija; |  |
| 15.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 90°; - Elementų skaičius ≥ 80; - Monokristalo arba matricinė technologija |  |
| 16. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 17. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus |  |
| 19. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 20. | CE ženklinimas | Būtinas |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |
| T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,25 |  |
| T2 | Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 MHz | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,25 |  |
| T3 | Konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,25 |  |
| T4 | Visi komplektuojami davikliai monokristalinės arba matricinės technologijos | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,25 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė):

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T), balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

3. Siūlomo objekto techniniai pranašumai vertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų vertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

Siūlomo objekto T1, T2 , T3 ir T4 techniniai pranašumai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 25, T2 = L2 = 25, T3 = L3 = 25, T4 = L4 = 25. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=14Ti×Y