Techninė specifikacija Skysčių šildymo spinta 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šildymo spintos paskirtis | Infuzinių tirpalų, skysčių, rankšluosčių, gelio paklotų šildymui |  |
|  | Šildymo spintos išmatavimai (be ratukų) | Išoriniai: aukštis 175 cm ± 15 cm, plotis 70 cm ± 10 cm, gylis 60 cm ± 10cm. |  |
|  | Šildymo spintos talpa | Ne mažiau 360 l |  |
|  | Šildymo spintos konstrukcija | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia medžiaga. |  |
|  | Spinta ant ratukų, patogiam stumdymui tarp patalpų | Ratukų dydis ne mažiau 10 cm |  |
|  | Spintos durelės permatomos | Dvigubo stiklo |  |
|  | Vidinės temperatūros nustatymo diapazonas | Nuo 35°C iki 42°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis 1°C. |  |
|  | Perkaitimo aliarmas | Būtina. |  |
|  | Vidiniai stalčiai ir lentynėlės | Galimybė reguliuoti atstumą tarp lentynų. Aukštis tarp lentynų pozicijų 15 cm ± 10 cm Ne mažiau kaip 6 lentynų pozicijos. |  |
|  | Maksimali lentynos apkrova | Ne mažiau 20 kg ± 1 kg |  |
|  | Valdymo pultas | Aiškiai matomos temperatūros reikšmės ekrane su temperatūros reguliavimo mygtukais |  |
|  | Komplektacija | Šildymo spinta 1 vnt. Lentyna 4 vnt. |  |
|  | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne blogiau 1°C |  |
|  | Maitinimas | Nominalios vertės 230V 50 Hz. el. tinklas |  |
|  | Sertifikavimas | Pateikti CE atitikties sertifikatą |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | ne mažiau 24 mėnesiai |  |
|  | Instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui ir specialisto apmokymo sertifikatą atlikti įrangos instaliavimą |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, pateikti atitinkamą deklaraciją ar sertifikatą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |