Techninė specifikacija  Ultragarso aparatas - 1vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai; - Smulkių dalių; - Kraujagyslių tyrimai; - Kardiologiniai tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai. |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU arba OLED technologija - Ekrano įstrižainė ≥ 54.5 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų |  |
| 3. | Sistemos valdymo pultas su jutikliniu ekranu | - > 30 cm ekrano įstrižainės; - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±90°; - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| - 6. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas | ≥ 1 - 21 MHz |  |
| - 7. | Bendras dinaminis diapazonas | ≥ 280 dB |  |
| - 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | ≥ 4.5 M |  |
| - 9. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Spalvinis dopleris - Galios dopleris - Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas; |  |
| - 10. | Elastografijos ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai | - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis); - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; - Kepenų riebalingumo įvertinimo modulis; |  |
| - 11. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; |  |
| - 12. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams/ artefaktams mažinti; |  |
| - 13. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |  |
| - 14. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. - Query/Retrieve |  |
| - 15. | Maksimali kadrų juostos atmintis (Cineloop) | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. |  |
| - 16. | Jungtys | DisplayPort arba HDMI; |  |
| 17. | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai |  |  |
| - 17.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; |  |
| - 17.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 15 MHz - Apžvalgos laukas > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Monokristalo arba matricinė, arba Multi-D technologija; |  |
| - 17.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 90°; - Elementų skaičius ≥ 80; - Monokristalo arba matricinė technologija |  |
| - 17.4. | Ginekologinis daviklis | - 3 MHz - 12 MHz daviklio dažnių darbinis diapazonas. - Apžvalgos kampas ne mažiau kaip 170 laipsnių. - Monokristalo arba matricinė technologija. |  |
| - 18. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdžiais 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| - 19. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| - 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus |  |
| - 21. | CE ženklinimas | Būtinas |  |
| - 22. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |