Defibriliatoriaus su monitoriumi

techninė specifikacija 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Defibriliacija su monitoravimu |  |
|  | Monitoruojami parametrai | 1. EKG 2. Neinvazinis kraujospūdis 3. SpO2 4. CO2 |  |
|  | Defibriliatoriaus impulso forma | 1. Bifazinė; 2. Su voltažo kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos. |  |
|  | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Reguliavimo ribos nuo ≤ 1 iki ≥ 200 J; 2. Keitimo žingsnis 2-10 J diapazone ne daugiau 1 J; |  |
|  | Defibriliatoriaus darbo režimai: | 1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija. 3. Stimuliatorius |  |
|  | Defibriliatoriaus įsikrovimo iki 200 J trukmė | ≤ 8 s |  |
|  | Paskutinių trijų iškrovų energijos nustatymų atmintis | Būtina. Vartotojui nereikia rankiniu būdu keisti iškrovos energijos nustatymų kiekvienai sekančiai arba 3 energijos protokolų lygiai. |  |
|  | Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija | Defibriliatorius turi automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkciją su galimybe naudoti darbo režimą, kai krūvis neutralizuojamas ne vėliau kaip po 120 s nuo užsikrovimo momento |  |
|  | EKG derivacijų skaičius | ≥ 3 |  |
|  | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 30 iki 300 k/min. |  |
|  | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas | Nuo 10 iki 255 mmHg |  |
|  | SpO2 matavimo tikslumas diapazone 70-100% | ± 2% |  |
|  | CO2 matavimo diapazonas | nuo 0 iki 99 mmHg |  |
|  | Pulso diapazonas iš SpO2 kanalo | Nuo 20 iki 240 k./min. |  |
|  | Testinė įranga arba defibriliatoriaus savitesto funkcija | Būtina testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą, baterijų pakrovimo lygio įvertinimą, iškrovos elektrodų ir maitinimo šaltinio jungčių patikrą arba turi turėti savitesto funkciją |  |
|  | Reikalavimai ekranui: | 1. LCD skystųjų kristalų; 2. Spalvotas; 3. Ekrano įstrižainė ≥ 16,5 cm; 4. Ne mažiau 4 kreivių atvaizduojama vienu metu. |  |
|  | Terminis spausdintuvas | Defibriliatoriuje yra integruotas terminis spausdintuvas |  |
|  | Kanalų skaičius | ≥ 3 |  |
|  | Spausdinimo juostos plotis | ≥ 50 mm |  |
|  | Darbo režimai | 1. Automatinis; 2. Rankinis. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai: | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina: a) Ne mažiau kaip 200 iškrovų, naudojant maksimalią energiją; b) Ne mažiau 6 val. trukmės gyvybinių funkcijų monitoravimą. |  |
|  | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Būtina akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija |  |
|  | Vidinė atmintis | Būtina vidinė atmintis |  |
|  | Aparato vidinėje atmintyje saugomų duomenų perkelimas į kompiuterį | Galimybė aparato vidinėje atmintyje saugomus duomenis perkelti į kompiuterį |  |
|  | Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi | ≤ 6.5 kg |  |
|  | Apsauga nuo drėgmės ir kietųjų dalelių | IP33 |  |
|  | Galimybė naudoti defibriliatorių su daugkartinio ir vienkartinio naudojimo elektrodais, skirtais suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai | Būtina |  |
|  | Komplektacija (kiekvienam defibriliatoriui) | 1. Defibriliatorius yra pilnai sukomplektuotas su priedais, kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas su visais priedais, kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas); 2. Kartu su defibriliatoriumi pateikiamas daugkartinio naudojimo elektrodų, skirtų suaugusiems ir vaikams – 1 kompl; 3. Kartu su defibriliatoriumi pateikiamas vienkartinio naudojimo elektrodų, skirtų suaugusiems ir vaikams – 1 kompl; 4. 3 elektrodų EKG laidas – 1 vnt.; 5. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu - 1 vnt.; 6. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele - 1 kompl.; 7. CO2 priedai - 1 kompl.; 8. Kabliukai, montuojami ant defibriliatoriaus, pakabinimui ant lovos – 1 vnt.; 9. Krepšys – 1 vnt. |  |
|  | CE ženklinimas | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |