Techninė specifikacija Gaivinimo įrenginys LUCAS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) |  |
|  | Kompresijų gylis diapazone | 50 mm ± 10 mm |  |
|  | Paspaudimų greičio nustatymo ribos | Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai 100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |
|  | Pagrindiniai reguliuojami parametrai | 1. kompresijos su ventiliavimu 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai) režimas 2. pastovios kompresijos režimas 3. pauzės režimas |  |
|  | Dekompresija | Sistema atlieka krūtinės ląstos dekompresijas prisiurbiama taurele (vakuuminiu būdu) po kiekvienos kompresijos arba kitokiu būdu. |  |
|  | Apsaugos klasė | IP43, ne mažesnė |  |
|  | Akumuliatorių įkrovimas | Įkroviklis įmontuotas aparate. |  |
|  | Akumuliatorių savybės | Pakraunamas ličio jonų polimerų akumuliatorius. Galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. Akumuliatoriaus veikimo laikas 30 min., ne mažiau |  |
|  | Akumuliatoriaus įsikrovimo lygio indikatorius aparate | Būtinas |  |
|  | Garsinė aliarmo sistema | Būtina |  |
|  | Svoris su baterija | 10 kg, ne daugiau |  |
|  | Komplektuojami priedai | 1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatorius – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis veikiantis nuo maitinimo tinklo. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |