Techninė specifikacija gulimo paciento transportavimo vežimėlis – 17 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pacientų transportavimui pusiau sėdimoje, sėdimoje ir gulimoje padėtyse |  |
|  | Važiuoklė | Keturi pagrindiniai 20 cm skersmens, ne mažiau, ratukai ir penktas pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (įmontuotu važiuoklės centre) fiksuotos sukimosi krypties ratukas |  |
|  | Vežimėlio išoriniai matmenys | - Ilgis 215 cm ± 3 cm - Plotis 75 cm ± 3 cm (kai porankiai nuleistoje padėtyje) - Plotis 78 cm ± 3 cm (kai porankiai pakeltoje padėtyje) |  |
|  | Maksimali leistina apkrova | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Centrinė stabdžių sistema | Metaliniai stabdžiai, valdoma iš dvejų vežimėlio pusių |  |
|  | Gulimos dalies aukščio reguliavimas | 1. Aukščio reguliavimas 60-90 cm ± 5 cm ribose 2. Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais iš vežimėlio šonų su dviem hidraulinėmis pavaromis 3. Multifunkcinio pedalo pagalba gali būti atskirai nuleidžiamas galvūgalis ir kojūgalis ir visas vežimėlis. |  |
|  | Nugarinės dalies reguliavimas | - Pakėlimo kampo nustatymas norimoje padėtyje 0-90° ±5°ribose. - Kampas fiksuojamas pneumatinės dujinės spyruoklės pagalba su rankenėlėmis iš kairės ir dešinės pusių |  |
|  | Šoniniai porankiai | - Šoninių porankių ilgis 125 cm - Aukštis 30 cm ± 2 cm |  |
|  | Integruotos rankenos | - Priekyje ir gale integruotos stūmimo ir traukimo rankenos. - Nenaudojamas rankenas galima suskleisti/nulenkti. |  |
|  | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas | Ne mažiau 16°/-16° ±3° |  |
|  | Integruoti bamperiai | Smūgiams atsparūs bamperiai |  |
|  | Vežimėlio čiužinys | 1. Danga atspari cheminiams valikliams 2. Čiužinio storis ne mažiau 8 mm 3. Plotis 60±3 cm, ilgis 190±5 cm 4. Čiužinys tvirtinamas lipdukais prie pagrindo, su galimybe nuimti |  |
|  | Deguonies baliono laikiklis | Laikiklis lengvai nuimamas ir pritvirtinamas |  |
|  | Infuzinių skysčių laikiklis | - Galvūgalyje įmontuotas teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis, nenaudojant nulenkiamas į horizontalią padėtį. - Galima maksimali apkrova ne mažiau 10 kg |  |
|  | Rentgeno tyrimų atlikimas | - Dviguba rentgeno spinduliams pralaidi gulima dalis su rentgeno kasečių įdėjimo vieta per visą ilgį. - Galimas kasetės dydis ne mažesnis nei 35 x 43 x 2,5 cm. |  |
|  | Fiksacijos diržai | Būtini |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
|  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą ir bent vieno inžinieriaus apmokymo sertifikatą atlikti įrangos instaliavimą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |