## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ELEKTROFIZIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENKAMERINIS ELEKTROKARDIOSTIMULIATORIUS (EKS) SU IŠPLĖSTOMIS PROGRAMAVIMO GALIMYBĖMIS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTACIJOS FUNKCIJĄ (VVIR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, SU ELEKTRODU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Vienkamerinis elektrokardiostimuliatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodu
1.1. | Vienkamerinis elektrokardiostimuliatorius (EKS) su išplėstomis programavimo galimybėmis, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodu | 450 | Vnt
1.1.1. | Prieširdžių arba skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.
1.1.2. | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), AAT, VVT.
1.1.3. | Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min.
1.1.4. | Maks. impulso trukmė: 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala.
1.1.5. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
1.1.6. | Masė ≤ 24 g, tūris ≤12 cm3.
1.1.7. | Skilvelių Impulso amplitudė reguliuojama 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.
1.1.8. | Prieširdžių impulso amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.
1.1.9. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
1.1.10. | Jautrumas skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.
1.1.11. | Jautrumas prieširdžíuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis kas 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.
1.1.12. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
1.1.13. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
1.1.14. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
1.1.15. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.
1.1.16. | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, jutiklio histogramos.
1.1.17. | Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos (stimuliuojant AAI(R) režimu).
1.1.18. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ar skilvelių dažnis.
1.1.19. | Prietaiso darbo trukmė ≥10 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DS stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
1.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio.
1.1.21. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
1.1.22. | Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus.
1.1.23. | Komplekte turi būti įvairaus ilgio (40–100 cm) aktyvios fiksacijos skilveliniai arba prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai
1.1.24. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKAMERINIS EKS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTACIJOS FUNKCIJĄ (VVIR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodo
2.1. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptacijos funkciją (VVIR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodo | 3000 | Vnt
2.1.1. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
2.1.2. | Vienkamerinis, programuojamas.
2.1.3. | VVIR/AAIR stimuliavimo režimai.
2.1.4. | Svoris - ne didesnis kaip 25 g.
2.1.5. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V.
2.1.6. | Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms.
2.1.7. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis) – būtinas.
2.1.8. | Tarnavimo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min. dažniu - ne mažiau 8 metų.
2.1.9. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose – būtinas.
2.1.10. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – ≤ 0,5 mV.
2.1.11. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 1 mV.
2.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina.
2.1.13. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
2.1.14. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
2.1.15. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
2.1.16. | Prieširdžių ar skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina.
2.1.17. | Galimybė atlikti mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus.
2.1.18. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKAMERINIS EKS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTAVIMO FUNKCIJĄ (VVIR) BEI DU TAM SKIRTUS JUTIKLIUS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (VVIR) bei du tam skirtus jutiklius, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
3.1. | Vienkamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (VVIR) bei du tam skirtus jutiklius, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 60 | Vnt
3.1.1. | VVIR/AAIR stimuliavimo rėžimai;
3.1.2. | Svoris – ne didesnis kaip 25g;
3.1.3. | Korpuso storis nedaugiau 7,5 mm;
3.1.4. | Korpuso tūris nedaugiau 14 cm ³.
3.1.5. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
3.1.6. | Veikimo trukmė, stimuliuojant 100% 60 kart./min. ne mažiau 10 metų.
3.1.7. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina;
3.1.8. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5V.
3.1.9. | Maks. impulso trukmė – ne mažiau 1,5 ms.
3.1.10. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ir bipolinis) – būtinas.
3.1.11. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose – būtinas.
3.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina.
3.1.13. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 1 mV.
3.1.14. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – ≤0,5 mV
3.1.15. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
3.1.16. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
3.1.17. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
3.1.18. | Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina.
3.1.19. | Du dažnio adaptacijos jutikliai – būtini.
3.1.20. | Galimybė valdyti nuotoliniu ryšiu.
3.1.21. | Stimuliatoriaus galimybė mažiausiai vieną kartą per parą perduoti stimuliacijos parametrus nuotoliniu būdu į gydymo įstaigą, naudojant portatyvinį siųstuvą (siųstuvas į rinkinį neįeina) – būtina.
3.1.22. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | DVIKAMERINIS EKS SU STIMULIACIJOS DAŽNIO ADAPTACIJA FIZINIAM KRŪVIUI (DDDR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
4.1. | Dvikamerinis EKS su stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui (DDDR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 1500 | Vnt
4.1.1. | Stimuliacijos režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R).
4.1.2. | Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min.
4.1.3. | Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant mažesne nei 0,1 ms padala – būtina.
4.1.4. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
4.1.5. | Stimuliacijos amplitudė bent 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.
4.1.6. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė bent 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V.
4.1.7. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
4.1.8. | Programuojamas jautrumas skilveliuose: 0,5–5,0 V žingsnis kas 0,5 mV ir 6,0–10,0 žingsnis 1,0 mV.
4.1.9. | Programuojamas jautrumas prieširdžiuose: 0,15 – 1,0 mV žingsnis kas 0,25 mV ir 1,0–4,0 mV žingsnis 0,5 mV.
4.1.10. | Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
4.1.11. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
4.1.12. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
4.1.13. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė, įvykių žymekliai.
4.1.14. | Dažnio adaptacijos jutiklis: maks. dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos.
4.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥10 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.
4.1.16. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 9 metai (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 1000% DDD stimuliacija, saugomos EKG funkcija įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos)
4.1.17. | Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“.
4.1.18. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis.
4.1.19. | Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas.
4.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, didelio skilvelių dažnio.
4.1.21. | Prietaisas gali automatiškai nutraukti atsiradusį prieširdžių plazdėjimą dažna stimuliacija.
4.1.22. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T ir 3T magneto rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
4.1.23. | Komplekte turi būti:1. Įvairaus ilgio (40–100) cm aktyvios fiksacijos, išskiriantys gliukokortikoidus skilveliniai elektrodai, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai2. Įvairaus ilgio (40–55) cm aktyvios fiksacijos, tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai
4.1.24. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | DVIKAMERINIS EKS, TURINTIS DAŽNIO ADAPTAVIMO FUNKCIJĄ (DDDR) SU DVIEM JUTIKLIAIS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
5. | Dvikamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (DDDR) su dviem jutikliais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
5.1. | Dvikamerinis EKS, turintis dažnio adaptavimo funkciją (DDDR) su dviem jutikliais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 150 | vnt
5.1.1. | DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai.
5.1.2. | Svoris – ne didesnis kaip 30g.
5.1.3. | Korpuso storis nedaugiau 7,5 mm.
5.1.4. | Korpuso tūris nedaugiau 12cm ³.
5.1.5. | Galimybė atlikti 1,5 ir 3 T MRT tyrimus visam kūnui.
5.1.6. | Veikimo trukmė, stimuliuojant 100% 60 kart./min. ne mažiau 11 metų.
5.1.7. | Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
5.1.8. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5V.
5.1.9. | Maks. impulso trukmė – ne mažiau 1,5 ms.
5.1.10. | Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ir bipolinis) – būtinas.
5.1.11. | Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose – būtinas.
5.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike –būtina.
5.1.13. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 1 mV.
5.1.14. | Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose – ≤0,5 mV
5.1.15. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
5.1.16. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
5.1.17. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
5.1.18. | Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija – būtina.
5.1.19. | Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching").
5.1.20. | Du jutikliai dažnio adaptacijai.
5.1.21. | Galimybė valdyti nuotoliniu ryšiu.
5.1.22. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | BIVENTRIKULINIS BIPOLIS STIMULIATORIUS, SKIRTAS SKILVELIŲ DARBĄ RESINCHRONIZUOJANČIAI STIMULIACIJAI (CRT-P), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
6. | Biventrikulinis bipolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
6.1. | Biventrikulinis bipolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 60 | Vnt
6.1.1. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.
6.1.2. | Bipolė (IS-1) standarto jungtis kairiojo skilvelio elektrodui.
6.1.3. | Skilvelių stimuliacijos amplitudė 0,5–7,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis ne daugiau 0,5 V .
6.1.4. | Prieširdžių stimuliacijos amplitudė 0,5–5,0 V ar platesnėse ribose, žingsnis 0,5 V .
6.1.5. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
6.1.6. | Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).
6.1.7. | Atskirai programuojamas automatiškai perjungto stimuliacijos DDIR režimo („auto mode switching“) bazinis dažnis;
6.1.8. | Masė mažesnė nei 25 g, tūris ≤ 15cm3.
6.1.9. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
6.1.10. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
6.1.11. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
6.1.12. | Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, kitos konfigūracijos).
6.1.13. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
6.1.14. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14 min, epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.
6.1.15. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
6.1.16. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
6.1.17. | Prietaiso darbo trukmė ≥7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudes parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
6.1.18. | Automatinis stimuliacijos impulso parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
6.1.19. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM, tiek WLAN ryšio galimybės.
6.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (ars oar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
6.1.21. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
6.1.22. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
6.1.23. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.
6.1.24. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | BIVENTRIKULINIS KETURPOLIS STIMULIATORIUS, SKIRTAS SKILVELIŲ DARBĄ RESINCHRONIZUOJANČIAI STIMULIACIJAI (CRT-P), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, KOMPLEKTE SU ELEKTRODAIS BEI ĮVEDIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
7. | Biventrikulinis keturpolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema
7.1. | Biventrikulinis keturpolis stimuliatorius, skirtas skilvelių darbą resinchronizuojančiai stimuliacijai (CRT-P), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, komplekte su elektrodais bei įvedimo sistema | 300 | Vnt
7.1.1. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui.
7.1.2. | DS amplitudė 0,25–7 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu .
7.1.3. | DP amplitudė 0,25–5,0 V, keičiant po 0.5 V ar mažesniu žingsniu.
7.1.4. | Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius).
7.1.5. | Stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switch“).
7.1.6. | Masė mažesnė nei 30 g, tūris ≤ 15 cm3.
7.1.7. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
7.1.8. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
7.1.9. | Skilvelių užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
7.1.10. | Galimybė programuoti kairiojo skilvelio elektrodo stimuliacijos polių (distalinis, proksimalinis, įvairios vidurinių polių bei unipolinės konfigūracijos).
7.1.11. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
7.1.12. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 14min., epizodų trukmė ≥ 20 sekundžių, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis.
7.1.13. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpolis arba bipolis programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
7.1.14. | Keičiant poliškumą, automatiškai matuojama varža.
7.1.15. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 7metų (60 imp./min., 2.5V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
7.1.16. | Prekės gamintojo garantija ≥5 metai.
7.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas visose širdies kamerose.
7.1.18. | KS stimuliacija keliuose taškuose: stimuliavimas vienu metu arba su užlaikymu tarp KS impulsų.
7.1.19. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, tiek GSM , tiek WLAN ryšio galimybės.
7.1.20. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
7.1.21. | Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė.
7.1.22. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
7.1.23. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
7.1.24. | Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.
7.1.25. | Keturpolė kairiojo skilvelio stimuliacijos technologija.
7.1.26. | Galimybė atlikti viso kūno mažiausiai 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (taip pat krūtinės ląstos ir širdies srityse).
7.1.27. | Komplekte: 1. Įvairaus ilgio (50–65) cm aktyvios fiksacijos skilveliniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai2. Įvairaus ilgio (45–55) cm aktyvios fiksacijos tiesūs prieširdiniai elektrodai, išskiriantys gliukokortikoidus, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, analogiškus generatoriaus specifikacijai3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpoliai elektrodai – ≤5F diametro, atstumai tarp kontaktų ≥ 10mm, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus, pasirenkami linkiai mažiausiai S ir L formos.4. Sistema elektrodo įvedimui:a) introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai;b) styga introdiuserio įvedimui 160–200 cm ilgio;c) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokontrastiniu galu.
7.1.28. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | IMPLANTUOJAMAS RESINCHRONIZUOJANTIS KARDIOVERTERIS-DEFIBRILIATORIUS (CRT-D) SU KETURPOLIAIS KAIRIOJO SKILVELIO ELEKTRODAIS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, SU ELEKTRODAIS IR ĮVEDIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
8. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema
8.1. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su keturpoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su elektrodais ir įvedimo sistema | 120 | Vnt.
8.1.1. | Masė ≤ 80g, tūris ≤ 35cm3.
8.1.2. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.
8.1.3. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.
8.1.4. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).
8.1.5. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.
8.1.6. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.
8.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.
8.1.8. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.
8.1.9. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.
8.1.10. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.
8.1.11. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.
8.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
8.1.13. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.
8.1.14. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
8.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
8.1.16. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
8.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose.
8.1.18. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
8.1.19. | Atskirai reguliuojami kairio skilvelio ir dešinio skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
8.1.20. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
8.1.21. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
8.1.22. | DS-KS matavimo algoritmas vėliausių KS sužadinimo taškų identifikavimui.
8.1.23. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
8.1.24. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
8.1.25. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
8.1.26. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos).
8.1.27. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
8.1.28. | Automatinis AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo “paieškos”) algoritmas užtikrinantis biventrikulinę stimuliaciją atitinkamai pagal paciento fizinį aktyvumą.
8.1.29. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.
8.1.30. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
8.1.31. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).
8.1.32. | Komplekte:1. defibriliacijos elektrodas: aktyvios fiksacijos, 60-90 cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis, introdiuserio diametras ne daugiau 8F.2. Prieširdinis elektrodas: aktyvios fiksacijos, tiesus, 40-55 cm ilgio.3. Įvairaus ilgio (75–95 cm) kairiojo skilvelio stimuliacijos keturpolis elektrodas, ≤5F diametro, atstumai tarp elektrodų ≥ 10 mm. Elektrodo distalinė dalis turi pasirenkamus linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse.4. Sistema elektrodo įvedimui:a) introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui – pasirinktinai pjaustomas (komplekte peiliukas) arba plėšomas, įvairūs lenkimo kampai ir ilgiai.b) viela introdiuserio įvedimui 160-200 cm ilgioc) plona viela KS elektrodo įvedimui į koronarinio sinuso šaką, rentgenokontrastiniu galu.
8.1.33. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | IMPLANTUOJAMAS RESINCHRONIZUOJANTIS KARDIOVERTERIS-DEFIBRILIATORIUS (CRT-D) SU BIPOLIAIS KAIRIOJO SKILVELIO ELEKTRODAIS, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, BE ELEKTRODŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
9. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų
9.1. | Implantuojamas resinchronizuojantis kardioverteris-defibriliatorius (CRT-D) su bipoliais kairiojo skilvelio elektrodais, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, be elektrodų | 30 | Vnt.
9.1.1. | Masė ≤ 80g, tūris ≤ 40cm3.
9.1.2. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių- skilvelių santykių.
9.1.3. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.
9.1.4. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).
9.1.5. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.
9.1.6. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulso įkrovos metu.
9.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.
9.1.8. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 40 J.
9.1.9. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.
9.1.10. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.
9.1.11. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.
9.1.12. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
9.1.13. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.
9.1.14. | Įvykių registratorius, intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
9.1.15. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 40 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
9.1.16. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
9.1.17. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdyje ir abiejuose skilveliuose su 5V atsargine stimuliacija.
9.1.18. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
9.1.19. | Atskirai reguliuojami kairiojo skilvelio ir dešiniojo skilvelio stimuliacijos kanalų parametrai.
9.1.20. | Algoritmas AV ir VV intervalų optimizacijai.
9.1.21. | VV užlaikymo programavimo galimybė: vienu metu, pirma DS, pirma KS.
9.1.22. | Biventrikulinės stimuliacijos % nustatymas.
9.1.23. | Stimuliacija ir jautrumas – vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito.
9.1.24. | Automatinis varžos matavimas keičiant poliškumą.
9.1.25. | Prietaiso veikimo trukmė ≥ 7 metų (60 imp./min., 2,5 V, 0,4 ms, 500 Ω, 100% DDD-BiV stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija DP, DS, KS išjungta, saugomos EKG įjungta).
9.1.26. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
9.1.27. | Plaučių pabrinkimo diagnostika, remiantis stimuliacijos varžos matavimais.
9.1.28. | Programuojami įspėjamieji signalai (garso ar vibracijos): prie ERI, skilvelių elektrodo varžos pokyčio, skilvelių stimuliacijos procento pokyčio, aukšto skilvelių ritmo dažnio.
9.1.29. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).
9.1.30. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU VIENKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-VR) IR ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO BŪSENOS SEKIMO SISTEMA, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
10. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-VR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
10.1. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-VR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 90 | Vnt.
10.1.1. | Korpuso tūris - ne daugiau 40 cm3.
10.1.2. | Svoris - ne daugiau 80 gramų.
10.1.3. | Antibradikardinė stimuliacija - VVIR režimas (arba sudėtingesnis).
10.1.4. | Skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
10.1.5. | Maks. impulso amplitudė – ne mažiau 6 V.
10.1.6. | Maks. impulso trukmė – ne mažiau 1,5 ms.
10.1.7. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 0,5 mV.
10.1.8. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina.
10.1.9. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“) registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
10.1.10. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
10.1.11. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
10.1.12. | Skilvelinių tachiaritmijų detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios – būtini.
10.1.13. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – būtinas.
10.1.14. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija – būtina.
10.1.15. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija - ne mažiau 35 J.
10.1.16. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas baigėsi terapine intervencija – būtina.
10.1.17. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas nesibaigė terapine intervencija – būtina.
10.1.18. | Neinvazinė programuota stimuliacija – būtina.
10.1.19. | Veikimo trukmė (nestimuliuojant) - ne mažiau 6 metų.
10.1.20. | Šiam punktui turi būti siūlomi du modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi.Komplekte pateikiamas vienas defibriliacinis elektrodas: keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F.
10.1.21. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | NEDIDELIŲ MATMENŲ IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU VIENKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD - VR),SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
11. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD - VR),sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
11.1. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su vienkamerinės stimuliacijos funkcija (ICD - VR),sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 15 | Vnt.
11.1.1. | Korpuso tūris ne daugiau 30 cm3.
11.1.2. | Svoris ne daugiau 65 gramų.
11.1.3. | DF4 jungtis defibriliacijos elektrodui.
11.1.4. | Sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus.
11.1.5. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
11.1.6. | Baterijos veikimo trukmė ne mažiau 8 metų.
11.1.7. | Komplekte pateikiamas vienas defibriliacinis elektrodas: keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F.
11.1.8. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU DVIKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-DR) IR ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO BŪSENOS SEKIMO SISTEMA, SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
12. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
12.1. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR) ir širdies nepakankamumo būsenos sekimo sistema, sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 90 | Vnt.
12.1.1. | Korpuso tūris - ne daugiau 40 cm3.
12.1.2. | Svoris - ne daugiau 80 gramų.
12.1.3. | Antibradikardinė stimuliacija - DDDR režimas.
12.1.4. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
12.1.5. | Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 6 V.
12.1.6. | Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms.
12.1.7. | Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose – ≤ 0,5 mV.
12.1.8. | Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike – būtina.
12.1.9. | Stimuliatoriaus veiklos kanalo („marker channel“).
12.1.10. | Registracija programavimo metu realiame laike – būtina.
12.1.11. | Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma – būtina.
12.1.12. | Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) – būtinas.
12.1.13. | Skilvelinių tachiaritmijų detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios – būtini.
12.1.14. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją – būtinas.
12.1.15. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija – būtina.
12.1.16. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija - ne mažiau 35 J.
12.1.17. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas baigėsi terapine intervencija – būtina.
12.1.18. | Skilvelinių tachiaritmijų elektrogramų registracija į prietaiso atmintį, jei epizodas nesibaigė terapine intervencija – būtina.
12.1.19. | Neinvazinė programuota stimuliacija – būtina.
12.1.20. | Darbo trukmė (nestimuliuojant) – ne mažiau 6 metų.
12.1.21. | Galimybė vertinti širdies nepakankamumo būklę pagal plaučių ir krūtinės ląstos impedansą – būtina.
12.1.22. | Šiam punktui turi būti siūlomi du modeliai - su DF1 ir DF4 jungtimi.Komplekte su kardioverteriu - defibriliatoriumi pateikiamas vienas defibriliacinis ir vienas stimuliacinis elektrodas. Defibriliacinis elektrodas - keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F. Stimuliacinis elektrodas - bipolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 46-58 cm ilgio.
12.1.23. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | NEDIDELIŲ MATMENŲ IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU DVIKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-DR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
13. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus
13.1. | Nedidelių matmenų implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus | 15 | Vnt.
13.1.1. | Korpuso tūris ne daugiau 30 cm3.
13.1.2. | Svoris ne daugiau 65 gramų.
13.1.3. | DF4 jungtis defibriliacijos elektrodui.
13.1.4. | Sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus.
13.1.5. | Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui – būtina.
13.1.6. | Baterijos veikimo trukmė ne mažiau 7 metų.
13.1.7. | Komplekte su kardioverteriu - defibriliatoriumi pateikiamas vienas defibriliacinis ir vienas stimuliacinis elektrodas. Defibriliacinis elektrodas - keturpolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 60 - 70cm ilgio, <9F. Stimuliacinis elektrodas - bipolinis, aktyvios fiksacijos, išskiriantis gliukokortikoidus, 46-58 cm ilgio.
13.1.8. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | IMPLANTUOJAMAS KARDIOVERTERIS DEFIBRILIATORIUS SU DVIKAMERINĖS STIMULIACIJOS FUNKCIJA (ICD-DR), SERTIFIKUOTAS ATLIKTI VISO KŪNO MAGNETINIO REZONANSO TYRIMUS, SU PROGRAMUOJAMA DEFIBRILIACIJOS IMPULSO FAZIŲ TRUKME BEI FORMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
14. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su programuojama defibriliacijos impulso fazių trukme bei forma
14.1. | Implantuojamas kardioverteris defibriliatorius su dvikamerinės stimuliacijos funkcija (ICD-DR), sertifikuotas atlikti viso kūno magnetinio rezonanso tyrimus, su programuojama defibriliacijos impulso fazių trukme bei forma | 30 | Vnt.
14.1.1. | Masė ≤ 72g, tūris ≤ 32cm3.
14.1.2. | DF1 ir DF4 variantai.
14.1.3. | Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, pradžios (prieširdžių ar skilvelių) nustatymo, prieširdžių-skilvelių santykio.
14.1.4. | Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją.
14.1.5. | Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (tachikardija 1, tachikardija 2, virpėjimas).
14.1.6. | Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Scan funkcijas.
14.1.7. | ATP terapija virpėjimo zonoje defibriliuojančio impulse įkrovos metu.
14.1.8. | ATP terapija virpėjimo zonoje prieš defibriliuojančio impulso įkrovą.
14.1.9. | Maksimali defibriliuojančio impulso energija ≥ 36 J.
14.1.10. | Defibriliuojančio impulso forma – bifazinė, su galimybe programuoti fazių trukmes, impulso formą.
14.1.11. | Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) režimas.
14.1.12. | Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.
14.1.13. | Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
14.1.14. | Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/ galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema.
14.1.15. | Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 8 sekundės.
14.1.16. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 25 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
14.1.17. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
14.1.18. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su 5 V atsargine stimuliacija.
14.1.19. | Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas prieširdžiuose.
14.1.20. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose, suteikianti optimalią stimuliaciją.
14.1.21. | Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmai.
14.1.22. | Algoritmas AV optimizacijai.
14.1.23. | Prieširdinių aritmijų diagnostika: pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma; Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
14.1.24. | Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas.
14.1.25. | Plaučių edemos diagnostika, remiantis varžos matavimais.
14.1.26. | Prietaiso darbo trukmė ≥ 10 metų (60 imp/min., 2,0 V DP, 1,0 V DP, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG įjungta, maks. 4 iškrovos/metus).
14.1.27. | Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu arba vibracija.
14.1.28. | Galimybė atlikti viso kūno 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus (nebūtinai krūtinės ląstos ir širdies srityse).
14.1.29. | Turi būti pateikti komplekte: 1. Defibriliacijos elektrodas, aktyvios fiksacijos 60cm, 65cm, 75cm ilgio, išskiriantis gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis, introdiuserio diametras ≤7F, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus. 2. Prieširdinis elektrodas, aktyvios fiksacijos, 46cm, 52cm, 58 sm ilgio, sertifikuotas atlikti magneto rezonanso tyrimus.
14.1.30. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | KAIRIOJO SKILVELIO KETURPOLIS STIMULIACIJOS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
15. | Kairiojo skilvelio keturpolis stimuliacijos elektrodas
15.1. | Kairiojo skilvelio keturpolis stimuliacijos elektrodas | 150 | Vnt.
15.1.1. | Ilgis 75-95 cm, diametras ne daugiau 5 F, atstumas tarp polių >10 mm.
15.1.2. | Elektrodo distalinė dalis turi linkius, padedančius fiksuoti elektrodą vainikinio ančio šakelėse. Linkiai yra „S“ ir „L“ formos, nekreipiantys elektrodo į vieną pusę.
15.1.3. | Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T magnetinio rezonanso tyrimus.
15.1.4. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | DEŠINIOJO SKILVELIO ENDOKARDINIS DEFIBRILIACIJOS ELEKTRODAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
16. | Dešiniojo skilvelio endokardinis defibriliacijos elektrodas
16.1. | Dešiniojo skilvelio endokardinis defibriliacijos elektrodas | 60 | Vnt
16.1.1. | Aktyvios fiksacijos 52-65cm ilgio, išskiriantys gliukokortikoidus, su viena arba dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai (turi būti pasiūlyti abu variantai), introdiuserio diametras ≤7F, sertifikuoti atlikti magneto rezonanso tyrimus.
16.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | INTRODIUSERIS KORONARINIO SINUSO KANIULIAVIMUI BEI ELEKTRODO ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
17. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui bei elektrodo įvedimui
17.1. | Introdiuseris koronarinio sinuso kaniuliavimui bei elektrodo įvedimui | 150 | Vnt
17.1.1. | Įvairios formos (lenkimai) – bent 90, 115, 135 ir kt. laipsnio kampo lenkimai, įvairūs ilgiai, pasirenkamai pjaustomas (komplekte su peiliuku) arba plėšomas.
17.1.2. | Su pjaustomu introdiuseriu pateikiamas peiliukas
17.1.3. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | INTRODIUSERIS (KREIPIKLIS) SUBSELEKTORIUS KORONARINIO SINUSO ŠAKOMS KANIULIUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
18. | Introdiuseris (kreipiklis) subselektorius koronarinio sinuso šakoms kaniuliuoti
18.1. | Introdiuseris (kreipiklis) subselektorius koronarinio sinuso šakoms kaniuliuoti | 120 | Vnt
18.1.1. | Turi susiderinti su koronarinio sinuso introdiuseriu-kreipikliu (teleskopinės sistemos principu), arba būti pateikiamas kartu su atskiru koronarinio sinuso introdiuseriu-kreipikliu. Trijų-keturių formų pasirinkimas – aštraus, tiesaus, buko kampo, retrogradinės eigos.
18.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | ANGIOGRAFINIS KATETERIS SU BALIONU KORONARINIO SINUSO OBTURACIJAI IR RETROGRADINIAM KONTRASTAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
19. | Angiografinis kateteris su balionu koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui
19.1. | Angiografinis kateteris su balionu koronarinio sinuso obturacijai ir retrogradiniam kontrastavimui | 420 | Vnt
19.1.1. | Kateteris su išpučiamu balionu, obturuojančiu koronarinį sinusą jo angiografijos metu, ilgis 110 - 120 cm, diametras ne daugiau 7F.Į komplektą turi įeiti specialus dozuoto tūrio švirkštas angiografinio baliono išpūtimui.
19.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | STYGOS PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
20. | Stygos pravedėjai
20.1. | Stygos pravedėjai | 450 | Vnt
20.1.1. | Ilgis >130 cm, diametras 0,038 colio, distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 – 10 cm, toliau styga yra pakankamai stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. Turi būti pasiūlyti mažiausiai 3 skirtingų ilgių variantai
20.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | HIDROFILINĖS STYGOS PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
21. | Hidrofilinės stygos pravedėjai
21.1. | Hidrofilinės stygos pravedėjai | 600 | Vnt
21.1.1. | Styga hidrofilinė, sudrėkus slidi, diametras – 0,035 colio, distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 – 10 cm, toliau styga yra pakankamai stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. Turi būti pasiūlyti mažiausiai 3 ilgių variantai 80-250 cm intervale
21.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | VIELOS KAIRIOJO SKILVELIO (KORONARINIO SINUSO) STIMULIACIJOS ELEKTRODUI ĮVESTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
22. | Vielos kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti
22.1. | Vielos kairiojo skilvelio (koronarinio sinuso) stimuliacijos elektrodui įvesti | 300 | Vnt
22.1.1. | Diametras 0,014 colio, ilgis 180-200 cm. Hidrofilinis padengimas. Turi būti ryškiai rentgenokontrastiniu galu. Turi būti pasiūlytos mažiausiai trijų kietumo variantų vielos (minkšta, vidutinio kietumo, kieta).
22.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | AKLĖ IS-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
23. | Aklė IS-1 standarto
23.1. | Aklė IS-1 standarto | 60 | Vnt
23.1.1. | Kištukas IS-1kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui. Turi būti pasiūlytas variantas standartinio bipolio ir biventrikulinio EKS keturpolio elektrodui lizdams izoliuoti
23.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | AKLĖ DF-1 STANDARTO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
24. | Aklė DF-1 standarto
24.1. | Aklė DF-1 standarto | 60 | Vnt
24.1.1. | Kištukas DF-1 kontakto kanalo užkimšimui ir izoliavimui
24.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | MINKŠTA ĮMAUTĖ (AKLĖ) ELEKTRODUI IZOLIUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
25. | Minkšta įmautė (aklė) elektrodui izoliuoti
25.1. | Minkšta įmautė (aklė) elektrodui izoliuoti | 90 | Vnt
25.1.1. | 1,5−3 mm diametro elektrodui
25.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | ATSUKTUVAS ELEKTRODO-STIMULIATORIAUS JUNGČIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
26. | Atsuktuvas elektrodo-stimuliatoriaus jungčiai
26.1. | Atsuktuvas elektrodo-stimuliatoriaus jungčiai | 60 | Vnt
26.1.1. | Sterilus atsuktuvas IS-1 ar DF-1 lizdo varžtui
26.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | SUPLĖŠOMAS („PEEL-AWAY“) INTRODIUSERIS STIMULIACIJOS ELEKTRODO ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
27. | Suplėšomas („peel-away“) introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui
27.1. | Suplėšomas („peel-away“) introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | 6000 | Vnt
27.1.1. | Ilgis 12-14 cm, diametras 6, 7, 8, 9, 10F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir adata punkcijai. Pateikiami dvigubame steriliame įpakavime: išorinis – minkštas, prasiskleidžiantis pagal užklijavimo liniją, o vidinis – kietas, visi punkcinės sistemos elementai yra nejudriai fiksuoti vidinėje kietoje sterilioje plastikinėje dėžutėje.
27.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | SUPLĖŠOMAS („PEEL-AWAY“) ILGAS INTRODIUSERIS STIMULIACIJOS ELEKTRODO ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
28. | Suplėšomas („peel-away“) ilgas introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui
28.1. | Suplėšomas („peel-away“) ilgas introdiuseris stimuliacijos elektrodo įvedimui | 90 | Vnt
28.1.1. | Ilgis 20-25 cm, diametras 6, 7, 8, 9, 10 F. Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 80 cm) ir adata punkcijai.
28.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | RESTERILIZUOJAMAS LAIDAS PRAILGINTUVAS MATAVIMAMS STIMULIATORIAUS IMPLANTAVIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
29. | Resterilizuojamas laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu
29.1. | Resterilizuojamas laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu | 90 | Vnt
29.1.1. | Laido ilgis 2,5-4,0 m, jungtis Merlin stimuliatorių programavimo prietaisui viename gale ir gnybtai kitame. Trys laidų poros – dešiniojo prieširdžio, dešiniojo skilvelio, kairiojo skilvelio stimuliacijai. Turi būti suderinamas su St. Jude Medical stimuliacijos parametrų nustatymo prietaisu Merlin.
29.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | VIENKARTINIS STERILUS LAIDAS PRAILGINTUVAS MATAVIMAMS STIMULIATORIAUS IMPLANTAVIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
30. | Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu
30.1. | Vienkartinis sterilus laidas prailgintuvas matavimams stimuliatoriaus implantavimo operacijos metu | 900 | Vnt
30.1.1. | Laido ilgis 2,5-4,0 m. sudarytas iš dviejų izoliuotų gijų, piršteliai, tinkami pajungti į elektrofiziologinių signalo registravimo sistemą, viename gale, gnybtai kitame gale.
30.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | VAMZDELIŲ RINKINYS IMPLANTUOTAM ELEKTRODUI ATPALAIDUOTI NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
31. | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų
31.1. | Vamzdelių rinkinys implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 150 | Vnt
31.1.1. | Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (keli diametrų variantai), ilgis 30-40 cm, galimybė atpalaiduoti nuo sąaugų preparuojant buku arba smailu vamzdelio galu. Pasirinktinai kietesnė (polipropileno kietumo lygio) medžiaga, ar minkštesnė (fluoro plasto kietumo lygio) medžiaga.
31.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | POLIMERINIS AUDINIŲ STABILIZAVIMO VAMZDELIS METALINIU GALU, SKIRTAS ATPALAIDUOTI ELEKTRODĄ NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
32. | Polimerinis audinių stabilizavimo vamzdelis metaliniu galu, skirtas atpalaiduoti elektrodą nuo sąaugų
32.1. | Polimerinis audinių stabilizavimo vamzdelis metaliniu galu, skirtas atpalaiduoti elektrodą nuo sąaugų | 75 | Vnt
32.1.1. | Polimerinis vamzdelis metaliniu galu, skirtas elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų, per kurio vidinį diametrą galima pravesti sistemą, skirtą elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų.
32.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | LŪŽUSIO ELEKTRODO ILGINIMO VIELA ŠALINIMO OPERACIJOS METU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
33. | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu
33.1. | Lūžusio elektrodo ilginimo viela šalinimo operacijos metu | 30 | Vnt
33.1.1. | Ilgis 50-80 cm. Galimybė fiksuoti ir tokiu būdu prailginti lūžusį stimuliatoriaus arba kardiovereterio-defibriliatoriaus laidą šalinimo procedūros metu, tilpti į 7F preperavimo vamzdelį.
33.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
34. DALIS | SISTEMA IMPLANTUOTAM ELEKTRODUI ATPALAIDUOTI NUO SĄAUGŲ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
34. | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų
34.1. | Sistema implantuotam elektrodui atpalaiduoti nuo sąaugų | 60 | Vnt
34.1.1. | Sistema sterili, sudaryta iš sterilios plastikinės rankenos, per sukamąjį mechanizmą sujungta su laidų šalinimo vamzdeliu, gale turinčiu atvirą metalinį pjaunantį elementą. Mechanizmas suka pjaunantį laidų šalinimo vamzdelį dviem arba viena kryptimis priklausomai nuo rankenos spaudimo būdo. Šalinamų elektrodų diametras 4-9 F (pasirenka pirkėjas), ilgis 20-70 cm.
34.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
35. DALIS | VIELINIS ŠALINAMŲ EKS LAIDŲ SUSPAUDĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
35. | Vielinis šalinamų EKS laidų suspaudėjas
35.1. | Vielinis šalinamų EKS laidų suspaudėjas | 150 | Vnt
35.1.1. | Sterilios vielytės su dviem nuimamais laikikliais galuose, pagamintos iš tvirto ir plastiško metalo, skirtos šalinamų elektrokardiostimuliatorių laidų suspaudimui su izoliacija.
35.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
36. DALIS | KATETERIS SU KOMBINUOTA KILPA GAUDYKLE SVETIMKŪNIŲ ŠALINIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
36. | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui
36.1. | Kateteris su kombinuota kilpa gaudykle svetimkūnių šalinimui | 15 | Vnt
36.1.1. | Diametras 8-15 F, ilgis 90-130cm. Galimybė griebti ne tik šalinimo objekto galą, bet ir per vidurį.
36.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
37. DALIS | IMPLANTUOJAMAS EKG ĮVYKIŲ REGISTRAVIMO PRIETAISAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
37. | Implantuojamas EKG įvykių registravimo prietaisas
37.1. | Implantuojamas EKG įvykių registravimo prietaisas | 30 | Vnt
37.1.1. | Darbo trukmė ne mažiau 72 mėn.
37.1.2. | Svoris ≤ 4 g, tūris ≤2 cm3.
37.1.3. | Telemetrija – Bluetooth low energy.
37.1.4. | Automatinė EKG įrašo aktyvacija, esant bradikardijai, tachikardijai ar asistolijai. Prieširdžių virpėjimo/prieširdinių tachiaritmijų automatinio atpažinimo ir kiekybinio įvertinimo galimybė.
37.1.5. | Galima automatinė adaptacinė jautrumo kontrolė prieširdžiuose ir skilveliuose.
37.1.6. | Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 60 min., epizodų trukmė ≥ 10-60 sekundžių (PV epizodų trukmė > 60 sekundžių).
37.1.7. | Galimybė programuoti gaunamų registuotų epizodų kiekį pasirinktinai, priklausomai nuo kiekvieno paciento klinikinės situacijos.
37.1.8. | Galimybė pasirinktinai programuoti registruotus epizodus pagal pirmumą.
37.1.9. | Sertifikuotas 3T magnetinio rezonanso tyrimams atlikti.
37.1.10. | Komplekte su įvykių registratoriumi pateikiamas jo įsodinimo į paodę įrenginys, leidžiantis įstumti implantuojamą prietaisą pro mažesnį nei 1 cm ilgio pjūvį.
37.1.11. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
38. DALIS | STERILUS PERIKARDO DRENAVIMO RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
38. | Sterilus perikardo drenavimo rinkinys
38.1. | Sterilus perikardo drenavimo rinkinys | 60 | Vnt
38.1.1. | Rinkinio sudėtyje turi būti: perikardo drenavimo kateteris su šoninėmis angomis, kurio diametras 8 – 8,5 F, ilgis 40 + 2 cm; dilatatorius kurio diametras 8,5 – 9 F, ilgis 20 – 25 cm; viela – pravedėjas abiem minkštais galais, ilgis 80 + 5 cm; dvi 18G punkcinės adatos (9 ir 15 cm ilgio), vienkartinis skalpelis Nr. 11, ne mažiau kaip du švirkštai (10 ml ir 60 ml), 1000 ml talpos drenavimo maišelis su išleidimo galimybe, trišakis didelio diametro kraniukas surinkimo maišeliui prijungti prie dreno, siūlas dreno fiksavimui (3.0 netirpstantis siūlas su lenkta pjaunančia adata).
38.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
39. DALIS | INTRODIUSERIS NUKREIPĖJAS TARPPRIEŠIRDINĖS PERTVAROS PUNKCIJAI IR ABLIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
39. | Introdiuseris nukreipėjas tarpprieširdinės pertvaros punkcijai ir abliacijai
39.1. | Introdiuseris nukreipėjas tarpprieširdinės pertvaros punkcijai ir abliacijai | 900 | Vnt
39.1.1. | Diametras 8-11F, ilgis 60-63cm, su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale, turi būti galimybė rinktis iš bent 3 skirtingos formos bei kampo distalinių linkių įskaitant SL1 tipą.
39.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
40. DALIS | INTRODIUSERIS NUKREIPĖJAS RADIODAŽNINEI ABLIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
40. | Introdiuseris nukreipėjas radiodažninei abliacijai
40.1. | Introdiuseris nukreipėjas radiodažninei abliacijai | 450 | Vnt
40.1.1. | Diametras 8-10F, ilgis 60-63cm, su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale, turi būti galimybė rinktis iš bent 3 skirtingos formos bei kampo distalinių linkių, įskaitant SR0, SR1 tipo.
40.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
41. DALIS | BROCKENBROUGH TIPO ARBA LYGIAVERTĖS ADATOS PRIEŠIRDŽIŲ PERTVAROS PUNKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
41. | Brockenbrough tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai
41.1. | Brockenbrough tipo arba lygiavertės adatos prieširdžių pertvaros punkcijai | 900 | Vnt
41.1.1. | Ilgis 56, 71, 89 arba 98 cm, pateikiama pagal pirkėjo pageidavimus, diametras 18 G, įvairių linkių (įskaitant SL1 tipo), su hermetizuojančiu kraniuku proksimaliniame gale.
41.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
42. DALIS | INTRODIUSERIAI ELEKTROFIZIOLOGINIAMS TYRIMAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
42. | Introdiuseriai elektrofiziologiniams tyrimams
42.1. | Introdiuseriai elektrofiziologiniams tyrimams | 4500 | Vnt
42.1.1. | 11 – 14 cm ilgio;
42.1.2. | 6, 7, 8, 10, 11, 13 F diametro;
42.1.3. | lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, diliatatoriumi;
42.1.4. | su geru hemostatiniu vožtuvu;
42.1.5. | distalinis galas sukietintas, nupjauto kūgio formos;
42.1.6. | didelės rezistencijos užlinkimui;
42.1.7. | plėtiklis užsirakinantis išoriniame vamzdelyje;
42.1.8. | su specialia danga, pagerinančia slydimą;
42.1.9. | su viela pravedėju;
42.1.10. | hemostatinis vožtuvas su ne mažiau 5 žvaigždės formos įpjovų (ne cirkuliarinis), pasižymintis maža trintimi, leidžiantis lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu ar elektrodu.
42.1.11. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
43. DALIS | INFUZIJOS LINIJA ABLIACIJAI NAUDOJANT ST. JUDE MEDICAL/ABBOTT COOL POINT POMPĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
43. | Infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą
43.1. | Infuzijos linija abliacijai naudojant St. Jude Medical/Abbott Cool Point pompą | 900 | Vnt
43.1.1. | Tinkama St. Jude Medical/Abbott Cool Point abliacijos pompai
43.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
44. DALIS | INFUZIJOS LINIJA ABLIACIJAI NAUDOJANT BOSTON SCIENTIFIC POMPĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
44. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Boston Scientific pompą
44.1. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Boston Scientific pompą | 600 | Vnt
44.1.1. | Tinkama Boston Scientific abliacijos pompai
44.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
45. DALIS | INFUZIJOS LINIJA ABLIACIJAI NAUDOJANT BIOSENSE WEBSTER POMPĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
45. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Biosense Webster pompą
45.1. | Infuzijos linija abliacijai naudojant Biosense Webster pompą | 60 | Vnt
45.1.1. | Tinkama Biosense Webster abliacijos pompai
45.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
46. DALIS | STYGOS PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
46. | Stygos pravedėjai
46.1. | Stygos pravedėjai | 450 | Vnt
46.1.1. | Ilgis >130 cm, diametras 0,032 colio, distalinis galas minkštas, J formos, distalinio minkšto galo ilgis 5 – 10 cm, toliau styga yra pakankamai stangri, atliekanti nukreipiančią funkciją. Turi būti pasiūlyti mažiausiai 3 skirtingų ilgių variantai.
46.1.2. | Būtinas prietaisų žymėjimas CE ženklu (sutarties vykdymo metu pristatomos prekes turi būti pažymėtos CE ženklu).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2510 2025-02-20 12:48:01