## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės hematologiniams tyrimams su prietaisu panaudai Infekcinių ligų ir tuberkuliozės laboratorijai
Bendrieji reikalavimai
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomu prietaisu (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą).
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: priemonių gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas ir/ar priemonių gamintojo parengtas priemonių technines specifikacijas, įrangos gamintojo parengtą įrangos naudojimo instrukciją ir/ar įrangos gamintojo parengtą įrangos techninę specifikaciją ir kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus). Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
9. Reagentai turi būti ženklinti CE pagal 2017/746 reglamentą. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su reagentais turi pateikti CE sertifikatus arba EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
10. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai.
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS IR KŪNO SKYSČIŲ TYRIMAMS SU PRIETAISU SUTEIKIAMU PANAUDOS BŪDU. Tyrimams atlikti pateikiami reikalingų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekiai turi būti apskaičiuoti 36 mėnesiams remiantis žemiau nurodytu išvardintų tyrimų skaičiumi (užsakovui praneštinų tyrimų rezultatų skaičius), siūlomų reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų stabilumo terminais ir kokybės kontrolės atlikimo dažniu (kokybės kontrolė bus atliekama kiekvieną dieną, tiriant 3 lygių periferinio kraujo kontrolines medžiagas; kūno skysčių analičių kontrolinės medžiagos 2 lygių bus tiriamos kaskart atliekant tyrimus, 10 k./mėn.).
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai
| Tyrimo pavadinimas |  | Mato vienetas | Tyrimų skaičius per 36 mėnesius | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
| Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu, ėminys - veninis kraujas, kapiliarinis kraujas. |  | tyrimas | 51000
| Kūno skysčių automatizuotas tyrimas, ėminys - smegenų skystis. |  | tyrimas | 4000
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento tyrimai ir tyrimų pakartojimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomais analizatoriais. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti tik paciento tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį, pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių/prekių rūšių skaičių. Reagentai bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi. Jeigu siūlomi kiti, ne analizatorių gamintojo reagentai, būtina pateikti gamintojo adaptacijos ir validavimo protokolus konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinančius patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiais analizatoriais, rezultatus.
1.1 | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, naudojimo instrukcija (anglų kalba) parengta gamintojo, saugos duomenų lapai (anglų kalba) parengti gamintojo ir/ arba katalogo Nr. su nuoroda į gamintojo katalogo puslapį; naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapų vertimas į lietuvių kalbą
1.1.1 | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.1.n | ........................ Reagentai, papildomos priemonės kontrolinės medžiagos, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso pasiūlymo suma Eur be PVM:
5 % PVM suma Eur:
Viso pasiūlymo suma Eur su PVM:
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
1.2. | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.2.1 | Automatinis hematologinis analizatorius turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2024 m. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti tiekėjo patvirtinamąjį raštą, kad panaudai bus suteiktas naujas neeksploatuotas prietaisas, ne senesnis nei 2024 metų gamybos
1.2.2 | Automatinių hematologinių analizatorių našumas bendro hematologinio tyrimo su diferenciacija (CBC+DIFF) režime ne mažesnis kaip 60 tyrimų per valandą. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.3 | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC + DIFF (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija); CBC + BF (kūno skysčių tyrimas) ar lygiaverčius. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.4 | Hemoglobinas nustatomas becianidiniu metodu. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.5 | Kokybės kontrolė: 1) ne mažiau kaip 3 lygių, žinomų reikšmių, kontolinė medžiaga, skirta tiriamosioms kraujo analitėms monitoruoti. 2) ne mažiau kaip 2 lygių, žinomų reikšmių, kontrolinė medžiaga, skirta tiriamosioms smegenų skysčio analitėms monitoruoti. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.6 | Kasdienės kokybės kontrolės duomenys (vidurkis, standartinis nuokrypis) pateikiami skaitinėm reikšmėm ir Levey-Jennings grafikais. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.7 | Įspėjamųjų pranešimų pateikimas: atipiniai limfocitai, nesubrendę granulocitai, blastai, trombocitų sankaupos arba lygiaverčiai parametrai arba lygiaverčiai įspėjamieji signalai (flags). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.8 | Diagnostinės bendrojo hematologinio tyrimo su ≥5 dalių leukograma analitės: 1) Leukocitų skaičius/tūryje–10^9/L, (WBC); 2) Eritrocitų skaičius/tūryje–10^12/L (RBC); 3) Hemoglobino koncentracija g/L (HBG); 4) Hematokritas % (HCT); 5) Vidutinis eritrocito tūris fL (MCV); 6) Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite pg (MCH); 7) Vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite g/L (MCHC) ; 8) Eritrocitų pasiskirstymo plotis fL (RDW); 9) Eritrocitų pasiskirstymo plotis, standartinis nuokrypis % (RDW-SD); 10) Trombocitų skaičius/tūryje–10^9/L (PLT); 11) Vidutinis trombocitų tūris fL (MPV); 12) Branduolėtų eritrocitų skaičius/tūryje–10^9/L ir branduolėtų eritrocitų 100–ui leukocitų (%); 13) Neutrofilų absoliutus ir santykinis kiekis (#,%); 14) Limfocitų absoliutus ir santykinis kiekis (#,%); 15) Monocitų absoliutus ir santykinis kiekis (#,%); 16) Eozinofilų absoliutus ir santykinis kiekis (#,%); 17) Bazofilų absoliutus ir santykinis kiekis (#,%). (# -absoliutus kiekis, % - santykinis kiekis) |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.9 | Diagnostinės (IVD) automatizuoto kūno skysčio tyrimo analitės: 1) Eritrocitai (skaičius/tūryje); 2) Branduolėtos ląstelės (skaičius/tūryje) arba leukocitai (skaičius/tūryje). |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.10 | Automatinio hematologinio analizatoriaus matuojamų analičių verčių matavimo serijos neglaudumo (angl. imprecision) variacijos koeficientas. 1) Leukocitai (WBC) – ne didesnis kaip 3%; 2) Eritrocitai (RBC) – ne didesnis kaip 1,5%; 4) Hemoglobinas (HGB) – ne didesnis kaip 1,5%; 5) Trombocitai (PLT) – ne didesnis kaip 7%; |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.11 | Automatizuotų hematologinių tyrimų analičių matavimo intervalų ribos ne siauresnės kaip: 1) Leukocitai 0,05–400 x10^9/l; 2) Eritrocitai 0,01–8 x10^12/l; 3) Hemoglobinas 1–250 g/l; 4) Hematokritas 1–75 %; 5) Trombocitai 3–3000 x 10^9/l. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.12 | Automatizuoto smegenų skysčio analičių matuojamo intervalo (angl. measuring interval) ribos ne siauresnės kaip: Branduolėtos ląstelės arba leukocitai 0,02–10,0 x 10^3 µl; Eritrocitai 0,002–5,0 x 10^6 µl. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.13 | Automatiniame hematologiniame analizatoriuje turi būti pateikta informacija apie reagento pavadinimą, reagentų tinkamumo naudoti laiką po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), partijos Nr., likusio tūrio/tyrimų kiekį. Operatorius turi gauti atitinkamą informaciją/įspėjimą apie besibaigiančius reagentus. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.14 | Kartu su analizatoriumi tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą sistemos gamintojo, kuri yra reikalinga sistemos veikimui užtikrinti: nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginį, spausdintuvą ir /ar kitą sistemos gamintojo numatytą įrangą. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.15 | Analizatorius privalo turėti integruotą brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio identifikacinio kodo nuskaitymui. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.16 | Analizatoriaus kompiuteryje saugoma ne mažiau kaip 70 000 tyrimų rezultatų įskaitant histogramas ir grafikus. |  |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
1.2.17 | Panaudai suteikiamą prietaisą (jo programinę įrangą) prietaisų diegimo metu tiekėjas sujungia su tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER", kuri prietaisą sujungia su esama laboratorijos informacine sistema (Panaudos gavėjas turi licenciją naudotis tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER" Data Innovations). Jei reikia, Panaudos davėjas turi įsigyti licencijos plėtinį prietaiso (programinės įrangos) jungčiai sukurti, taip pat Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti visa reikiama įranga prietaiso prijungimui į Panaudos gavėjo vietinį kompiuterinį tinklą. |  |  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo patvirtinamąjį raštą, kad nupirks programos "INSTRUMENT MANAGER" (Data Innovations) licencijos plėtinį.

## EkN hematologija
| EKONOMINIO NAUDINGUMO PUNKTAI | Balai už kriterijų
1. | Automatizuoto smegenų skysčių tyrimų bendro branduolėtų ląstelių skaičiaus ir/arba leukocitų apatinė matavimo riba ne didesnė kaip 0,003 x 103 /µl. | 3 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
2. | 24/7 veikiantis nuotolinis pagalbos teikimo centras, padedantis greičiau nustatyti ir/arba pašalinti gedimus. | 3 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti savo ir pagalbos teikimo centro patvirtinimą, kad toks pagalbos teikimo centras egzistuoja ir funkcionuoja)
3. | Galimybė išmatuoti papildomas trombocitų, granuliocitų bendro kraujo tyrimo analites (CE/IVD): 1) Nesubrendusių granulocitų absoliutus ir santykinis kiekis (#,%). 2) Didelių trombocitų frakcija (P-LCR) 3) Trombokritas (PCT) 4) Paskaičiuotas trombocitų pasiskirstymo plotis (PDW) (# -absoliutus kiekis, % - santykinis kiekis) | 3 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
4. | Galimybė išmatuoti smegenų skysčio tyrimo analitės (CE/IVD): Mononuklearinių ląstelių absoliutus ir santykinis kiekis (#,%), Polimorfonuklearinių ląstelių absoliutus ir santykinis kiekis (#,%). *(# -absoliutus kiekis ,% - santykinis kiekis) | 10 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
6. | Galimybė tirti smegenų skysčio mėginį tyrimui įsiurbiant ne daugiau kaip 70 µl mėginio. | 8 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
7. | Galimybė išmatuoti analites, leidžiančias diferencijuoti ląsteles smegenų skysčių ėminiuose: Aukštos fluorescencijos ląstelės (skaičius/tūryje); Limfocitai (skaičius/tūryje) ir limfocitai 100-ui leukocitų (%); Monocitai (skaičius/tūryje) ir monocitai 100-ui leukocitų (%); Neutrofilai (skaičius/tūryje) ir neutrofilai 100-ui leukocitų (%); Eozinofilai (skaičius/tūryje) ir eozinofilai 100-ui leukocitų (%). | 4 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
8. | Automatinio hematologinio analizatoriaus matuojamų analičių netikslumas (angl. inaccuracy): 1) Leukocitai (WBC) – ≤ ± 0,3 x 109 /l; 2) Eritrocitai (RBC) – ≤ ± 0,03 x 1012/l; 3) Hemoglobinas (HGB) – ≤ ± 2 g/l; 4) Trombocitai (PLT) – ≤ ± 10 x 109/l. | 25 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)
9. | Galimybė išmatuoti kraujyje branduolėtus eritrocitus (#,%). | 4 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudotojo vadovą/instrukciją)