TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ODONTOLOGINĖ ĮRANGA SU STERILIZATORIUMI IR DENTALINIU RENTGENO APARATU – 1 KOMPLEKTAS

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Odontologo darbo vietos įranga
	Turi būti nauja, neeksploatuota
	

	1.1
	Paciento kėdė
	
	

	1.1.1
	Kėdės valdymas
	Elektrinis – mechaninis kėdės valdymas
	

	1.1.2
	Elektros maitinimas
	Iš 230 (+/-10) V, 50  (+/-1) Hz elektros tinklo
	

	1.1.3
	Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris)
	Vidutinė keliamoji galia ≥ 135 kg.
	

	1.1.4
	Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos
	Aukščio reguliavimo ribos ne mažiau 40 cm tarp žemiausios ir aukščiausios padėties. Žemiausia padėtis 40 ±2 cm
	 



	1.1.5
	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde, po paciento nugarėle ir po asistento staleliu
	Būtina.
	

	1.1.6
	Paciento kėdės apmušalo danga
	Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau 
kaip iš 5 variantų (Būtina pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes). 
	


	1.1.7
	Paciento kėdės apmušalai
	Itin minkšti, prisitaikantys prie paciento kūno formos Soft Foam
 technonologija
	


	1.1.8
	Kėdės padėčių programavimas
	Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys
	

	1.1.9
	Kėdės valdymas
	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado
	

	1.1.10
	Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis
	Ne mažesnis kaip 1900 mm.

	 Pradinį reikalavimą paliekam, kad nebūtų siūloma „vaikiška“ kėdutė ir tiktų visiems pacientams

	1.1.11
	Galvos atlošo padėties reguliavimas
	Ne mažiau kaip 2 ašimis.
	

	1.1.12
	Porankiai
	Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau 
kaip 90° kampu ir nuimamas.
	


	1.1.13
	Kojūgalio apsauginė danga
	Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.
	

	1.1.14
	Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos
	Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros
pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.   
	


	1.2
	Gydytojo instrumentų dalis
	Nurodyti gamintoją ir modelį (jei taikoma).
	

	1.2.1
	Būtini gydytojo instrumentai.

	1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 
2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa
3  rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 
4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa
5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa
	


	1.2.2
	Instrumentų bloko tvirtinimas
	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko.
	

	1.2.3
	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis.
	Turi būti.
	

	1.2.4
	Vienas bendras jungiklis
	Būtinas. 
Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.
	


	1.2.5
	Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas
	Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas. 
	

	1.2.6
	Instrumentų rankovių išvedimas
	Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos
	

	1.2.7
	Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai
	Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam
 antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. 
	


	1.2.8
	Į instrumentus tiekiamo aušinančio  oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai
	Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais).
	


	1.2.9
	Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija.
	Turi būti.
	

	1.2.10
	Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei  kitoms darbo priemonėms
	Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu
	


	1.2.11
	Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai:
	1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 
2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos 
ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai;
3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas.
4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai.
5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas
6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje
7. Daugiafunkcinio švirkšto oro/vandens srauto stiprumo reguliavimas po antgalių 
valdymo sistema esančia rankenėle
	


	1.2.12
	Ultragarsinis skaleris su pašvietimu
	1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone kaip  nuo 28 iki 32 kHz. 
2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema.
 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 
4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 
5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole
 (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu)
	


	1.2.13
	Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams
	Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1,75 litro talpos indu.
	Punktą pakeičiam į abiejų variantų vidurkį.

	1.2.14
	Vandens pašildymo funkcija
	Būtina
	

	1.3
	Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis
	Nurodyti gamintoją ir modelį (jei taikoma).
	

	1.3.1
	Būtini asistento instrumentai:

	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai).
	


	1.3.2
	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės 
	Būtina.
	

	1.3.3
	Asistento instrumentų laikiklis
	Ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio  padėtis keičiama  nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant   horizontalią laikiklio padėtį.
	


	1.3.4
	Spjaudyklė
	Keraminė arba lygiavertės medžiagos
	

	1.3.5
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai 
	Būtina
	

	1.3.6
	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas
	Būtina
	

	1.4
	Apšvietimo sistema (1 vnt.):
	Nurodyti gamintoją ir modelį (jei taikoma).
	

	1.4.1
	Apšvietimo lempa
	LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, ne mažiau 10 LED elementų
	 

	1.4.2
	Apšvietimo lempos montavimas
	Prie spjaudyklės bloko
	

	1.4.3
	Apšvietimo lempos pozicionavimas
	Valdoma trimis ašimis
	

	1.4.4
	Šviesos spalvinė temperatūra reguliuojama
	Ne prastesnėse ribose, nei nuo 4500 iki 5500 K
	

	1.4.5
	Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas
	Būtinas
	

	1.4.6
	Rankenos
	Šviestuvas turi dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais
	

	1.4.7
	Maksimalus šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 50000 liuksų.
	

	1.5
	Elektrinis variklis  su pašvietimu.   
	Būtinas
	 

	1.5.1
	Variklio sūkiai
	Reguliuojamas apsisukimų skaičius ne blogesnėse ribose, nei nuo minimalaus 100 aps/min iki maksimalaus 40000 aps/min. Su reversu.
	


	1.5.2
	Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. 
	Būtina
	

	1.5.3
	Su LED pašvietimu
	Būtina
	

	1.6
	Gydytojo kėdutė 
	Nurodyti gamintoją ir modelį. 
1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 
2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 
3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 
4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau 
kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių)
5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų
 dangos spalvą iš ne mažiau kaip 5 spalvų. 
	


	1.7
	Betepalinis medicininis kompresorius, skirtas odontologijai
	Būtina
	

	1.7.1
	Dažytu baku
	Būtina
	

	1.7.2
	Su membraniniu oro sausintuvu
	Būtina
	

	1.7.3
	Bakas
	Ne mažiau 10 L 
	

	1.7.4
	Kompresoriaus efektyvumas (darbinis slėgis 6 - 8 bar)
	Ne mažiau 60 l.min-1 / 6 bar (50 Hz)
	

	1.7.5
	Triukšmingumas
	Ne daugiau  65 dB (A) (50 Hz)
	

	1.7.6
	Variklio galingumas
	Ne mažiau 0,55 kW
	

	1.7.7
	Išmatavimai (ne didesnis nei)
	545 x 350 x 555 mm
	

	1.8
	Sterilizatorius
	
	

	1.8.1
	Vientisa nerūdijančio plieno sterilizavimo kamera su ne mažiau 4 padėklais ir padėklų laikikliais
	Būtina
	 

	1.8.2
	Pagaminta iš nerūdijančio AISI 304 arba lygiaverčio (atspararaus korozijai įprastomis atmosferos sąlygomis) plieno
	Būtina
	

	1.8.3
	Kameros talpa (ne mažiau nei)
	18 litrų
	

	1.8.4
	Automatinis motoru valdomas durų užrakto mechanizmas su apsauga
	Būtina
	

	1.8.5
	Valdymas
	Būtinas valdymas lietuvių kalba
	

	1.8.6
	Integruotas sterilizatoriaus korpuse ciklo eigos ir ciklo ataskaitų spausdintuvas
	Būtinas 
	Priešingu atveju reikėtų duomenis įrašyti į „flešiuką“ ir eiti į kitą aukštą atsispausdinti iš „flešiuko“. Sterilizatoriuose privalo būti sterilizavimo proceso atsekamumas.

	1.8.7
	Automatinis vandens prisipildymas
	Būtinas
	

	1.8.8
	Automatinis vandens išleidimas
	Būtinas
	

	1.8.9
	Testų programos
	Helix / Bowie&Dick testas, vakuuminis testas
	

	1.8.10
	Naktinis ciklas
	Būtinas
	

	1.9
	Vakuuminė atsiurbimo sistema
	
	

	1.9.1
	Elektrinis galingumas 
	ne daugiau 0,42 kW
	

	1.9.2
	Atsiurbiamo oro srautas
	ne mažiau 650 l/min
	

	1.9.3
	Darbinis vakuumo lygis
	ne mažiau 1300 mm H2O (arba ne mažiau 127,48 mbar)
	

	1.9.4
	Triukšmingumas
	ne daugiau 61 dB
	

	1.9.5
	Įrenginio išmatavimai
	ne didesni nei ilgis 540 mm, plotis 350 mm, aukštis 360 mm
	

	1.10
	Dentalinis rentgeno aparatas
	
	

	1.10.1
	Nominali įtampa
	230-240V, 50/60Hz
	

	1.10.2
	Anodinė srovė
	Ne mažiau 7 mA
	

	1.10.3
	Spinduliuotės šaltinis
	Ne daugiau 0,4
	

	1.10.4
	Komplekte yra daviklis/viziografas
	Būtina
	

	1.10.5
	Daviklio išoriniai išmatavimai
	Ne didesni kaip 28x38 mm
	

	1.10.6
	Aktyvus jutiklio plotas (ne mažiau kaip)
	650 mm2
	

	1.10.7
	Programinė įranga
	neribojamas darbo vietų skaičius
	

	1.10.8
	Pilkumo skalė (ne mažiau)
	14 bit 
	

	1.10.9
	Jungimas į kompiuterį tiesiogiai USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių
	Būtina
	

	2. 
	Kartu su visa siūloma įranga pateikiama dokumentacija
	Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	3. 
	Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu (taikoma 1, 2  p.)
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą 
CE ženkliu liudijančių dokumentų kopijas).
	






Bendrieji reikalavimai:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:
1) siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

