TSD-149, VPP-7383, VPP-7432, VPP-7382 ir VPP-7325

Endovariklio, odontologinių antgalių, autoklavo odontologiniams antgaliams, keramikos kepimo pečiaus techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Endodontinis variklis su apekso lokatoriumi, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprašymas | Endodontinis variklis (endovariklis) su integruotu apekso lokatoriumi |  |
| 2. | Režimai | - Endodontinis režimas; - Endodontinis ir apekso lokatoriaus režimas; - Apekso lokatoriaus režimas. |  |
| 3. | Endovariklis | - Belaidis; - Kampinis antgalis pasukamas ≥ 320° endovariklio atžvilgiu; - LED (arba lygiavertis) pašvietimas; - Ergonomiškas dizainas. |  |
| 4. | Ekranas | - LCD tipo (arba lygiavertis) ekranas; - Su intuityvia vartotojo sąsaja; - Ekranas pritaikytas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams vartotojams. |  |
| 5. | Programos | - Iš anksto įrašytos ≥ 3 su endovarikliu suderintų failų programos; - Galima išsaugoti ≥ 4 vartotojo nustatytas programas; - Yra reciprokacijos (grįžtamojo sukimosi) programa - automatinė atbulinės eigos funkcija |  |
| 6. | Reguliuojamas sukimosi momentas ir greitis | Keičiamos greičio ir sukimosi momento vertės: - Greitis reguliuojamas nesiauresnėse ribose kaip 150–1000 aps./min; - Sukimosi momentas reguliuojamas nesiauresnėse ribose kaip 0,6–3,5 Ncm. |  |
| 7. | Įkrovimas | Indukcinis įkrovimas (arba lygiavertis) |  |
| 8. | Endovariklio maitinimo šaltinis | - Ličio jonų (arba lygiavertė) baterija; - Talpa: ≥ 1600 mAh. |  |
| 9. | Komplektacija | Su endovarikliu yra komplektuojami: - Kampinis antgalis; - Failų rinkinys; - Įkrovimo stotelė; - Stotelės įkrovimo laidas; - Priedai apekso lokatoriaus funkcijai. |  |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Odontologiniai antgaliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinis kampinis antgalis su šviesa (kiekis 2 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Pašvietimo funkcija | Kampinis antgalis su pašvietimu |  |
| 1.2. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu |  |
| 1.3. | Oro-vandens purkštukai | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui |  |
| 1.4. | Kiaurymė grąžtui | Ø 2,35 mm (± 0,1 mm) |  |
| 1.5. | Apsisukimų skaičius | - Didžiausias apsisukimų skaičius ≥ 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). |  |
| 1.6. | Korpusas | Vientisas (t. y., nepriimtina, kai antgalio galvutė įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas) |  |
| 1.7. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C |  |
| 1.8. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu |  |
| 1.9. | Kasdieninės priežiūros priemonės | Antgalio komplekte pridedami: - Ploviklio buteliukas (≥ 500 ml) (jeigu tokia priežiūros priemonė turi būti naudojama pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukcijas); - Alyvos buteliukas (≥ 500 ml) su kampinį antgalį tepti pritaikyta tepimo jungtimi; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis arba pridedamas antgalio gamintojo patvirtinimas, jog siūlomos kito gamintojo priežiūros priemonės yra tinkamos naudoti nurodytam antgaliui. |  |
| 2. | Odontologinis kampinis antgalis be šviesos (kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Pašvietimo funkcija | Kampinis antgalis be pašvietimo |  |
| 2.2. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu |  |
| 2.3. | Oro-vandens purkštukai | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui |  |
| 2.4. | Kiaurymė grąžtui | Ø 2,35 mm (± 0,1 mm) |  |
| 2.5. | Apsisukimų skaičius | - Didžiausias apsisukimų skaičius ≥ 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). |  |
| 2.6. | Korpusas | Vientisas (t. y., nepriimtina, kai antgalio galvutė įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas) |  |
| 2.7. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C |  |
| 2.8. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu |  |
| 2.9. | Kasdieninės priežiūros priemonės | Antgalio komplekte pridedami: - Ploviklio buteliukas (≥ 500 ml) (jeigu tokia priežiūros priemonė turi būti naudojama pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukcijas); - Alyvos buteliukas (≥ 500 ml) su kampinį antgalį tepti pritaikyta tepimo jungtimi; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis arba pridedamas antgalio gamintojo patvirtinimas, jog siūlomos kito gamintojo priežiūros priemonės yra tinkamos naudoti nurodytam antgaliui. |  |
| 3. | Odontologinis turbininis antgalis (kiekis 4 vnt.) |  |  |
| 3.1. | Pašvietimo funkcija | - Turbininis antgalis su pašvietimu; - Pašvietimas LED tipo (arba lygiavertis). |  |
| 3.2. | Guoliai | Keraminiai (arba lygiaverčiai) |  |
| 3.3. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu |  |
| 3.4. | Grąžto aušinimo purkštukai | ≥ 4 vnt. purkštukų orui ir vandeniui |  |
| 3.5. | Galia | Ne mažiau nei 20 W |  |
| 3.6. | Kiaurymė grąžtui | Ø 1,6 mm (± 0,1 mm) |  |
| 3.7. | Priežiūros priemonės ir priežiūros instrukcija | - Prie antgalio pridedamas ≥ 1 komplektas tepimo priemonių, numatytų pagal gamintojo antgalių priežiūros instrukciją; - Pridedamos priemonės yra to paties gamintojo kaip siūlomas antgalis arba pridedamas antgalio gamintojo patvirtinimas, jog siūlomos kito gamintojo priežiūros priemonės yra tinkamos naudoti nurodytam antgaliui; - Sutepimo informacija / instrukcija nurodoma oficialioje gamintojo instrukcijoje. |  |
| 3.8. | Apsisukimų skaičius | Apsisukimų skaičius ≥ 350 000 aps./min |  |
| 3.9. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C |  |
| 3.10. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu |  |
| 3.11. | Svoris be greitos jungties | Ne daugiau kaip 65 g |  |
| 3.12. | Sujungimas | Prie odontologinio įrenginio rankovės jungiama per „Unifix“ tipo (arba lygiavertę) greitą jungtį |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai; - Garantiniu laikotarpiu antgalis / turbina gali būti keičiami į naują arba garantinio remonto metu suteikiamas pakaitinis. |  |
| 6. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas odontologinių antgalių (kampinių antgalių bei turbininių antgalių) rinkinys, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3 pirkimo dalis. Autoklavas odontologiniams antgaliams, kiekis 1 komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Autoklavas skirtas odontologiniams antgaliams |  |
| 2. | Funkcijos | Su plovimo, tepimo ir sterilizavimo funkcija |  |
| 3. | Talpumas | Vienu metu galima įdėti ≥ 6 antgalius |  |
| 4. | Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne daugiau negu 48×57×66 cm |  |
| 5. | Svoris | Ne daugiau negu 69 kg |  |
| 6. | Suspausto oro padavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 5,0–8,0 bar |  |
| 7. | Galia | Ne daugiau kaip 3 kW |  |
| 8. | Komplektacija | Su autoklavu komplektuojami: - Įvairūs adapteriai antgaliams, ≥ 6 vnt.; - Tepalas antgaliams (≥ 200 ml); - Oro filtras; - Vandens nuleidimo žarnelė; - Kameros valymo tabletės; |  |
| 9. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 10. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesių |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

4 pirkimo dalis. Keramikos kepimo pečius, kiekis 1 komplektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didžiausia pasiekiama temperatūra | ≥ 1200 °C |  |
| 2. | Temperatūros kilimo greitis | ≥ 140 °C/min |  |
| 3. | Kepimo kameros matmenys | - Skersmuo ≥ 90 mm; - Aukštis ≥ 80 mm. |  |
| 4. | Kepimo žnyplių laikiklis (pageidautina) | Pageidautina, kad būtų integruotas kepimo žnyplių laikiklis |  |
| 5. | Valdymas | Aktyvi ekrano matrica (liečiamas ekranas) arba mygtukinė klaviatūra |  |
| 6. | Pečiaus viršutinės dalies/galvos atidarymas | - Viršutinė dalis/galva atsidaro per alkūnę; - Vartotojas gali rinktis greito atidarymo funkciją. |  |
| 7. | Ekranas | - LED arba LCD tipo (arba lygiavertis); - Spalvotas; - Ekrane pateikiamos vizualinės procesų/statusų indikacijos (pageidautina, kad skirtingomis spalvomis ir/arba garsiniais signalais būtų informuojama apie skirtingus procesus/statusus). |  |
| 8. | Vakuumo parametrai | Yra vakuumo parametrų vedlys (VPW) |  |
| 9. | Nuotolinė diagnostika | Yra nuotolinės diagnostikos funkcija (pvz., naudojantis internetą) |  |
| 10. | Vartotojo programos | Vartotojas gali papildomai įrašyti ne mažiau 300 kepimo programų su pagal vartotojo poreikius nustatytomis vertėmis |  |
| 11. | Programos | - Siūlomo gamintojo gaminamų medžiagų programos; - Lėto aušinimo programa; - Dviejų pakopų degimo programa; - Naktinė programa. |  |
| 12. | Techninės priežiūros programos | Įrašytos techninės priežiūros programos, tokios kaip: - Sausinimo programa; - Valymo programa; - Vakuumo testas; - Automatinė diagnostika kas kartą įjungus įrenginį; - QTK2 mufelio kaitinimo sistema (arba lygiavertė), užtikrinanti tolygų kaitros paskirstymą degimo kameroje. |  |
| 13. | Vakuumo pompa | Reikalavimai kartu su krosnimi komplektuojamai vakuumo pompai: - Maitinimas iš 230V/50Hz elektros tinklo; - Didžiausias galingumas ne daugiau 300 W; - Trauka ≥ 50 mBar. |  |
| 14. | Temperatūros kalibravimas | Temperatūra kalibruojama rankiniu būdu naudojant sidabro testą (arba lygiavertį testą) |  |
| 15. | Energijos taupymas režimas | Automatiškai aktyvuojamas energijos taupymo režimas, kai krosnis yra neaktyvi |  |
| 16. | Apsauga nuo maitinimo trikčių | Įrenginys išsaugo nustatytą programą iki 10 sek. įtampos pertrūkio atveju |  |
| 17. | Galingumas | ≤ 2 kW |  |
| 18. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 19. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.