## Sheet1
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Patikslinti reikalavimai (patikslintos techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 36 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (privaloma užpildyti) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma užpildyti) | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM) | Tiekėjų pasiūlymai | Atsakymas
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Fluoresceino juostelė | Steriliame įpakavime, priekinio akies segmento nudažymui | Steriliame įpakavime, priekinio akies segmento nudažymui | vnt. | 9000
2 | Instrumentų stalo apklotas | Sintetinis, sterilus, be plaušų, tinkamas naudoti akių operacijų metu. Išmatavimai 90±5cm x 75±5cm. Sterilumas ne trumpesnis nei 6 mėn. | Sintetinis, sterilus. Atitinka direktyvą EN 13795-1. Išmatavimai 90±5cm x 75±5cm. Sterilumas ne trumpesnis nei 6 mėn. | vnt. | 15000 | [5 empty] | Prašome paaiškinti kas yra "be plaušų"? Chirurginiai apklotai yra gaminamai iš neaustinės medžiagos ir jos pūkuotumas aiškiai apibrėžas ES reglamente EN 13795-1:2019, todėl "be plaušų" pasakymas niekaip neatspindi jokios apkloto savybės - prašome naikinti, o įrašyti, kad gaminys privalo atitikti EN 13795-1:2019 reikalavimus. Taip pat prašome patikslinti, ar apklotas yra su anga akių operacijoms? ar anga lipniais kraštais? | Pasiūlymas tenkinamas. Patikslinta techninė specifikacija, t. y. panaikintas reikalavimas be plaušų, papildyta reikalavimu "Atitinka direktyvą EN 13795-1". Paaiškinama, kad apklotas naudojamas instrumentų stalui patiesti akių operacijų metu, todėl jam nėra keliami reikalavimai dėl lipnumo ar angų.
3 | Vienkartinių priemonių komplektas operacijoms su fakoemulsifikatoriu Centurion Silver atlikti | Suderinama su fakoemulsifikatoriumi Centurion Silver. Komplekte: 1. Fako antgaliukas; 2. Rankovėlė; 3. Kasetė | Suderinama su fakoemulsifikatoriumi Centurion Silver. Komplekte: 1. Fako antgaliukas; 2. Rankovėlė; 3. Kasetė | Kompl. | 850
4. | Rainelės retraktoriai | Vienkartiniai, steriliai įpakuoti po 4-6 pakuotėje, skirti naudoti mechaniniam vyzdžio išplėtimui kataraktos operacijos metu | Vienkartiniai, steriliai įpakuoti po 4-6 pakuotėje, skirti naudoti mechaniniam vyzdžio išplėtimui kataraktos operacijos metu | Pak. | 250
5 | Urologiniai apklotai | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Rinkinio sudėtis pateikiama lietuvių kalba arba anglų kalba ir komponentų aprašas priklijuotas matomoje pakuotės vietoje. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klijais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy turi būti atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm ± 10 cm - 1 vnt. 2. Litotominis apklotas 90/310x230 cm± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais, su lipnia perinealine 6x17 cm ± 1 cm dydžio anga, vamzdelių bei laidų laikikliais 2 vnt. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis -iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo 50x60 cm ± 5 cm, pagaminta iš neaustinio polipropileno ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 350 %. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 65x50 cm± 5 cm. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis -iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 4. Apklotas po sėdmenimis 95x125 cm ± 5 cm su padidinto skysčių sugėrimo zonomis 52x37 cm ± 5 cm ir 52x23 cm± 5 cm - 1 vnt. 5. Popieriniai rankšluosčiai 60x40 cm±2 cm -2 vnt. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Rinkinio sudėtis pateikiama lietuvių kalba arba anglų kalba ir komponentų aprašas priklijuotas matomoje pakuotės vietoje. Lipnios apkloto dalys yra padengtos hipoalerginiais klijais su apsaugine silikonizuoto popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy turi būti atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos Prietaisų Direktyvos 93/42/EEB ir standarto EN-13795 reikalavimus, CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Rinkinio sudėtis: 1. Apklotas instrumentiniam staliukui 140x190 cm ± 10 cm - 1 vnt. 2. Litotominis apklotas 90/310x230 cm± 10 cm su integruotais kojų apvalkalais, su lipnia perinealine 6x17 cm ± 1 cm dydžio anga, vamzdelių bei laidų laikikliais 2 vnt. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis -iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo 50x60 cm ± 5 cm, pagaminta iš neaustinio polipropileno ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 350 %. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 65x50 cm± 5 cm. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis -iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 4. Apklotas po sėdmenimis 95x125 cm ± 5 cm su padidinto skysčių sugėrimo zonomis 52x37 cm ± 5 cm ir 52x23 cm± 5 cm - 1 vnt. 5. Popieriniai rankšluosčiai 60x40 cm±2 cm -2 vnt. | Vnt. | 8500
6 | Polipektominių operacijų priemonės:
6.1. | Šalta polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm arba 15±1 pasirinktinai. Sterili pakuotė. | Vienkartinio naudojimo, tinkamos endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm arba 15±1 pasirinktinai. Sterili pakuotė. | Vnt. | 1125
6.2. | Karšta polipektominė kilpa | Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį, kilpos vielos skersmuo 0,47±0,05 mm. Darbinis ilgis 230±5 cm, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vienkartinio naudojimo, kilpa ovali, diametras 10±1mm, 15±1mm ir 25±1mm pasirinktinai pagal poreikį, kilpos vielos skersmuo 0,47±0,05 mm. Darbinis ilgis 230±5 cm, tinkama endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. Sterili pakuotė. | Vnt. | 225
6.3. | Endoskopiniai injektoriai kolonskopijai | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25 G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Short”. | Vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkami endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25 G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Short”. | Vnt. | 375 | [5 empty] | Prašome keisti techninę specifikaciją 6.3 pirkimo dalį: iš “adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm.” į “adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm”, nes šiuo metu techninė specifikacija pritaikyta tik vienam gamintojui, kas mažina konkurenciją | Pasiūlymas tenkinamas. Patikslinta techninė specifikacija “adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm”.
6.4. | Distalinis antgalis kolonoskopijoms | Vienkartinio naudojimo, veleno tipo antgalis. Distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius 8 pirštelius | Vienkartinio naudojimo, veleno tipo antgalis. Distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius 8 pirštelius. | Vnt. | 30
6.5. | Klipai hemostazei | Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas 90° arba 135° pasirinktinai. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Kojelės ilgis ≥7 mm. Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo klipų fiksavimo įrenginiu . Sterili pakuotė. | Vienkartinio naudojimo, kabutės kampas 90° arba 135° pasirinktinai. Patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Kojelės ilgis ≥7 mm. Tinkama naudoti su vienkartinio naudojimo klipų fiksavimo įrenginiu . Sterili pakuotė. | Vnt. | 375
6.6. | Klipų fiksavimo įrenginys | Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėms. Rotuojamas, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. | Vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Tinkamas su vienkartinio naudojimo kabutėms. Rotuojamas, darbinis ilgis 230±5 cm, tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. | Vnt. | 150
6.7. | Endoskopų valymo šepetėlis | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas instrumento kanalo ir siurbimo kanalo vidui valyti bei siurbimo vožtuvo, oro/vandens vožtuvo, biopsijos vožtuvo vidinėms dalims ir angoms valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 2,8 mm-4,2 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, dviejų darbinių galų, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 230 cm (±10 cm), diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą. Turi būti deklaracija, kad šis medicininis produktas pažymėtas CE žyma. | Vnt. | 375
6.8. | Kandiklis | Daugkartinio naudojimo,sterililizuojamas, plastikinis. | Daugkartinio naudojimo,sterililizuojamas, plastikinis. | Vnt. | 375
Bendra 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):
7 | MiniSpike su filtru, tirpalų aspiracijai | Mini-Spike ventiliuojama adata - Sterilus, 0,10 mikronų antibakterinis oro filtras, adatkočio ilgis 22 +- 1mm, vidinis diametras 4 mm. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. Be PVC, be latekso, be DEHP. | Mini-Spike ventiliuojama adata - Sterilus, 0,10 mikronų antibakterinis oro filtras, adatkočio ilgis 22 +- 1mm, vidinis diametras 4 mm. Adatkotis su apsauginiu dangteliu. Be PVC, be latekso, be DEHP. | Vnt. | 15000
8 | Vienkartiniai kvėpavimo vamzdeliai, tinkantys ultragarsiniam spirometrui Easy on-PC | Vienkartinio naudojimo kvėpavimo vamzdeliai; suderinami su ultragarsiniu spirometru Easy on-PC | Vienkartinio naudojimo kvėpavimo vamzdeliai; suderinami su ultragarsiniu spirometru Easy on-PC | Vnt. | 20000
9 | Sistema dozavimo pompai | 1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje; 4. Techniškai suderinama su poliklinikoje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“; 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 6. Su Luer-Lock jungtimi; 7. Sistemos ilgis ne mažiau 4 m; 8. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | 1. Skirta endoveninei gydomajai lazerio procedūrai (ENVL); 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Supakuota po 1 vnt. sterilioje pakuotėje; 4. Techniškai suderinama su poliklinikoje naudojama gamintojo „Nouvag“ dozavimo pompa „DP30“; 5. Su tėkmės greičio reguliatoriumi; 6. Su Luer-Lock jungtimi; 7. Sistemos ilgis ne mažiau 4 m; 8. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). | Vnt. | 8500
10 | Subalansuotas druskų irigacinis tirpalas intraokulinėms chirurginėms operacijoms | Sterilus, naudojamas intraokulinėms chirurginėms operacijoms. Fasuotas po 500 ml, plastikiniuose ar stikliniuose buteliuose (flakonuose), kurių dugnuose būtų kilpa pakabinimui. | Sterilus, naudojamas intraokulinėms chirurginėms operacijoms. Fasuotas po 500 ml, plastikiniuose ar stikliniuose buteliuose (flakonuose), kurių dugnuose būtų kilpa pakabinimui. | fl. | 4200
11. | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule, naudojama priekinio akies segmento operacijoms | Sterili viskoelastinė medžiaga kataraktos operacijoms švirkštuose su kaniule, 2.0% natrio hialuronatas 0,7 – 1,1 ml. Molekulinė masė: 3,2 – 3,5 mln. daltonų. pH: 6,8 – 7,6. Laikymo sąlygos: 2°C - 25°C | EKG elektrodai. Vienkartinis elektrodas su neaustinio pluošto porėtu lipniu pagrindu, leidžiančiu odai kvėpuoti. Skirtas ilgalaikiam EKG monitoravimui. Hipoalerginiai klijai ir gelis maksimaliai sumažina alergines reakcijas. Kietas gelis nepalieka likučių ir neišdžiūna. Sudėtyje nėra latekso. CE ženklas. Skersmuo 48 mm - 54 mm. | vnt. | 95000 | [5 empty] | Sterili viskoelastinė medžiaga kataraktos operacijoms švirkštuose su kaniule, 2.2% natrio hialuronatas 1,0 ml. Molekulinė masė: 1,2-2.2 mln. daltonų. pH: 6,8 – 7,4. Laikymo sąlygos: 2°C - 25°C | Pirkimo dalis panaikinta. Papildyta pirkimo dalimi "EKG elektrodai"
Sterili viskoelastinė medžiaga kataraktos operacijoms švirkštuose su kaniule, 2.0% natrio hialuronatas 0,9 ml. Molekulinė masė: 2,8 mln. daltonų. pH: 6,8 – 7,6. Laikymo sąlygos: 2°C - 25°C
12. | Tripano mėlio tirpalas | Sterilus tripano mėlio dažas lęšiuko kapsulei dažyti, 0.06% ar 0.1%, 1.0 ml buteliuke su sterilia vienkartine kaniule. PASTABA. Perkami dažai, kurie kataraktos operacijos metu yra suleidžiami į priekinę akies kamerą, priekinės lęšiuko kapsulės nudažymo tikslu. Komisija prašys pateikti pavyzdį. Bus tikrinama, ar tiekėjo siūlomi dažai gerai nudažo priekinę lęšiuko kapsulę, ar dažymo metu neatsiranda nuosėdų. | Sterilus tripano mėlio dažas lęšiuko kapsulei dažyti, 0.06% ar 0.1%, 1.0 ml buteliuke ir/ar užpildytame vienkartiniame švirkšte su sterilia vienkartine kaniule. PASTABA. Perkami dažai, kurie kataraktos operacijos metu yra suleidžiami į priekinę akies kamerą, priekinės lęšiuko kapsulės nudažymo tikslu. Komisija prašys pateikti pavyzdį. Bus tikrinama, ar tiekėjo siūlomi dažai gerai nudažo priekinę lęšiuko kapsulę, ar dažymo metu neatsiranda nuosėdų. | fl | 750 | [5 empty] | Sterilus tripano mėlio dažas lęšiuko kapsulei dažyti, 0.06%, 1.0 ml užpildytas vienkartinis sterilus švirkštas su sterilia vienkartine kaniule. | Pasiūlymas tenkinamas. Patikslinta "ir/ar užpildytame vienkartiniame švirkšte su sterilia vienkartine kaniule".
13 | Adatos:
13.1. | Adata | 27G (0,4 x 19±1) mm, vienkartinė, sterili, originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | 27G (0,4 x 19±1) mm, vienkartinė, sterili, tiesios adatos, naudojamos injekcijoms. originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | vnt. | 17100 | [5 empty] | Kam skirta? Tiesi, lenkta? | Perkamos tiesios adatos, naudojamos injekcijoms.
13.2. | Adata | 18G (1,2x40) mm, vienkartinės, sterilios, originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | 18G (1,2x40) mm, vienkartinės, sterilios, tiesios adatos, naudojamos injekcijoms, originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | vnt. | 21900 | [5 empty] | Kam skirta? Tiesi, lenkta? | Perkamos tiesios adatos, naudojamos injekcijoms.
13.3. | Adata | Vienkartinė, sterili, 21Gx2”, 0,80x50mm Originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | Vienkartinė, sterili, 21Gx2”, 0,80x50mm, tiesios adatos, naudojamos injekcijoms. Originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su parametrais. | vnt. | 6300 | [5 empty] | Kam skirta? Tiesi, lenkta? | Perkamos tiesios adatos, naudojamos injekcijoms.
Bendra 13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):
14 | Hidrodisekcinė kaniulė | Vienkartinė, sterili, įpakuota po 1vnt. 0,4x22 mm, viršūnė išplota vertikalioje plokštumoje. | Vienkartinė, sterili, įpakuota po 1vnt. 0,4x22 mm, viršūnė išplota vertikalioje plokštumoje. | vnt. | 4500
15 | Elektrodas bevieliam elektroterapijos aparatui | - lipnus; - išmatavimai 5 x 5 cm; ± 1 cm. - su suapvalintais kraštais - su vienu spaustuku - belaidžiai, tvirtinami spaustuko pagalba - techniškai suderinamas su įstaigoje naudojamu bevieliu elektrostimuliacijos aparatu Chattanooga Wireless Pro | - lipnus; - išmatavimai 5 x 5 cm; ± 1 cm. - su suapvalintais kraštais - su vienu spaustuku - belaidžiai, tvirtinami spaustuko pagalba - techniškai suderinamas su įstaigoje naudojamu bevieliu elektrostimuliacijos aparatu Chattanooga Wireless Pro | Vnt. | 20000
16 | Kateteriai:
16.1. | Nelatono kateteris (40 cm ilgio ) | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr.12, 14, 16. | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr.12, 14, 16. | vnt. | 150
16.2. | Nelatono kateteris (16 cm ± 2cm ilgio) | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr.12, 16. | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr.12, 16. | vnt. | 540
16.3. | Folio kateteris | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr .12, 14, 16, 18, 20. | Vienkartinis, sterilus, plastikinis Nr .12, 14, 16, 18, 20. | vnt. | 450
16.4. | Atsiurbimo kateteriai (anesteziologiniai) | Vienkartiniai, sterilūs su nykščio kontrole. Spalvinis kodavimas pagal dydį. Pakuotė lengvai atidaroma. Reikalinga įvairių dydžių: Ch10, Ch14; Ch16. | Vienkartiniai, sterilūs su nykščio kontrole. Spalvinis kodavimas pagal dydį. Pakuotė lengvai atidaroma. Reikalinga įvairių dydžių: Ch10, Ch14; Ch16. | Vnt. | 1200
Bendra 16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):
17 | Vienkartinės endoskopinės karštos biopsinės žnyplės | Vienkartinio naudojimo; Ilgis: ne trumpesnės nei 2300 mm; Maksimalus išorinis kateterio diametras – 2,3 ir 2,4 mm; Darbinis kanalas 2,8 mm; Žnyplių kaušeliai lygūs ( standartiniai) su adatėle arba be jos. Įpakavimas: sterilios. Be latekso | Vienkartinio naudojimo; Ilgis: ne trumpesnės nei 2300 mm; Maksimalus išorinis kateterio diametras – 2,3 - 2,4 mm; Darbinis kanalas 2,8 mm; Žnyplių kaušeliai lygūs ( standartiniai) su adatėle arba be jos. Įpakavimas: sterilios. Be latekso | Vnt. | 500 | [5 empty] | Maksimalus išorinis kateterio diametras – 2,3 ir 2,4 mm;” į „Maksimalus išorinis kateterio diametras – 2,3 - 2,4 mm;” Šie pakeitimai neturės įtakos prekės kokybei ar funkcionalumui, tačiau leis daugiau tiekėjų pasiūlyti savo prekes, o PO galės išsirinkti visapusiškai naudingiausią pasiūlymą. | Pasiūlymas tenkinamas. Patikslinta „Maksimalus išorinis kateterio diametras – 2,3 - 2,4 mm”.
18 | Vienkartinio naudojimo paruošti naudojimui hemostatiniai klipai | Vienkartinio naudojimo hemostatiniai klipai: Įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas; Kateterio ilgis 160 cm, 230 cm ir 270 cm; tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm; Paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm; Kojelių lenkimo kampas 90º ir 135º; Atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm; Vienkartinis, sterilus. Be latekso. | Vienkartinio naudojimo hemostatiniai klipai: Įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas; Kateterio ilgis 160 cm, 230 cm ir 270 cm; tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm; Paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm; Kojelių lenkimo kampas 90º ir 135º; Atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm; Vienkartinis, sterilus. Be latekso. | Vnt. | 250
19 | Parafinas | Baltas, bekvapis, parafino vonelėms, gabalinis. Pakuotė ne mažesnė nei 5 kg | Baltas, bekvapis, parafino vonelėms, gabalinis. Pakuotė ne mažesnė nei 5 kg | kg | 675
20 | Priemonės fangoparafino aplikacijoms:
20.1. | Fango parafinas | Fango parafino aplikacijoms. | Fango parafino aplikacijoms. | kg | 600
20.2. | Plėvelė fango parafinui | Matmenys: plotis 0,65 cm, rulono ilgis ne daugiau 50 m. Originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su plėvelės parametrais. | Matmenys: plotis 0,65 cm, rulono ilgis ne daugiau 50 m. Originaliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su plėvelės parametrais. | m | 2400 | [5 empty] | Rekomenduojame praplėsti plėvelės fango parafinui pasiūlymo galimybes pridedant galimybę tiekti plėvelė ne rulonais, o supjaustytą lakštais (40x60 cm, po 1000 lakštų pakuotėje). Taip nebus ribojama konkurencija ir PO galės pasirinkti iš didesnio tiekėjų pasiųlymų kiekio. | Pasiūlymas netenkinamas, nes 60 cm plotis yra per mažas bei neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio. Minimalus pločio poreikis yra 0,65 cm. Papildomai perkant rulonais, perkančioji organizacija gali pati reguliuoti reikalingą ilgį.
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM):