{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Operacinės lempos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Operacinis šviestuvas"]
["1.1.","Operacinis šviestuvas ","1","vnt."]
["1.1.1.","Dviejų modulių operacinis šviestuvas. Abu operacinio šviestuvo moduliai turi pilnai atitikti techninės specifikacijos punktuose nurodytus reikalavimus."]
["1.1.2.","Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija - vientisas apskritas kupolas be ertmių ir išsišakojimų su jame įmontuotais šviesos diodais (LED)"]
["1.1.3.","Kupolo korpusas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos"]
["1.1.4.","Šviesos diodų skaičius kupole ne mažiau kaip 72 vnt."]
["1.1.5.","Šešėlį mažinanti/bešešėlinė technologija"]
["1.1.6.","Maksimali apšvieta \t≥160 000 lux"]
["1.1.7.","Elektroninis šviesos intensyvumo (apšviestumo) reguliavimas intervale \t≥ (30 - 100) %, ne mažiau kaip 6 intensyvumo lygiai"]
["1.1.8.","Elektroninis šviesos lauko diametro reguliavimas intervale ≥ (180 - 300) mm"]
["1.1.9.","Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra reguliuojama intervale ≥ (3500– 5500) K, ne mažiau kaip 5 temperatūros pasirinkimai"]
["1.1.10.","Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) ≥ 96 esant bet kuriai skleidžiamos šviesos spalvinei temperatūrai"]
["1.1.11.","Apšvietimo stulpo gylis (L1+L2) ties 20% ≥ 915 mm"]
["1.1.12.","Apšvietimas endoskopinėms operacijoms"]
["1.1.13.","Šviesos diodų tarnavimo laikas ≥ 60 000 val."]
["1.1.14.","Personalizuotų apšvietimo nustatymų išsaugojimas ir atkūrimas vieno mygtuko paspaudimu"]
["1.1.15.","Sterilizuojamos rankenos pagalba valdomos ≥ 2 pasirenkamos apšvietimo funkcijos"]
["1.1.16.","Valdymo konsolė sumontuota ant šviestuvo laikančiosios konstrukcijos"]
["1.1.17.","Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinių lempų užsakymo metu."]
["1.1.18.","Komplektuojama su: 1. Steriliomis rankenomis (autoklavuojamos) - po 3 vnt.  kiekvienam šviestuvo kupolui; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 1.1.18. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)"]
[]
["2.","Operacinis šviestuvas"]
["2.1.","Vieno modulio operacinis šviestuvas","1","vnt."]
["2.1.1.","Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija - vientisas apskritas kupolas be ertmių ir išsišakojimų su jame įmontuotais šviesos diodais (LED)"]
["2.1.2.","Kupolo korpusas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos"]
["2.1.3.","Šviesos diodų skaičius kupole ne mažiau kaip 72 vnt."]
["2.1.4.","Šešėlį mažinanti/bešešėlinė technologija"]
["2.1.5.","Maksimali apšvieta \t≥160 000 lux"]
["2.1.6.","Elektroninis šviesos intensyvumo (apšviestumo) reguliavimas intervale \t≥ (30 - 100) %, ne mažiau kaip 6 intensyvumo lygiai"]
["2.1.7.","Elektroninis šviesos lauko diametro reguliavimas intervale ≥ (180 - 300) mm"]
["2.1.8.","Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra reguliuojama intervale ≥ (3500– 5500) K, ne mažiau kaip 5 temperatūros pasirinkimai"]
["2.1.9.","Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) ≥ 96 esant bet kuriai skleidžiamos šviesos spalvinei temperatūrai"]
["2.1.10.","Apšvietimo stulpo gylis (L1+L2) ties 20% ≥ 915 mm"]
["2.1.11.","Apšvietimas endoskopinėms operacijoms"]
["2.1.12.","Šviesos diodų tarnavimo laikas ≥ 60 000 val."]
["2.1.13.","Personalizuotų apšvietimo nustatymų išsaugojimas ir atkūrimas vieno mygtuko paspaudimu"]
["2.1.14.","Sterilizuojamos rankenos pagalba valdomos ≥ 2 pasirenkamos apšvietimo funkcijos"]
["2.1.15.","Valdymo konsolė sumontuota ant šviestuvo laikančiosios konstrukcijos"]
["2.1.16.","Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinių lempų užsakymo metu."]
["2.1.17.","Komplektuojama su: 1. Steriliomis rankenomis (autoklavuojamos) - po 3 vnt.  kiekvienam šviestuvo kupolui; (Tiekėjams leidžiama pateikti tiekėjo deklaraciją siekiant patvirtinti techninės specifikacijos 2.1.17. papunktyje nurodytą komplektuojamą įrangą ir priemones bei jų kiekius (vnt., kompl. ir pan.).)"]