## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Vienkartines medicinos priemones (Nr. 2) (toliau – Prekes).

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

1 Lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas |  | Mato vienetas |  | Galimas maksimalus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Galimas maksimalus įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Priemonės reabilitacijai (parafinui) |  | kg |  | 250 | 15,0000 |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aplikacijoms reabilitacijos ir fizinės medicinos skyriaus darbui užtikrinti; |  |  |  |  |  |
|  | 2. Medicininis |  |  |  |  |  |
|  | 3. Hipoalerginis |  |  |  |  |  |
|  | 4. Lengvai tirpstantis; |  |  |  |  |  |
|  | 5. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |  |
| 9 pirkimo dalis | Minimalūs reikalavimai Pirštinių laikikliui |  | Vnt. |  | 30 | 50,0000 |
|  | Gamintojas |  |  |  |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |  |
|  | 1. Tvirtinamas ant sienos; |  |  |  |  |  |
|  | 2. Skirtas standartinių išmatavimų vienkartinių pirštinių dėžutėms laikyti; |  |  |  |  |  |
|  | 3. Pagamintas iš plastiko arba nerūdijančio plieno; |  |  |  |  |  |
|  | 4. Tinkantis atlikti paviršių dezinfekcija pateikti patvirtinančiuis dokumentus; |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tinkantis naudoti medicinos įstaigose; |  |  |  |  |  |
|  | 6. Skirti įdėti nuo 2 iki 3 pirštinių dėžučių standartinio dydžio; |  |  |  |  |  |
| 11 pirkimo dalis |  | Minimalūs reikalavimai priemonėms skirtoms anestezijai, intensyviai terapijai, deguonies ir aerozolių terapijai |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Minimalūs reikalavimai Tracheostominei nosytei su deguonies vamzdeliu | Vnt. | 600 |  | 1,5000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Maksimalus naudojimo laikas – 24 h; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sudėtyje nėra latekso; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Su šilumos ir drėgmės palaikymu; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Supakuota po vieną; |  |  |  |  |
|  |  | 8. Jungtis prie tracheostominio vamzdelio - 15F; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Šarnyrinė jungtis deguonies vamzdeliui pajungti; |  |  |  |  |
|  |  | 10. Komplekte ne trumpesnis kaip 1,80 m ilgio deguonies vamzdelis; |  |  |  |  |
|  |  | 11. Tracheostominės nosytės parametrai: |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. tūris 19 ml (±1 ml) ; |  |  |  |  |
|  |  | 11.2. pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0,2 cm H2O (esant 30 l/min) ir nedaugiau kaip 0,7 cm H2O (esant 60 l/min); |  |  |  |  |
|  |  | 12. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Minimalūs reikalavimai Tracheostominei nosytei | Vnt. | 1000 |  | 1,1000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Maksimalus naudojimo laikas – ne mažiau 24 h; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Gaminio sudėtyje nėra latekso; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Su šilumos ir drėgmės palaikymu; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Anga su dangteliu atsiurbimams iš tracheostomos; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Supakuota po vieną; |  |  |  |  |
|  |  | 8. Jungtis prie tracheostominio vamzdelio - 15F; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Minimalūs reikalavimai Anesteziologinei veido kaukei | Vnt. | 1000 |  | 1,5500 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sudėtyje nėra latekso; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Supakuota po vieną; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Minkštas pripūstas priegalvis; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Įvairių dydžių - nuo ypač didelės suaugusiems iki labai mažos naujagimiams; |  |  |  |  |
|  |  | 8. Kiekviena kaukė turi turėti spalvotus laikiklius, kurie turi atitikti spalvinį kodavimą pagal kaukės dydį; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Kaukių jungtys kūginės; |  |  |  |  |
|  |  | 10. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.4. |  | Minimalūs reikalavimai Silikoniniam galvos laikikliui pritvirtinti anestezinę kaukę | Vnt. | 6 |  | 9,1000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Daugkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sudėtyje nėra latekso; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Supakuota po vieną; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Fiksuojamas per galvą; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Yra galimybė reguliuoti fiksavimo stiprumą; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Tinka kaukėms su Hook žiedais turinčiais keturis fiksavimo taškus; |  |  |  |  |
|  |  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.5. |  | Minimalūs reikalavimai Kvėpavimo sistemai | Vnt. | 300 |  | 5,0000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sudėtyje nėra latekso; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Supakuota po vieną komplektą; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Tinka narkozės ir DPV aparatams; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Gofruota; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Ilgis: ištempus 2 (±0.05) m |  |  |  |  |
|  |  | 8. Rinkinį sudaro: 2 vamzdžiai (22 mm), sujungti Y formos jungtimi; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; Luer Lock anga su fiksuotu dangteliu; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas; 2 000 (±50) ml kvėpavimo maišas; papildoma jungtis 22M/22M; Luer lock anga su fiksuotu dangteliu; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 15F; |  |  |  |  |
|  |  | 10. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų; |  |  |  |  |
|  |  | 11. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.6. |  | Minimalūs reikalavimai Kaukei su deguonies vamzdeliu | Vnt. | 400 |  | 1,5000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Sudėtyje nėra latekso ; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Supakuota po vieną komplektą; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Hermetiškai priglunda prie veido; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido; |  |  |  |  |
|  |  | 8. Sutvirtinimo juostelė (gumelė) fiksuojama tiek virš, tiek ir žemiau ausų; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Kaukė nedeformuota; |  |  |  |  |
|  |  | 10. Kaukės dydis įvairus; |  |  |  |  |
|  |  | 11. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose; |  |  |  |  |
|  |  | 12. Deguonies vamzdelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m.; |  |  |  |  |
|  |  | 13. Tinkamos naudoti MRT aplinkoje; |  |  |  |  |
|  |  | 14. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.7. |  | Deguonies Kaniulė tinkanti suaugusiems | Vnt. | 1500 |  | 1,1000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ne trumpesnė kaip 1,8 m ilgio; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sudėtyje nėra latekso PVC; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Supakuota po vieną komplektą; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Deguonis į atšakėles paduodamas 2 skirtingais vamzdeliais; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Deguonies vamzdelis, su kūginės formos konektoriais galuose; |  |  |  |  |
|  |  | 8. Atšakos minkštos su atramėle; |  |  |  |  |
|  |  | 9. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.8. |  | Minimalūs reikalavimai T-formos jungtims su vienakrypčiu vožtuvu ir kandikliu teigiamo slėgio iškvėpimo terapijai | Vnt. | 50 |  | 2,5000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Supakuota po vieną; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Maksimalus naudojimo laikas - iki 7 dienų; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Įkvėpimo anga -22M/15F-22M su vienkrypčiu vožtuvu ir kandikliu 22F; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.9. |  | Minimalūs reikalavimai Pilstomam absorbentui | litrai | 40 |  | 4,5000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Pagamintas iš 3 – 4 mm sferinės formos granulių; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Sudarytas iš ne mažiau kaip: kalcio (93.5%) ir natrio hidroksidų (1.5%); |  |  |  |  |
|  |  | 3. Vienas kilogramas absorbento absorbuoja daugiau nei 120 litrų anglies dvideginio. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Sudėtyje nėra kvarco ir kalcio chlorido; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Pakuotė – 5 (±1) l; |  |  |  |  |
|  |  | 6. Absorbento savybės nekinta drėgmės poveikyje. |  |  |  |  |
|  |  | 7. Spalvų indikatorius: keičiasi spalva |  |  |  |  |
|  |  | 8. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |
| 11.10. |  | Minimalūs reikalavimai Rezistoriui T-formos jungčiai su kandikliu | Vnt. | 200 |  | 0,8000 |
|  |  | Gamintojas |  |  |  |  |
|  |  | Modelis, modifikacija |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kliniškai švari; |  |  |  |  |
|  |  | 2. Vienkartinė; |  |  |  |  |
|  |  | 3. Supakuota po vieną; |  |  |  |  |
|  |  | 4. Jungtis 15M; |  |  |  |  |
|  |  | 5. Pakuotė - ne daugiau 10 vnt. (to pačio skersmens); |  |  |  |  |
|  |  | 6. Skersmuo: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 6.00 mm; |  |  |  |  |
|  |  | 7. Pažymėta CE ženklu. |  |  |  |  |