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DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PIRKIMO NR. 1226391 “LOR OPERACINĖS INSTRUMENTAI”
Atsakymas dėl techninės specifikacijos
1.1.2 netinkamas darbinės dalies ilgis, per ilgas atliekant chirurgines operacijas (30 ± 7 mm.);
1.1.3. siūlomas ilgis per ilgas atliekant chirurgines operacijas (12 ± 3 cm.);

1.2.2. netinkamas darbinės dalies ilgis, per ilgas atliekant chirurgines operacijas (55 ± 3 mm.);

1.2.3. netinkamas ilgis, nes per ilgas (12 ± 3 cm.);

1.3.3. netinkamas ilgis, nes  per ilgas (12 ± 3 cm.);

1.13.3  plotis netinkamas (2 ± 1 mm.);

1.16.4. reikalinga su apsauga kairėje. 

1.33.3. ilgis (11 ± 7 cm.) nėra techninė klaida.
1.36.1.  plastikinis konteineris yra lengvesnis nei metalinis, plastikinis konteineris gali sugerti smūgius ir mažiau pažeidžia instrumentus jų transportavimo metu, o metalinis konteineris netinka, nes gali reaguoti su dezinfekavimo priemonėmis ir rūgštimis, dėl ko gali atsirasti rūdžių ar kitų pažeidimų.
2.5.3. rinkinys susideda iš 4 vnt. liežuvio nuspaudėjų, siūlomas dydis netinka, nes per didelis (40 ± 2 mm.x99 ± 10 mm.).

2.8.2. siūlomas ilgis per ilgas (20 ± 3 cm.);

2.27.3. darbinė dalis per plati, netinkama darbui (1,5 ± 0,5 mm.).

2.28.3. darbinė dalis per plati, netinkama darbui (1,3 ± 0,3 mm.);

2.30.1., 2.30.6.  plastikinis konteineris yra lengvesnis nei metalinis, plastikinis konteineris gali sugerti smūgius ir mažiau pažeidžia instrumentus jų transportavimo metu, o metalinis konteineris netinka, nes gali reaguoti su dezinfekavimo priemonėmis ir rūgštimis, dėl ko gali atsirasti rūdžių ar kitų pažeidimų, nurodytas konteinerio dydis netinkamas, nes per didelis (PxGxA); (515x235x70) ± 100 mm.
