KLAUSIMYNAS

DEGUONIES TIEKIMO SISTEMOS SU INTEGRUOTU DUJŲ SRAUTO GENERATORIUMI SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Deguonies tiekimo sistema su integruotu dujų srauto generatoriumi

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio paskirtis | 1. Aparatas su priedais invaziniam pašildyto bei sudrėkinto oro ir deguonies mišinio tiekimui teigiamu slėgiu, turintis integruotą dujų srauto generatorių; 2. Tinka naudoti su didelės tėkmės vienkartinėmis priemonėmis - nosies kaniulėmis ir tracheostominiais vamzdeliais |
| 2. | Prietaiso taikymas įvairioms pacientų amžiaus grupėms | Sistema tinkama naudoti įvairioms pacientų amžiaus grupėms: kūdikiams ir suaugusiems |
| 3. | Įrenginio techniniai parametrai: |  |
| 3.1. | Maksimali darbinė į įrenginį paduodamo deguonies tėkmė | ≥ 50 l/min |
| 3.2. | Oro ir deguonies mišinio tėkmės reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | 1. 10 - 60 l/min 2. Diapazone 10-25 L/min reguliavimo žingsnis kas 1 L/min; 3. Diapazone 25-60 L/min reguliavimo žingsnis kas 5 L/min |
| 3.3. | Maksimali tėkmė | Ne mažiau 60 l/min |
| 3.4. | Pastovus O2 analizavimas be jutiklio keitimo | Būtina |
| 3.5. | Deguonies koncentracijos nustatymo tikslumas (paklaida), deguonies koncentracijai esant 25-95% intervale | ≤ ± 2,5% nuo dujų lygio |
| 3.6. | Galimi darbinės temperatūros pacientui tiekiamame dujų mišinyje nustatymai, ne mažiau reikšmių nei | 1. 31 ±0,5 ºC, 2. 34 ±0,5 ºC, 3. 37 ±0,5 ºC |
| 3.7. | Įšilimo iki maksimalios darbinės temperatūros laikas | ≤ 30 min, esant 30 l/min dujų mišinio tėkmei |
| 3.8. | Drėgmės našumas, esant maksimaliai darbinei temperatūrai | ≥ 30 mg/l |
| 3.9. | Aparato maitinimui tinkamas elektros energijos šaltinis | 230V ± 10%, 50-60 Hz elektros tinklas |
| 3.10. | Ekranas | Spalvotas su grafiniu atvaizdavimu |
| 3.11. | Aliarmo signalai, ne mažiau nei | 1. Nepasiekta nustatyta tėkmė; 2. Nepasiekta nustatyta temperatūra; 3. Per žemas deguonies koncentracijos lygis; 4. Per aukštas deguonies koncentracijos lygis; 5. Nepakankama drėgmė; 6. Nepakankamas vandens lygis rezervuare; 7. Nutrūkęs elektros maitinimas iš tinklo. |
| 3.12. | Aparato svoris (be priedų) | ≤ 3 kg |
| 3.13. | Triukšmingumo lygis | ≤ 45 dbA iki 1 m atstumu |
| 3.14. | Aparatui nereikia suspausto oro tiekimo sistemos | Būtina |
| 4. | Su aparatu pristatomi priedai: |  |
| 4.1. | Mobilus stovas (1 vnt.) | 1. Su ≥ 4 ratukais; 2. Su vertikaliu stovu vandens maišams pakabinti ir paciento kontūro fiksatoriumi; 3. Su padėklu, tinkančiu prietaisui fiksuoti |
| 4.2. | Įrenginio dezinfekavimo rinkinys (1 kompl.), sudarytas iš: | 1. Dezinfekavimo filtras; 2. Oro filtrai ≥ 2 vnt. 3. Paviršių valymo kempinėlės ≥ 2 vnt. 4. Plastikiniai uždangalai švariam sistemos laikymui ≥ 3 vnt. |
| 4.3. | Deguonies srauto reguliatorius su deguonies tiekimo žarnele | 1. Nustatomos tiekiamo deguonies tėkmės ribos ne mažesnės nei 0 – 50 l/min diapazone 2. Ne trumpesnė kaip 1 m ilgio deguonies tiekimo žarnelė su dedikuota sriegine jungtimi jos prijungimui prie deguonies srauto reguliatoriaus 3. Kitoje deguonies tiekimo žarnelės pusėje sumontuotas prisijungimo prie deguonies teikimo lizdo kištukas atitinkantis ligoninėje naudojamų deguonies tiekimo lizdų kodavimą |
| 5. | Atitinkantis EEC93/42 direktyvos reikalavimus (CE ženklinimas) | Būtina |
| 6. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 7. | Įrangos (išskyrus keičiamus vienkartinio naudojimo priedus) garantinio laikotarpio terminas | ≥ 24 mėnesiai |
| 8. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją | Būtina |
| 9. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (perdirbimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Būtina |