KLAUSIMYNAS

KRAUJO IR KRAUJO PRODUKTŲ ŠILDYTUVO SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kraujo ir kraujo produktų šildytuvas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. Šildymo metu Plazmos programoje vyksta hidromasažas. | Būtina |
| 2. | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis. | Būtina |
| 3. | Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė | Būtina |
| 4. | Programos: |  |
| 4.1. | kraujo šildymas | Būtina |
| 4.2. | plazmos šildymas | Būtina |
| 4.3. | kamieninių ląstelių šildymas | Būtina |
| 4.4. | laisvai vartotojo sudaroma programa | Būtina |
| 4.5. | pastovios temperatūros palaikymo programa | Būtina |
| 4.6. | šildymo pograma iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui octaplazmai (Pvz. Octaplas LP). | Būtina |
| 5. | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina |
| 6. | Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija | Būtina |
| 7. | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija. | Būtina |
| 7.1. | Galimybė pasirinkti ekrane pateikiamą informaciją keliomis kabomis, tame tarpe ir Lietuvių kalba | Būtina |
| 8. | Šildytuvo talpa | Ne mažiau kaip 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti |
| 9. | Temperatūros reguliavimas | Plazmos programoje ne siauresnėse ribose kaip nuo +37ºC iki +45ºC, kas 0,5º C |
| 10. | Apsauga nuo perkaitimo: | Būtina |
| 10.1. | Programiškai ne daugiau kaip +1°C virš nustatytos temperatūros | Būtina |
| 10.2. | Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra | Būtina |
| 11. | Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant | Būtina |
| 12. | Galimos aparato išorinės jungtys: |  |
| 12.1. | Įungti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina |
| 12.2. | Prijungti bar kodų skaitytuvą, | Būtina |
| 12.3. | Prijungti spausdintuvą | Būtina |
| 13. | Aparato konstrukcija - maksimaliai apsaugota nuo korozijos poveikio, | Būtina |
| 13.1. | Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei | Būtina |
| 13.2. | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdantys šildymo programą | Būtina |
| 14. | Saugumo klasė | I klasė |
| 15. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 16. | CE sertifikatas | Būtina |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. |
| 18. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją | Būtina |
| 19. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (perdirbimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Būtina |