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KRAUJO IR KRAUJO PRODUKTŲ ŠILDYTUVO SPECIFIKACIJAI

	[bookmark: _Hlk191383031]Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai)
	

	7. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM?
	

	8. 
	Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)?
	

	9. 
	Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai?
	

	10. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Kraujo ir kraujo produktų šildytuvas

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. Šildymo metu Plazmos programoje vyksta hidromasažas.
	Būtina

	2.
	Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje,  2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis.
	Būtina

	3.
	Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė
	Būtina

	4.
	Programos:
	

	4.1.
	kraujo šildymas
	Būtina

	4.2.
	plazmos šildymas
	Būtina

	4.3.
	kamieninių ląstelių šildymas
	Būtina

	4.4.
	laisvai vartotojo sudaroma programa
	Būtina

	4.5.
	pastovios temperatūros palaikymo programa
	Būtina

	4.6.
	šildymo pograma iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui  octaplazmai  (Pvz. Octaplas LP).
	Būtina

	5.
	Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija 
	Būtina

	6.
	Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija 
	Būtina

	7.
	Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija.
	Būtina

	7.1.
	Galimybė pasirinkti ekrane  pateikiamą informaciją keliomis kabomis, tame tarpe ir   Lietuvių kalba
	Būtina

	8.
	Šildytuvo talpa
	Ne mažiau kaip 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti

	9.
	Temperatūros reguliavimas
	Plazmos programoje ne siauresnėse ribose kaip nuo +37ºC iki +45ºC, kas 0,5º C

	10.
	Apsauga nuo perkaitimo:
	Būtina

	10.1.
	Programiškai ne daugiau kaip +1°C virš nustatytos temperatūros
	Būtina

	10.2.
	Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra
	Būtina

	11.
	Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant
	Būtina

	12.
	Galimos aparato išorinės jungtys:
	

	12.1.
	Įungti į ligoninės informacinę sistemą
	Būtina

	12.2.
	Prijungti bar kodų skaitytuvą, 
	Būtina

	12.3.
	Prijungti spausdintuvą
	Būtina

	13.
	Aparato konstrukcija -  maksimaliai apsaugota nuo korozijos poveikio, 
	Būtina

	13.1.
	Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei
	Būtina

	13.2.
	Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdantys šildymo programą
	Būtina

	14.
	Saugumo klasė
	I klasė

	15.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

	16.
	CE sertifikatas
	Būtina

	17.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 24 mėnesiai. 

	18.
	Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją
	Būtina

	19.
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (perdirbimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Būtina



