KLAUSIMYNAS

TIRPALŲ ŠILDYMO SPINTOS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Infuzinių tirpalų šildymo spinta

| Eil. Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Reikalaujamos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo spintos paskirtis | Infuzinių tirpalų, skysčių ir gelio paklotų šildymui |
| 2. | Šildymo spintos išmatavimai | Išoriniai: aukštis 100 cm±5 cm, plotis 70 cm±5 cm, gylis 60 cm±5 cm. |
| 3. | Šildymo spintos talpa | Ne mažiau nei 185 l |
| 4. | Šildymo spintos konstrukcija | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia medžiaga |
| 5. | Šildymo spinta su ratukais | - Ne mažiau 4 vnt; - Ne mažiau 2 ratukai su stabdžiais; - Ratuko aukštis 15 cm ± 3 cm. |
| 6. | Kaitinimo elemento galingumas | Ne mažiau 500W, ne daugiau 1000W |
| 7. | Spintos durelės permatomos | Dvigubo stiklo |
| 8. | Oro temperatūros nustatymo diapazonas | Nuo 35°C iki 50°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis 1°C. |
| 9. | Perkaitimo aliarmas | Matoma spalvinė indikacija kai oras per karštas ≥45°C |
| 10. | Vidiniai stalčiai ir lentynėlės | Aukštis tarp lentynėlių 10 cm ± 3 cm |
| 11. | Maksimali lentynos arba stalčiuko apkrova | Ne mažiau 19 kg |
| 12. | Valdymo pultas | Aiškiai matomos temperatūros reikšmės LCD ekrane su temperatūros reguliavimo mygtukais |
| 13. | Stalčiukų ir lentynų kiekis | - Ne mažiau 2 stalčiukai - Ne mažiau 1 lentyna |
| 15. | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne blogiau 2°C |
| 16. | Sertifikavimas | Pateikti CE atitikties sertifikatą |
| 18. | Garantinis laikotarpis | Garantija ne mažiau 24 mėnesių |
| 19. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją | Būtina |
| 20. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (perdirbimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Būtina |