[bookmark: _Hlk191383051]KLAUSIMYNAS
PORTATYVINIO DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO SPECIFIKACIJAI

	[bookmark: _Hlk191383031]Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai)
	

	7. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM?
	

	8. 
	Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)?
	

	9. 
	Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai?
	

	10. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐





SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATUI 
LIGONIŲ TRANSPORTAVIMUI 

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė

	1.
	Portatyvinis dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, skirtas paciento transportavimui
	Būtina

	[bookmark: _Hlk191299356]2.
	Pagrindiniai techniniai parametrai:
	1. Išoriniai prietaiso matmenys be deguonies baliono tvirtinimo sistemos : ≤  400x200x200 mm;
2. Aparato svoris su vidine baterija: ≤  4 kg;
3. Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas: 2.7 iki 6.0 kPa (ne siauresnis už nurodytą);
4. Maitinimo šaltiniai: 
a) 230 V ± 10%, 50/60 Hz  elektros tinklas;
b) Įkraunama vidinė baterija, darbo laikas iš jos ≥ 8 val.
5. Aparato korpuse integruotas spalvotas, lietimui jautrus (touch screen), ≥ 10 cm įstrižainės ekranas ir rotacinė parametrų valdymo rankenėlė;
6. Automatinis vaizdo ekrane apsivertimas 180° priklausomai nuo monitoriaus pozicijos;
7. Aparato darbo principas - pneumatinis (be integruotos turbinos);
8. Pirminiai ventiliacijos nustatymai pagal pasirinktą paciento amžiaus kategoriją;
9. Aktyvi jungtis suderinamam etCO2 matavimo davikliui prijungti.

	3.
	Į aparatą tiekiamos dujos:
	Deguonis iš deguonies balionų ir centrinės dujų tiekimo sistemos.

	4.
	Ventiliacijos režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama priverstinė ventiliacija;
2. Tūriu kontroliuojama  asistuojanti  ventiliacija;
3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija su parėmimu slėgiu;
4. Pastovaus teigiamo slėgio spontaninė ventiliacija su parėmimo slėgiu ;
5. Apnoe ventiliacija;
6. Neinvazinė ventiliacija;
7. CPR (gaivinimo) režimas.

	5.
	Pasirenkami darbo parametrų nustatymai:
	1. Kvėpavimo dažnis: 2 -50 k/min. (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
2. Vienkartinis įkvėpimo tūris: 100 iki 2000 ml (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
3. Įkvėpimo laikas: 0,3 iki 10 s (ne siauresnėse už nurodytas ribose);
4. PEEP: 0 iki 20 cmH2O (ne siauresnėse už nurodytas ribas);
5. I:E santykis: 1:4 iki 4:1;
6. Maksimalaus slėgio nustatymo diapazonas: 20 – 60 cmH2O (ne siauresnis už nurodytą ribą);
7. Slėgio nustatymas slėgiu paremiamos ventiliacijos metu: 0-35cmH2O (ne siauresnės už nurodytas ribas);
8. Deguonies koncentracijos parinkimas: galimybė pasirinkti oro/deguonies mišinį arba 100% deguonies tiekimą;
9. Srauto trigerio jautrumo ribos: 3 iki 15 l/min. (ne siauresnės už nurodytas ribas).

	6.
	Monitoriaus ekrane pateikiamos išmatuotos parametrų reikšmės:
	1. Minutinis tūris iškvėpime (MVe); 
2.Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe);
3. Kvėpavimo dažnis (RR);
4. Slėgis kvėpavimo takuose;
5. Likusios baterijos įkrovos indikacija su likusiu laiko atskaita;
6. Deguonies sąnaudos l/min.

	7.
	Ventiliacijos kreivės (ne mažiau kaip)
	1. Slėgis-laikas;
2. Srautas-laikas;
3. etCO2.

	8.
	Garsinė apsauga (aliarmas, ne mažiau kaip)
	1. Minutinis tūris per aukštas;
2. Minutinis tūris per žemas;
3. Apnoe;
4. Per dažnas kvėpavimas;
5. Nuotėkis;
6. Aptiktas paciento atsijungimas nuo kvėpavimo kontūro.

	9.
	Komplektacija:
	1.Paciento kvėpavimo kontūras: 1,5 m ilgio, vienkartinio naudojimo - ≥ 5 vnt.;
2. Paciento kvėpavimo kontūras: 1,5 m ilgio, daugkartinio naudojimo - ≥ 1 vnt.;
2. Transportavimo platforma talpinanti ventiliacijos aparatą ir deguonies balioną (2-3 L talpos) su slėgio sumažinimo reduktoriumi. Turinti tvirtinimą prie paciento pervežimo vežimėlio. Platforma su ventiliacijos aparatu ir įmontuotu deguonies balionu turi sudaryti vientisą konstrukciją. Deguonies slėgio sumažinimo reduktorius turi būti apsaugotas nuo atsitiktinių pažeidimų;
4. Maitinimo laidas;
5. Deguonies padavimo žarnelė  tarp slėgio reduktoriaus ir DPV aparato;
6. Deguonies slėgio sumažinimo reduktorius su integruota atskira deguonies išvestimi su srauto reguliavimo galimybe.

	10.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

	11.
	Sertifikatai ir atitiktys:
	CE atitikties sertifikatas arba deklaracija.

	12.
	Garantinis terminas:
	≥ 24 mėn.

	13.
	Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją
	Būtina

	14.
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (perdirbimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Būtina



