KLAUSIMYNAS

TRANSPORTINIO PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIAUS SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSPORTINIAM PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUI

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transportinis gyvybinių funkcijų matavimo monitorius su integruotu ekranu, vizualine ir garsine aliarmų signalų indikacija | Būtina |
| 2. | Monitoriaus ir jo ekrano savybės | 1.Išoriniai matmenys (aukštis, plotis, gylis) ≤ 100x300x50 mm; 2. Svoris su baterija: ≤ 1000 g; 3. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus ekranas ir ≥ 3 greitos prieigos klavišai; 4. Ekrano įstrižainė 18 cm ± 3 cm; 5. Automatinis vaizdo ekrane apsivertimas 180° priklausomai nuo monitoriaus pozicijos 6. Vienu metu ekrane atvaizduojamos matavimų kreivės ≥ 3 |
| 3. | Monitoriaus maitinimo šaltinis | Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. |
| 4. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Vidinės atminties trukmė ≥ 72 val. |
| 5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas); 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra ; 5. Neinvazinis kraujospūdis; 6. SpO2; 7. Invazinis kraujospūdis 8. etCO2 matavimas. |
| 6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1. EKG derivacijos: I, II, III,aVR,aVL,aVF,V; 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos; 3. ŠSD matavimo ribos 15 - 300 k/min. (ne siauresnės už nurodytas); 4. Matavimo paklaida ≤ ± 2 susitr. Per min. arba ≤ ± 1 %; 5. ST segmento analizė; 6. Išplėstinė aritmijų analizė, galimybė atpažinti ne mažiau 10-ies aritmijų tipų |
| 7. | Reikalavimai kvėpavimo parametrų registravimo kanalui | 1. Kvėpavimo monitoringas; 2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos 5 - 150 kartų/min. (ne siauresnės už nurodytas); 3. Matavimo paklaida ≤ ± 1 kartas/min. visame matuojamajame diapazone arba ≤ ± 2% |
| 8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1. Temperatūros matavimo ribos 20 – 45C (ne siauresnės už nurodytas); 2. Matavimo paklaida ≤ 0,2C |
| 9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | 1. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis; 2. Kraujo spaudimo matavimo duomenys skaitmenine forma pateikiami atskirai – sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. 3. Pasirenkami matavimų intervalai : ne mažesniame kaip 1- 240 min. diapazone; 4. Matavimo diapazonas: 10-250 mmHg (±10 mmHg) |
| 10. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | 1.SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška. 2. SpO2 matavimo diapazonas ne mažiau kaip 1 -100 (ne siauresnės už nurodytas); |
| 11. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui | 1. Matavimo ribos, ne mažesnės kaip nuo -50 iki 400 mmHg 2. Matavimo paklaida, neįskaitant daviklio paklaidos ± 1 mmHg. visame matuojamajame diapazone arba ≤ ± 3% priklausomai kuri didesnė |
| 12. | Reikalavimai etCO2 matavimo kanalui | 1. etCO2 matavimo metodika: pagrindiniame sraute; 2. Matavimo ribos 0 iki 100 mmHg (ne siauresnės už nurodytas); 3. Kanalo matuojami parametrai: CO2, įkvėpiamo CO2 koncentracija ir kvėpavimo dažnis 3. Galimybė jungti ir matuoti etCO2 parametrus su skyriuje naudojamais etCO2 matavimo davikliais |
| 13. | Monitoriaus integracija su centirne pacientų stebėjimo stotimi | Monitorius turi būti suderinamas su ligoninėje naudojama Draeger centrine pacientų stebėjimo stotimi. |
| 14. | Galimybė monitorių prijungti prie suderinamo papildomo ekrano su programine įranga matuojamų parametrų perdavimui ir funkcinių savybių išplėtimui | Būtina |
| 15. | Komplektuojami monitoriaus priedai: |  |
| 15.1. | EKG elektrodų kabelis | 1 vnt., 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) |
| 15.2. | Prailginimo kabelis SpO2 pirštiniam davikliui | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo) |
| 15.3. | SpO2 matavimo daviklis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pirštinis, skirtas suaugusiems) |
| 15.4. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 3 vnt., (daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių po 1 vnt.) |
| 15.5. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo) |
| 15.6. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo) |
| 15.7. | Dviejų invazinio kraujospūdžio matavimo linijų prijungimo kabelis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo) |
| 15.8. | Monitoriaus baterijų pakrovimo ir prijungimo į kompiuterinį tinklą stotelė su tvirtinimu | 1 vnt. |
| 16. | Sertifikatai | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) |
| 17. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |
| 19. | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėn. |
| 20. | Pateikti gamintojo įgaliojimą įrangos tiekimui ir servisui Lietuvoje arba susitarimo su tokius įgaliojimus turinčia įmone kopiją | Būtina |
| 21. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (perdirbimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Būtina |