Reagentų ir kitų priemonių kraujo grupių tyrimams techninė specifikacija

1 pirkimo objekto dalis

Reagentai kraujo grupių pagal ABO ir rezus sistemą nustatymui rankiniu būdu

I. Bendrieji reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo dokumentai anglų ir lietuvių kalba, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams reikalavimams. Pateikti nuorodas į dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninių reikalavimų punktams, dokumentuose paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą atitinkantį tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

- Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, skirtos kraujo grupių pagal ABO  ir rezus sistemą nustatymui rankiniu būdu. Reagentai turi būti paženklinti CE ženklu.

- Tiekėjas privalo įvertinti  visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą vienam pacientui be PVM.

II. Techninė specifikacija:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/ brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra pažymėtas siūlomas atitikimas reikalavimui) (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiriamoji medžiaga | Kapiliarinis arba veninis kraujas su EDTA |  |  |
|  | Nustatomos analitės | - Kraujo grupės pagal ABO; - RhD antigenas; - Neigiama kontrolė. |  |  |
|  | Monokloniniai IgM klasės antikūnai | Kraujo grupei pagal ABO sistemos antigenus nustatyti: - anti-A, - anti-B, - anti-A,B. RhD antigenui nustatyti: - anti-D |  |  |
|  | Reagentai, kontrolinės medžiagos | - paruošti naudojimui; - išpilstyti buteliukuose ne daugiau kaip po 15 ml su lašintuvais. |  |  |
|  | Plokštelė | - vienkartinė; - plastikinė; - vienoje plokštelėje ne mažiau kaip 6 duobutės. |  |  |
|  | Tyrimų rezultatų vertinimo laikas | ne ilgesnis nei 5 min. |  |  |
|  | Kokybės kontrolė | Kasdien atliekama kokybės kontrolė. Kontroliniai eritrocitų mėginiai. |  |  |

2 pirkimo objekto dalis

Kortelės kraujo grupių nustatymui pagal ABO ir rezus sistemą, rezus antikūnų nustatymui stulpeliniu metodu, įranga panaudos būdu (jei reikalinga pagal gamintojo metodiką)

I. Bendrieji reikalavimai:

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti reagentų ir įrangos gamintojo dokumentai anglų ir lietuvių kalba, patvirtinantys siūlomų prekių/įrangos atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams reikalavimams. Pateikti nuorodas į dokumentus patvirtinančius atitikimą techninių reikalavimų punktams, dokumentuose paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą atitinkantį tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

- Jei reikalinga pagal gamintojo metodiką, Tiekėjas visam sutarties galiojimo termino laikotarpiui panaudai suteikia techniškai tvarkingą įrangą, kuri reikalinga tyrimams atlikti: centrifuga kortelėms, termostatas kortelių inkubacijai ir/ar kita. Tiekėjas atsakingas už panaudai teikiamos įrangos techninę priežiūrą, remontą visą sutarties laikotarpį.

- Tiekėjas privalo įvertinti  visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas pasiūlyme nurodo ne kortelės kainą, o vieno tyrimo kainą vienam pacientui (jei pagal gamintojo metodiką viena kortelė gali būti naudojama atlikti kelių pacientų tyrimams) be PVM.

II. Techninė specifikacija:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/ brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra pažymėtas siūlomas atitikimas reikalavimui) (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kortelės tyrimams stulpeliniu metodu | - kraujo grupė pagal ABO ir RhD; - Rezus D antigeno nustatymas (RhD ir silpno D nustatymui); - Rezus antikūnų nustatymas (netiesioginė Kumbso reakcija). |  |  |
|  | Tiriamoji medžiaga | kraujas, plazma su EDTA |  |  |
|  | Metodas | Hemagliutinacijos reakcija stulpelyje |  |  |
|  | Užpildas | Kortelės mėgintuvėliai užpildyti geliu, stiklo rutuliukais ar lygiaverte medžiaga ir reagentais. |  |  |
|  | Centrifuga (jei reikalinga) | Pritaikyta darbui su tiekėjo siūlomomis kortelėmis bei reagentais, skirtais gelinei ar lygiavertei mikrotitravimo sistemai. |  |  |
|  | Inkubatorius / termostatas (jei reikalinga) | Stalinis, kortelių, skirtų antigenų / antikūnų kompleksų inkubavimui |  |  |

Siūloma įranga (jei reikalinga privalo užpildyti tiekėjas)

| Įrangos pavadinimas | Modelis | Gamintojas | Kilmės šalis |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifuga |  |  |  |
| Inkubatorius / termostatas |  |  |  |
| Kita (įrašyti jei reikia) |  |  |  |