TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 02 -

Medicinos įranga. Operacinis stalas bendrajai chirurgijai

Techninė specifikacija

Operacinis stalas (1 vnt. )

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Skirtas bendrajai chirurgijai |  |
| 2. | Mobilus operacinės stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde | Būtina |  |
| 3. | Centrinė ratukų blokavimo sistema | Būtina |  |
| 4. | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | 1.Distanciniu valdymo pultu; 2. Rankiniu būdu hidrauliniu kojiniu siurbliu |  |
| 5. | Stalo paviršiaus konstrukcija | Modulinė atskirai reguliuojamų ≥4 sekcijų |  |
| 6. | Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams | Būtina |  |
| 7. | Nerūdijančio europinio tipo plieno tvirtinimo bėgeliai abiejose pusėse | Būtina |  |
| 8. | Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: | 1. Galvos atrama; 2. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo – centrinė dubens; 3. 2-jų dalių (padalinta) kojų; |  |
| 9. | Bendras stalo ilgis | 2100 mm ± 100 mm |  |
| 10. | Bendras stalo plotis | 550 mm ± 50 mm |  |
| 11. | Didžiausias leidžiamas stalo keliamasis svoris | ≥ 250 kg |  |
| 12. | Trendelenburgo padėtis | ≥ ±30º |  |
| 13. | Lateralinis pasvyrimas | ≥ ±20° |  |
| 14. | Stalviršio aukščio reguliavimas (motorizuotas) | - Minimalus aukštis ≤ 690 mm - Maksimalus aukštis ≥ 920 - Diapazonas ≥ 350 mm |  |
| 15. | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas | - Aukštyn – žemyn 25⁰ ± 5⁰/ 95⁰ ± 5⁰ - Į šonus 90 ±5⁰ |  |
| 16. | Nugaros sekcijos reguliavimas | Aukštyn – žemyn ≥ 80⁰ ± 5⁰/ ≥ 35⁰ ± 5⁰ |  |
| 17. | Galvos sekcijos reguliavimas | Aukštyn – žemyn ≥ 30⁰ ± 5⁰/ ≥ 40⁰ ± 5⁰ |  |
| 18. | Antistatinis, antibakterinis ir nepralaidus skysčiams čiužinys | Būtina |  |
| 19. | Stalo konstrukciniai elementai pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina |  |
| 20. | Atsparumo drėgmei klasė | ≥ IPX4 |  |
| 21. | Elektros tinklas | 230V, 50Hz |  |
| 22. | Akumuliatorius | Veikimo trukmė ≥ 60 min |  |
| 23. | Komplektacija | - Anestezinis lankas 1 vnt. - Valdymo pultas 1 vnt. - Rankos atrama 2 vnt. - Rankos fiksavimo diržas 2 vnt. - Infuzinis stovas 1 vnt. - Kūno fiksavimo diržas 2 vnt. - Kojų atramos 2 vnt. - Šoniniai laikikliai 2 vnt. |  |
| 24. | CE sertifikatas pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 25. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 26. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi turėti CE žymą su identifikavimo numeriu ir atitikti Europos standartą, bei medicinos įrangos direktyvą MDR 2017/745, arba lygiavertę. |  |
| 2. | Prekei teikiamos originalios atsarginės dalys arba lygiavertės atsarginės dalys, ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos ir įtraukiamos į pasiūlymą tiekti nemokamai visą garantinį laikotarpį (24 mėnesius). |  |
| 3. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 4. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |