TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 02 -

Medicinos įranga. Operacinis šviestuvas

Techninė specifikacija

Operacinis šviestuvas (1 kompl. )

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų modulių lubinio tvirtinimo operacinis šviestuvas | Su diodiniais šviesos šaltiniais |  |
| 2. | Šviestuvo kupolo konstrukcija | - Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“; - Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai); - Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui. |  |
| 3. | Šviestuvo generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių) | ≥ 160 klx |  |
| 4. | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | Reguliuojama diapazone nuo 3800-5000 K (ne siauresniame už nurodytą) |  |
| 5. | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm |  |
| 6. | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | ≥ 94 |  |
| 7. | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 50% |  |
| 8. | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtinas |  |
| 9. | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) | Būtina, ne siauresniame kaip 20-28 cm diapazone. |  |
| 10. | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |
| 11. | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP22 |  |
| 12. | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, bei sensoriniam (valdomam lietimu) intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui | Būtina. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 5 vnt. sterilizuojamų, sensoriniam valdymui pritaikytų rankenėlių. |  |
| 13. | Šviestuvo valdymo pultas | - Pulto funkcijos: - Įjungti/išjungti; - Šviesos intensyvumo reguliavimas; - Endoskopinio apšvietimo įjungimas; - Operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas; - Spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas. 2.Pultas turi būti pritvirtintas prie šviestuvo alkūnės ar šviestuvo kupolo korpuso. |  |
| 14. | Operacinės lempos tvirtinimas: | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. |  |
| 14.1. | Šviestuvo moduliai | Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų. |  |
| 14.2. | Lempos moduliai | Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone. |  |
| 14.3. | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį | Turi rotuoti ne mažiau kaip 360° |  |
| 14.5. | Sumontuoto šviestuvo, centrinės tvirtinimo kolonos, žemiausias taškas | Nuo grindų nutolęs ne mažiau kaip 2200 mm |  |
| 14.6. | Į maksimalų aukštį pakeltų operacinių šviestuvų atstumas, matuojant nuo centrinės rankenėlės žemiausio taško, šviestuvo kupolams esant horizontalioje padėtyje, iki grindų, | Ne mažesnis kaip 1900 mm. (Pastaba: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius brėžinius arba patalpos eksplikaciją su tai atspindinčiais matmenimis). |  |
| 15. | CE sertifikatas pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Bendri reikalavimai tiekėjui

| Eil. Nr. | Reikalavimai tiekėjui | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma įranga turi turėti CE žymą su identifikavimo numeriu ir atitikti Europos standartą, bei medicinos įrangos direktyvą MDR 2017/745, arba lygiavertę. |  |
| 2. | Prekei teikiamos originalios atsarginės dalys arba lygiavertės atsarginės dalys, ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos ir įtraukiamos į pasiūlymą tiekti nemokamai visą garantinį laikotarpį (24 mėnesius). |  |
| 3. | Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |  |
| 4. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. |  |