VšĮ Karoliniškių poliklinikos planuojamo pirkimo „KP-3701 REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI ANALIZATORIAUS ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU“ pirkimo dokumentų projektas

(CVP IS ID 1108199)

Gauti tiekėjų pasiūlymai / klausimai / pastabos dėl planuojamo pirkimo dokumentų projekto ir atsakymai į juos

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO Vilnius) teikia atsakymus į Tiekėjų pateiktas pastabas ir rekomendacijas koreguoti VšĮ Karoliniškių poliklinikos (toliau – perkančioji organizacija/PO) perkamų reagentų ir eksploatacinių medžiagų biocheminių tyrimų atlikimui (toliau – prekės, tyrimai, pirkimo objektas) bei analizatoriaus įsigijimo panaudos būdu techninę specifikaciją (toliau – TS).

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 17 str. 2 dalies 1 punktą pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Siekdama šio tikslo, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 str. 1 dalimi, pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje nurodo perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes ir pasirenka tokius juos apibūdinančius kriterijus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini, kad jos objektyvūs poreikiai būtų patenkinti. Taigi perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti perkamų prekių savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 str. 3 d.), nepažeisti VPĮ 17 str. 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimo dokumentai (įskaitant ir technines specifikacijas) turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (LAT Senato apžvalga Nr. 31).

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) nurodo, kad techninė specifikacija yra apibrėžiama kaip ,,[...] techniniai reikalavimai, nustatantys darbų, medžiagų, prekių tiekimo arba paslaugos ypatumus, leidžiantys objektyviai apibūdinti viso numatomo darbo, prekių tiekimo arba paslaugos teikimo charakteristikas taip, kad šis apibūdinimas leistų objektyviai atspindėti bet kurią perkamo darbo, prekių, arba paslaugos dalį, parodant jos tinkamumą tam panaudojimui, kurio siekia sutartį sudarantis ūkio subjektas“ . Techninėje specifikacijoje turi būti tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžtas sutarties objektas, nes tai leidžia suinteresuotiems tiekėjams nuspręsti, ar teikti pasiūlymą, o sutartį sudarančioms perkančiosioms organizacijoms, atsižvelgiant į savo poreikius, - įvertinti pateiktus pasiūlymus (ESTT byla C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari Srl v. Tirrenia di Navigazione SpA).

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informuojame, kad techninių specifikacijų parametrų visuma, atlikus rinkos konsultaciją buvo parengta ir pakoreguota atsižvelgus į konkrečius PO poreikius, bei siekiant užtikrinti realią konkurenciją tarp ne mažiau kaip 3 tiekėjų ir / arba gamintojų.

Žemiau atskirai pasisakome dėl visų rinkos konsultacijos metu gautų tiekėjų rekomendacijų koreguoti TS reikalavimus:

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato įrangą / analizatorių Pirkėjui adresu Loretos Asanavičiūtės g. 27 a, Vilnius.

- Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso (-ų) užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir gedimų šalinimą, remontą, vadovaujantis gamintojo parengtomis techninėmis instrukcijomis ir rekomendacijomis visą sutarties galiojimo terminą. Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo įgalioto specialisto, turinčio tai patvirtinančius mokymų sertifikatus.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos techninį aptarnavimą atliekantys specialistai turės galimybę nuotoliniu būdu prisijungti prie įrangos. Prisijungus turėtų būti galima perduoti analizatoriui informaciją, atlikti prevencinius ar diagnostinius veiksmus. Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti savo ir/ar nuotolinės pagalbos teikimo centro patvirtinimą, kad toks pagalbos teikimo centras egzistuoja ir funkcionuoja.

- Siūlomas analizatorius pristatomas kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. Jei analizatoriui reikalingas stalas, spintelė ar kitas pagrindas, ant kurio jis statomas / montuojamas, tiekėjas su įranga pristato visus reikiamus priedus.

- Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

- Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais įrangos remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalba, ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretų techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

- Įranga, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Su pasiūlymu pateikti įrangos CE ženklinimo ar lygiavertį sertifikatą originalo ir lietuvių kalba. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, patvirtintos analizatoriaus gamintojo, kaip tinkamos tiekėjo siūlomam analizatoriui. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir eksploatacinių medžiagų instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

- Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 5 dienas per savaitę,  atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (60 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų, metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

- Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.

II. Techniniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjų pastabos / siūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas siūlo įtraukti papildomą punktą: Reagentų pakuotės - ne mažesnės kaip 200 tyrimų reagentų pakuotės. Didesnės pakuotės užtikrina mažesnį atliekų kiekį ir užtikrina efektyvesnį reagentų naudojimą. | PO neturi duomenų, kiek rinkoje esančių skirtingų gamintojų atitiktų siūlomus reikalavimus dėl reagentų pakuočių. Techninėje specifikacijoje nurodžius tyrimų skaičių pakuotėje galimai būtų ribojama konkurencija. |
|  | Įranga | Automatinis biocheminis analizatorius su ISE moduliu – 1 vnt. Nurodyti siūlomo analizatorių gamintoją, modelį. |  |  |
|  | Tiriamoji medžiaga | Serumas, plazma, šlapimas, kraujas |  |  |
|  | Našumas | Ne mažiau kaip 1000 fotometrinių tyrimų su ISE per valandą | Tiekėjas siūlo išskirti fotometrinių tyrimų ir ISE tyrimų skaičių. Pavyzdžiui: 800 fotometrinių tyrimų per valandą, o su ISE 1200 tyrimų per valandą. Greitesnis vieno tyrimo atlikimas. | Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas gamintojas skirtingai pateikia informaciją apie analizatorių našumą, bus vertinamas bendras analizatoriaus našumas per valandą atliekant fotometrinius ir ISE tyrimus. |
|  | Matavimo metodai | Fotometrinis, ISE ir / arba turbidimetrinis |  |  |
|  | Mėginio tūris | a) ne daugiau 70 µl serumo, plazmos b) ne daugiau 100 µl kraujo, šlapimo |  |  |
|  | Nepasiekiamas (liekamasis) mėginio tūris | a) pirminiuose (13x75 mm, 13x100 mm) mėgintuvėliuose – ne daugiau nei 1 ml / 1 cm b) antriniuose (13x75 mm, 16x100 mm) mėgintuvėliuose - ne daugiau nei 1 ml / 1 cm c) mikromėgintuvėliuose - ne daugiau nei 150 µl |  |  |
|  | Mėginių talpa | ne mažiau kaip 150 mėginių |  |  |
|  | Skubių mėginių (STAT) matavimo funkcija | Privaloma |  |  |
|  | Tiriamų analičių skaičius | Ne mažiau kaip 30 analičių vienu metu vienam pacientui |  |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) pirminių mėgintuvėlių (13x75 mm, 13x100 mm) b) antrinių mėgintuvėlių (13x75 mm, 16x100 mm) c) mikromėgintuvėlių |  |  |
|  | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Privaloma |  |  |
|  | Mėginių identifikavimas | a) integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas b) mėgintuvėlio pozicijos atpažinimas |  |  |
|  | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis | a) skysčio lygio nustatymas; b) kliūties aptikimas. |  |  |
|  | Skiedimas | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas |  |  |
|  | Reagentų talpa | a) ne mažiau kaip 50 padėčių fotometrinių tyrimų reagentams b) papildomos padėtys ISE reagentams |  |  |
|  | Reagentų indentifikavimas | integruoto brūkšninio kodo skaitytuvu arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID) |  |  |
|  | Reagentų naudojimas | Pasibaigus reagentui, analizatorius automatiškai pradeda naudoti papildomą reagentą. |  |  |
|  | Nepertraukiamas reagentų laikymas analizatoriuje | Naudojamų reagentų nereikia išimti darbo dienos pabaigoje ar savaitgaliais |  |  |
|  | Automatinis reagentų, medžiagų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo / galiojimo laiko stebėjimas; c) papildomų medžiagų likučio stebėjimas; d) atliekų kiekio stebėjimas (jei analizatorius nejungiamas prie nuotekų sistemos). |  |  |
|  | Reakcijos kiuvetės | a) vienkartinės arba daugkartinės (užtikrinama sauga nuo medžiagų pernešimo) b) keičiamos arba plaunamos automatiškai |  |  |
|  | Atmintis | ne mažiau kaip 10 000 pacientų rezultatų |  |  |
|  | Kokybės kontrolė | a) kasdien atliekama dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija). b) rezultatai pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings grafikai. |  |  |
| 24. | Mėginio lipemijos, hemolizės, ikterijos indekso matavimas fotometriniams tyrimams |  |  |  |
| 25. | Tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be papildomo mėginio paruošimo |  |  |  |
| 26. | Prietaisas autonominis arba jungiamas prie vandentiekio / nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie vandentiekio, nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungia analizatorius savo lėšomis*. |  |  |  |
| 27. | Maksimalus plotas skirtas biocheminių tyrimų analizatoriams – ilgis ne daugiau 4,80 m, plotis – ne daugiau 1,20 m.* |  |  |  |
| 28. | Analizatoriai nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m. Nurodyti analizatorių pagaminimo metus. |  |  | Analizatorių pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |

* Tiekėjams bus suteikiama galimybė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apžiūrėti Pirkėjo patalpą, kurioje turės būti sumontuotas panaudai siūlomas analizatorius.

Tiekėjų pastabos dėl pirkimo sąlygų

| Dabartinė pirkimo sąlygų formuluotė | Tiekėjų pastabos / siūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 40. Perkančioji organizacija šiame pirkime nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. | Tiekėjas siūlo įtraukti reikalavimą dėl ISO 14001:2015, todėl, kad įrangą reikia prižiūrėti, remontuoti garantinio metu, o tai yra paslauga, todėl šis ISO yra idealus, kad tiekėjas jį turėtų. | Perkančioji organizacija aplinkosauginius kriterijus nustatė atsižvelgiant į pirkimo objektą bei vadovaudamasi Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimas prekės (įrangos) tiekėjui nekeliamas, nes šiuo pirkimu siekiama įsigyti prekes, o ne paslaugas ir (arba) darbus. Siūlomas papildomas reikalavimas keliamas nebus. |
| 99.1. Kaina (K). Kriterijaus lyginamasis svoris X = 85 Techniniai pranašumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris Y = 15 | Tiekėjas siūlo koreguoti pirkimo sąlygų 99.1 punkte nurodytą pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamąjį svorį: įvertinti ne tik pagrindinių sąlygų atitikimą ir vertinti pasiūlymus pagal kainą, tačiau įvertinti ir papildomus kriterijus, kurie galėtų pagerinti laboratorijos darbą bei užtikrinti aukštesnę atliekamų tyrimų kokybę (siūlomas modelis – 60% ekonominis naudingumas, 40% kaina). Tokiu būdu išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, tiekėjams sudaromos lygios galimybės laimėti pirkimą. Didesnę kainą gali kompensuoti aukštesnė siūlomo pirkimo objekto kokybė, kitaip tariant – yra atsižvelgiama į siūlomo sprendimo kokybę, o ne vien tik kainą. | Planuojamame vykdyti pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai nustatyti atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius ir jų teiktiną pridėtinę vertę. Įstaiga siekia racionaliai naudoti lėšas, todėl kaina - svarbus rodiklis. Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti kriterijų lyginamųjų svorių. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.

Išsamesnė informacija apie apžiūros procedūrą pateikta Pirkimo sąlygų 92 punkte.

ESTT byla C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari Srl v. Tirrenia di Navigazione SpA