{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Jėgos instrumentai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Universalus jėgos instrumentas, skirtas gręžti, įskaitant palėtintą gręžimą „reaming“, pjauti stambių ir smulkių kaulų operacijoms",4,"vnt."]
["1.1.1.","Instrumentas autoklavuojamas"]
["1.1.2.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami dviejų mygtukų pagalba"]
["1.1.3.","Yra padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["1.1.4.","Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant ≥ 1200 aps./min."]
["1.1.5.","Maksimalus osciliacinio pjovimo greitis ≥ 11 000 ciklų/min."]
["1.1.6.","Maksimalus apsisukimų greitis palėtintam gręžimui „reaming“ ≥ 270 aps./min."]
["1.1.7.","Osciliacijos kampas ≤ 5.0°"]
["1.1.8.","Atsparumas drėgmei ≥ IPX8"]
["1.1.9.","Instrumentas maitinamas įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriaus arba lygiaverčiais, energijos talpa ≥ 20 Wh"]
["1.1.10.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas - nuspaudžiant užraktą baterijos dangtelio arba lygiavertis"]
["1.1.11.","Komplektuojama su: 1. Akumuliatoriumi (akumuliatorius turi būti suderinamas su Conmed L3000 pakrovėju arba įrangos naudojimo laikotarpiui (ne mažiau 9 metai) turi būti pateiktas pakrovėjas panaudai. Akumuliatorių pakrovėjas privalo pateikti informacines indikacijas, suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz)"]
["1.2.","Jėgos instrumentas, skirtas osciliaciniam pjovimui stambių ir smulkių kaulų operacijoms",2,"vnt."]
["1.2.1.","Instrumentas autoklavuojamas"]
["1.2.2.","Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas 8 padėtyse"]
["1.2.3.","Yra padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["1.2.4.","Maksimalus osciliacinio pjovimo greitis ≥ 11000 ciklų/min."]
["1.2.5.","Osciliacijos kampas ≤ 5.0°"]
["1.2.6.","Atsparumas drėgmei ≥ IPX8"]
["1.2.7.","Instrumentas maitinamas įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriaus arba lygiaverčiais, energijos talpa ≥ 20 Wh"]
["1.2.8.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas - nuspaudžiant užraktą baterijos dangtelio arba lygiavertis"]
["1.2.9.","Komplektuojama su: 1. Akumuliatoriumi (akumuliatorius turi būti suderinamas su Conmed L3000 pakrovėju arba įrangos naudojimo laikotarpiui (ne mažiau 9 metai) turi būti pateiktas pakrovėjas panaudai. Akumuliatorių pakrovėjas privalo pateikti informacines indikacijas, suderinamas su elektros tinklu 230 V, 50 Hz)"]
["1.3.","Gręžimo antgalis",2,"vnt."]
["1.3.1.","\"Jacobs\" tipo arba lygiavertis"]
["1.3.2.","Su rakteliu"]
["1.3.3.","Autoklavuojamas"]
["1.4.","Antgalis vielos įvedimui",1,"vnt."]
["1.4.1.","Vielos skersmens diapazonas ≥ (0,7 mm - 1,6 mm)"]
["1.4.2.","Autoklavuojamas"]
["1.5.","Sagitalinio pjovimo antgalis",1,"vnt."]
["1.5.1.","Pjovimo kampas ≤ 4,0°"]
["1.5.2.","Peiliuko įstatymo kampas iki ≥ 180°, žingsnis 45°"]
["1.5.3.","Autoklavuojamas"]