PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

NR. 09-022-P-0013

PANORAMINIO RENTGENO APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Panoraminis rentgenas (1 vnt): |  |  |
| 1.2. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 1.3. | Jonizuojančios spinduliuotės generatorius | Aukšto dažnio nuolatinės srovės arba lygiavertis |  |
| 1.4. | Fokusavimo židinio taškas pagal IEC 60336/2005 (arba lygiavertį) | Ne didesnis nei 0,5 mm |  |
| 1.5. | Filtracija prie 95 kV | Ne mažesnė nei 3,2 mm Al |  |
| 1.6. | Anodinė įtampa | Nuo 65 kV iki 90 kV ± 1 kV |  |
| 1.7. | Maksimali anodinė srovė | Ne mažiau 16 mA |  |
| 1.8. | Nominali įtampa | Nuo 220 iki 240 VAC ± 1 % |  |
| 1.9. | Automatinis stuburo kompensavimas kV ir mA | Būtina |  |
| 1.10. | Jonizuojančios spinduliuotės tikslumas | Ne mažiau 95% |  |
| 1.11. | Sensoriaus pikselio dydis | Ne didesnis nei 99 μm |  |
| 1.12. | Nuotraukos lauko aukštis | Ne mažesnis nei 147 mm |  |
| 1.13. | Aktyvus sensoriaus paviršius (aukštis x plotis) | Ne mažesnis nei 912 mm2 |  |
| 1.14. | Sensoriaus technologija | CMOS arba lygiavertė |  |
| 1.15. | Šaltinio-sensoriaus atstumas | 500 mm ±10 mm |  |
| 1.16. | Didinimo faktorius | Ne didesnis nei 1.3 |  |
| 1.17. | Skenavimo laikas standartinei nuotraukai | Ne didesnis nei 9 s |  |
| 1.18. | Minimalus ekspozicijos laikas vieno segmento skenavimui | Ne didesnis nei 1,4 s |  |
| 1.19. | Automatinis ryškiausio panoraminės nuotraukos sluoksnio nustatymas | Būtina |  |
| 1.20. | Suaugusių skenavimo režimas | Būtina |  |
| 1.21. | Vaikų skenavimo režimas | Būtina |  |
| 1.21. | Sukandiminės nuotraukos skenavimo režimas | Būtina |  |
| 1.22. | Segmento skenavimo režimas | Būtina |  |
| 1.23. | Sąnarių skenavimo režimas | Būtina |  |
| 1.24. | Pritaikomas neįgaliesiems | Būtina |  |
| 1.25. | Ekspozicijos nustatymai atliekami kompiuteryje | Būtina |  |
| 1.26. | Dozės prognozė mGycm2 | Būtina |  |
| 1.27. | 3 lazerių sistema paciento galvos pozicionavimui | Būtina |  |
| 1.28. | Rentgeno plotis | Ne didesnis ne 770 mm |  |
| 1.29. | Rentgeno gylis | Ne didesnis nei 1100 mm |  |
| 1.30. | Maksimalus rentgeno plotis skenavimo metu | Ne daugiau 1100 mm |  |
| 1.31. | Maksimalus aparato gylis skenavimo metu | Ne daugiau 1350 mm |  |
| 1.33. | Programinė įranga | Ne mažiau 10 vartotojo licencijų panoraminių nuotraukų peržiūrai. Turi PACS serverio funkciją. Pateikiama kartu su rentgeno aparatu. |  |
| 1.34. | CE sertifikatas | Būtina |  |
| 1.35. | Techninė byla, pasas | Būtina (pateikti kartu su preke) |  |
| 1.36. | Aparato naudojimo instrukcija | Būtina (pateikti kartu su preke) |  |
| 1.37. | Kontaktiniai mokymai darbui su rentgenu; Mokymų įforminimas | Taip Mokymai – 4 specialistams; mokymų protokolas. |  |
| 1.39. | Rentgenografinės sistemos sumontavimas. Projekto radiacinei saugai paruošimas, jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal HN 31:2021. (arba lygiavertį) | Būtina, su įskaičiavimu į galutinę kainą |  |
| 1.40. | Rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymai pagal LR teisės aktus (HN 78:2009) (arba lygiavertį) | Būtina, su įskaičiavimu į galutinę kainą |  |
| 1.41. | Tiekėjas atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas reikalingas procedūras pagal RSC direktoriaus 2007. 11.16d. įsakymą Nr. 63. Pateikiami bandymų protokolai. | Būtina, su įskaičiavimu į galutinę kainą |  |
| 1.42. | Atitikimas HN 73:2018 (arba lygiavertį) nurodytiems reikalavimams medicinos radiologijos įrangai ir dokumentacijai pateikiamai kartu su įranga. | Būtina |  |
| 1.43. | Atitikimas HN 31:2021 (arba lygiavertį) numatytiems radiacinės saugos reikalavimams medicininėje radio diagnostikoje. | Būtina |  |
| 1.46. | Garantija ir Garantinis aptarnavimas | ≥ 24 mėnesiai |  |

I pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 90 |  |
| 2. | Papildoma garantija ir garantinis aptarnavimas (mėnesiais) , viršijantis privalomą 24 mėn. garantiją ir garantinį aptarnavimą |  |  |
| 2.1 | 12 | 2 |  |
| 2.2 | 24 | 4 |  |
| 2.3 | 36 | 6 |  |
| 2.4 | 48 | 8 |  |
| 2.5 | 60 | 10 |  |
| VISO |  | 100 |  |