PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

III pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios apžiūros kušetė (7 vnt) | Medicininė kušetė |  |
|  |  | Plieninių (arba lygiaverčių) vamzdžių konstrukcija dažyta milteliniu būdu. |  |
|  |  | Kušetė dviejų dalių su mechaniniu būdu reguliuojama galvos sekcija ne mažesniame intervale nei nuo 0⁰ iki 45⁰. |  |
|  |  | Išmatavimai: ilgis ne mažiau 190 cm, plotis ne mažiau 70 cm, aukštis reguliuojasi ne mažesniame nei 55 cm - 70 cm intervale |  |
|  |  | Maksimali saugi apkrova ne mažiau 200 kg |  |
|  |  | Su popieriaus rulono laikikliu |  |
|  |  | CE ženklinimas |  |
|  |  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |

III pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 70 |  |
| 2. | Techniniai pranašumai: |  |  |
| 2.1 | Bendrosios apžiūros kušetės plotis ne mažiau 80 cm | 15 |  |
| 2.2 | Bendrosios apžiūros kušetės maksimali saugi apkrova ne mažiau 220 kg | 15 |  |
| VISO |  | 100 |  |