PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

V pirkimo objekto dalis

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- |
| Tonometras akispūdžiui matuoti (5 vnt) | Rankose laikomas skaitmeninis akispūdžio matavimo prietaisas su ekranu. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame spalvotame ekrane. Matavimas atliekamas naudojant vienkartinius matavimo zondus. |  |
|  | Matavimus galima atlikti sėdimoje ir gulimoje padėtyje |  |
|  | Matavimas nereikalauja akies nujautrinimo |  |
|  | Matavimo diapazonas ne mažesnis nei 7-50 mmHg intervale |  |
|  | Matavimų tikslumas nemažesnis nei ± 1,2 mmHg (diapazone nuo 7 iki 20 mmHg) |  |
|  | Vidurkis apskaičiuojamas ne mažiau po 6 matavimų iš eilės. |  |
|  | Prietaisas turi dvi atramas į veidą – į kaktą ir į skruostą. |  |
|  | Specialus lagaminas prietaiso nešiojimui |  |
|  | Komplekte matavimo zondų dėžutė ne mažiau 20 vnt. |  |
|  | CE ženklinimas Instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |

V pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 90 |  |
| 2. | Papildoma garantija ir garantinis aptarnavimas (mėnesiais) , viršijantis privalomą 24 mėn. garantiją ir garantinį aptarnavimą |  |  |  |
| 2.1 | 12 | 2 |  |
| 2.2 | 24 | 4 |  |
| 2.3 | 36 | 6 |  |
| 2.4 | 48 | 8 |  |
| 2.5 | 60 | 10 |  |
| VISO |  | 100 |  |