2025-02-26

TIEKĖJAMS

Viešojo pirkimo komisija teikia atsakymus į Tiekėjų klausimus

Tiekėjo klausimas 1:

Ar reikalingas prietaisui Atex sertifikavimo. Jei taip-kokio?

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Specifikacijoje nėra tokio reikalavimo, taip pat jo nėra ir kituose pirkimo dokumentuose, tačiau, jei tiekėjas pateiks tokį sertifikatą (gali būti taikomas bet kuriai pavojingumo zonai), tai bus privalumas, įrodantis prietaiso patikimumą ir kokybę. Paaiškinimas: ATEX sertifikatas yra itin svarbus saugos sertifikatas, skirtas pramonės šakoms, veikiančioms potencialiai sprogioje aplinkoje. Tai Europos direktyvų rinkinys, nustatantis saugos reikalavimus įrangai ir darbo vietoms, kuriose kyla sprogimo rizika dėl degiųjų dujų, garų, miglų ar degių dulkių buvimo. 0 zona: Zonos, kuriose sprogioji aplinka būna nuolat arba ilgą laiką. Tokiose vietose pavojingos dujos, garai ar dulkės yra tokiais kiekiais, kurie kelia sprogimo riziką. 1 zona: Sprogioji aplinka tikėtina įprastinio veikimo metu, tačiau jos buvimas nėra ilgalaikis. Pavojingos medžiagos atsiranda periodiškai. 2 zona: Zonos, kuriose sprogioji aplinka pasitaiko retai ir, jei atsiranda, tai trumpam laikotarpiui.

Tiekėjo klausimas 2:

Ar pagal nešiojamojo dujų analizatoriaus specifikacijos 13 p. dėl belaidžio duomenų perdavimo standarto (pvz. Wi Fi, Bluetooth ar kiti) būtų laikomas tinkamu IRDA (infraraudonųjų spindulių duomenų perdavimas)?

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

2-os pirkimo dalies „Nešiojamas dujų analizatorius-detektorius“ techninės specifikacijos 13 punkte yra reikalavimas  dėl duomenų perkėlimo būdo: „ Analizatorius turi turėti duomenų perdavimo standartą: USB ir bent vieną iš belaidžio duomenų perdavimo standartų (pvz. Wi-Fi, Bluetooth ar kiti). Perkančioji organizacija siekia įsigyti pažangių technologijų prietaisą, kuris dirbtų su naujausiomis programinėmis įrangomis. IRDA (infraraudonųjų spindulių duomenų perdavimas) naudojamas valdikliuose, tačiau analizatoriams yra pažangesnių. Plačiau galima paskaityti  https://www.btframework.com/irdadrivers.htm -- Perkančioji organizacija nelaikys tinkamu pasiūlymo, jei prietaisas turės tik IRDA technologiją.“

Tiekėjo klausimas 3:

- Techninės specifikacijos 4 p. Kietos ir skystos cheminės medžiagos analizės ir identifikavimas. Techninis ir funkcinis reikalavimas "analizatorius turėtų veikti su 1064 nm bangos ilgio lazeriu". Perkančiosios organizacijos prašome leisti siūlyti analizatorius, kurie veikia su 785 nm bangos ilgio lazeriu. Nors 1064 nm lazerio bangos ilgis tradiciškai pasirenkamas dėl mažesnio fluorescencijos poveikio, jis turi ir nemažai trūkumų, nes Ramano signalui generuoti reikia daugiau energijos. Trūkumai:
1) didesnis dydis ir sunkesnis instrumentas;
2) padidėjęs mėginio šilumos sugėrimas, kuris gali sukelti jautrių junginių sprogimą;
3) mažesnis detektoriaus jautrumas, dėl kurio pailgėja matavimo laikas;
4) didesnė lazerio energija, todėl reikia galingesnių baterijų ir dažno baterijų keitimo.
Pastaruoju metu technologinė pažanga lėmė, kad 785 nm Ramano prietaisai, kuriuos gamina įvairūs pardavėjai, gali kompensuoti fluorescenciją. Privalumai:
1) mažesnis ir lengvesnis prietaisas, todėl jį lengviau nešioti ir naudoti;
2) mažesnė mėginio šilumos absorbcija, todėl šis prietaisas yra saugesnis pasirinkimas net sprogmenims tirti;
3) didesnis detektoriaus jautrumas, todėl matavimo laikas yra trumpesnis; ir
4) mažesnė lazerio energija, todėl ilgiau veikia baterija.
Norime atkreipti Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad Įvairių sektorių klientai iš viso pasaulio renkasi 785 nm Ramano prietaisus. Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, prašome leisti siūlyti analizatorius, kurie veikia su 785 nm bangos ilgio lazeriu.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

3-os pirkimo dalies „PAVOJINGŲ CHEMINIŲ IR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ ANALIZATORIUS“ techninės specifikacijos 4 punkte nurodyta „Cheminės medžiagos analizė turi trukti ne ilgiau kaip per 60 sekundžių; Prietaisas turi gebėti atlikti medžiagos analizę per tarą (skaidrus stiklas, rudas stiklas, plonas skaidrus plastikas) bei identifikuoti spalvotas medžiagas; analizatorius  turėtų veikti su 1064 nm bangos ilgio lazeriu“.

Perkančioji organizacija prieš atlikdama pirkimą vykdė rinkos konsultaciją ir laukė tokio tipo siūlymų.  Tokio siūlymo dėl bangos ilgio nebuvo. Skelbdama pirkimą perkančioji organizacija priėmė sprendimą pirkti tokių techninių charakteristikų prietaisus, kurios nurodytos techninėje specifikacijoje.

Perkančioji organizacija jau anksčiau yra įsigijusi panašių charakteristikų prietaisų ir sėkmingai jais naudojasi. Todėl techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimas nekeičiamas.

Tiekėjo klausimas 4:

3-os pirkimo dalies Techninės specifikacijos 13 p. Komplektacija. Techninis ir funkcinis reikalavimas " Pakraunami akumuliatoriai – ne mažiau kaip 1 vnt.". Prašome leisti siūlyti prekę su įmontuota baterija, kuri tarp įkrovimų gali veikti net 12 valandų.
Įmontuotos baterijos, o ne keičiamos baterijos naudojimas yra bendradarbiavimo su pirmosios pagalbos tarnybų rizikos veiksnių komandomis ir karinėmis CBRN komandomis rezultatas, nes naudojant keičiamas baterijas kyla sunkumų su savimi turėti įvairias atsargines baterijas ir išlaikyti jas įkrautas. Keičiama baterija taip pat kelia grėsmę tinkamam dezinfekavimui, tuo tarpu įmontuotą bateriją, kurioje nėra jokių nuimamų dalių, dezinfekuoti lengva ir saugu.
Prašome atkreipti dėmesį į išdėstytus argumentus ir leisti siūlyti prekes su aukščiau minėtais parametrais, nesumažinant konkurencijos ir galimybės Perkančiajai organizacijai gauti daugiau ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

3-os pirkimo dalies „PAVOJINGŲ CHEMINIŲ IR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ ANALIZATORIUS“ techninės specifikacijos 13 punkte nurodyta: <Pakraunami akumuliatoriai – ne mažiau kaip 1 vnt.<..>“ , 9 punkte nurodytas maitinimo šaltinis „Vidinis – nuo pakraunamo akumuliatoriaus ir išorinis – nuo ~220V”. Techninėje specifikacijoje nėra aprašyta ar baterija turi būti keičiama ar įmontuota, todėl tinka ir įmontuota (neišimama) baterija su pritaikytu krovikliu.