Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MIKROTOMAS

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mėginio padavimo sistema | mechaninė |
| 2. | Pjovimas | rankinis, sukimas pagal laikrodžio rodyklę |
| 3. | Lengvas rankenos sukimas ranka | būtinas |
| 4. | Retrakcija | Ne mažiau 20 µm |
| 5. | Pjūvio storio nustatymo intervalas | nuo 0,5 iki 60 µm: nuo 0 iki 2 µm - nustatymo padalos vertė 0.5-µm nuo 2 iki 10 µm - nustatymo padalos vertė 1-µm nuo 10 iki 20 µm - nustatymo padalos vertė 2-µm nuo 20 iki 60 µm - nustatymo padalos vertė 5-µm |
| 6. | Mėginio orientavimas | ne mažiau kaip 8° horizontaliai ir vertikaliai |
| 7. | Horizontalus mėginio padavimas | ne mažiau 25 mm |
| 8. | Vertikalus mėginio judesys | ne mažiau 55 mm |
| 9. | Ašmenų laikiklis | žemo profilio ašmenims |
| 10. | Mėginio įtvaras | kasečių laikiklis |
| 11. | Grubaus mėginio privedimo rankenėlė | būtina |
| 12. | Vieta mikrotomo viršuje reikmenų laikymui | būtina |
| 13. | Komplekte taip pat privalo būti | - gaubtas nuo dulkių; - 1 alyvos buteliukas prietaiso mechanizmo tepimui; - vartotojo instrukcijos. |
| 14. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

1.2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, kopijas anglų kalba (kilus neaiškumams, tiekėjo gali būti prašoma pateikti dokumentų vertimus į lietuvių kalbą). Jeigu CE ženklinimas netaikomas, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą., kopijas originalo ir lietuvių kalba.