TSD-1093, VPP-3672

SPECT/KT gama kameros techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.1. | Pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 1.2. | Sistemos tipas ir paskirtis | SPECT/KT (vieno fotono emisijos kompiuterinė tomografija su kompiuterine tomografija) gama kamera su žiedu išdėstytais kieto kūno detektoriais ir ne mažiau kaip 16 pjūvių kompiuterine tomografija (toliau - KT) |  |
| 1.3. | Atliekamų tyrimų rūšys: | - Sistema skenuoja SPECT režimu, planariniai vaizdai gaunami atliekant 3D duomenų rekonstrukcijas; - Dinaminis skenavimas (pvz. „list mode“ režimas ir pan.); - SPECT (vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos) skenavimas (3D); - SPECT/KT (vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos su kompiuterine tomografija) skenavimas (hibridinis 3D); - Viso kūno SPECT; - Viso kūno SPECT/KT; - Skenavimas sinchronizuojant su EKG; - KT tyrimai. |  |
| 1.4. | Būtini sistemos komponentai: | - Gama kameros skenavimo įrenginys; - Paciento stalas; - Valdymo ir informacinis monitorius ant skenavimo įrenginio; - Vaizdų gavimo sistema; - Vaizdų rekonstrukcijos, peržiūros ir vertinimo darbo stotys su programine įranga – 2 vnt.; - EKG modulis; - KT skenavimo įrenginys (≥ 16 pjūvių); - Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti kiti techniniai įrenginiai būtini įrangos funkcionavimo užtikrinimui (Pvz.: nepertraukiamo maitinimo šaltinis SPECT/KT valdymo konsolei, gama kameros šaldymo įrenginiai, gama kameros kokybės patikros rinkinys su programine įranga ir kalibraciniu šaltiniu ir pan.) |  |
| 1.5. | Hibridinės sistemos SPECT/KT tyrimo angos diametras | ≥ 70 cm |  |
| 1.6. | Hibridinės sistemos SPECT/KT skenavimo ilgis | ≥ 185 cm |  |
| 2. | Gama kameros skenavimo įrenginys |  |  |
| 2.1. | Detektorių konstrukcija | Žiedu išdėstyti, judantys |  |
| 2.2. | Skenavimo ilgis | ≥ 195 cm |  |
| 2.3. | Detektorių savybės: | 1. CZT kristalas; 2. Kristalo storis ≥ 5 mm. |  |
| 2.4. | Detektorių registruojamų energijų diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 400 keV |  |
| 2.5. | Vidinė erdvinė raiška (angl. Intrinsic spatial resolution) | ≤ 3 mm |  |
| 2.6. | Gama kameros detektorių apsaugos nuo prisilietimo sistema | Būtina gama kameros detektorių apsaugos nuo prisilietimo sistema |  |
| 2.7. | Paciento pozicionavimo ant tiriamojo stalo priemonių komplektas tyrimų atlikimui | Būtina. Paciento pozicionavimo ant tiriamojo stalo priemonių komplektas tyrimų atlikimui. |  |
| 2.8. | Maksimalus tiriamojo paciento svoris | ≥ 200 kg |  |
| 2.9. | DICOM funkcionalumas (įdiegtos nurodytos arba lygiavertės DICOM funkcijos): | 1. DICOM worklist; 2. DICOM print; 3. DICOM send. |  |
| 3. | KT skenavimo įrenginys |  |  |
| 3.1. | Pjūvių skaičius vienos rotacijos metu | ≥ 16 |  |
| 3.2. | Minimalus pjūvio storis | ≤ 0,65 mm |  |
| 3.3. | Rentgeno generatoriaus aukštos įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 80 iki 130 kV |  |
| 3.4. | Rentgeno generatoriaus maksimali srovė | ≥ 400 mA |  |
| 4. | Vaizdų rekonstrukcijos |  |  |
| 4.1. | Hibridinės SPECT/KT vaizdų rekonstrukcijos | Būtinos hibridinės SPECT/KT vaizdų rekonstrukcijos |  |
| 4.2. | Kiekybinės SPECT/KT tyrimų rekonstrukcijos, SPECT SUV matavimai | Būtina. Kiekybinės SPECT/KT tyrimų rekonstrukcijos, SPECT SUV matavimai |  |
| 4.3. | Iteratyvios KT rekonstrukcijos programinė įranga | Būtina iteratyvios KT rekonstrukcijos programinė įranga |  |
| 4.4. | KT metalo artefaktų korekcija | Būtina KT metalo artefaktų korekcija |  |
| 5. | Darbo vietos ir jų programinė įranga |  |  |
| 5.1. | Vaizdų vertinimo darbo vietos ir programinė įranga | 1. 2 darbo stotys su identiška aparatūrine ir programine įranga, kiekviena su dviem diagnostiniais monitoriais; 2. 2 konkurentinės programinės įrangos licencijos (po vieną licenciją kiekvienai darbo stočiai). |  |
| 5.1.1. | Planarinių vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga | Būtina planarinių vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga |  |
| 5.1.2. | Dinaminių vaizdų vertinimo ir peržiūros programinė įranga | Būtina dinaminių vaizdų vertinimo ir peržiūros programinė įranga |  |
| 5.1.3. | SPECT/KT (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga | Būtina SPECT/KT (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo ir peržiūros programinė įranga |  |
| 5.1.4. | Hibridinių (SPECT/KT) (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo (tame tarpe kiekybinio vertinimo) ir peržiūros programinė įranga | Būtina hibridinių (SPECT/KT) (3D) vaizdų rekonstrukcijos, vertinimo (tame tarpe kiekybinio vertinimo) ir peržiūros programinė įranga |  |
| 5.1.5. | Kardiologinio vaizdinimo peržiūros paketas su normališkumo duomenų baze | Būtinas kardiologinio vaizdinimo peržiūros paketas su normališkumo duomenų baze. (Pageidautina, kad normališkumo duomenų bazė būtų siūlomos įrangos pagrindu) |  |
| 5.1.6. | Neurologinio vaizdinimo peržiūros paketas su normališkumo duomenų baze | Būtinas neurologinio vaizdinimo peržiūros paketas su normališkumo duomenų baze. (Pageidautina, kad normališkumo duomenų bazė būtų siūlomos įrangos pagrindu) |  |
| 5.1.7. | Teranostikos vaizdinimo peržiūros paketas su dozimetrijos vertinimo paketu | Būtinas teranostikos vaizdinimo peržiūros paketas su dozimetrijos vertinimo paketu |  |
| 5.1.8. | KT, MRT vaizdų peržiūros programinė įranga | Būtina KT, MRT vaizdų peržiūros programinė įranga |  |
| 5.1.9. | SPECT ir anatominių tyrimų vaizdų suliejimas | Būtina. SPECT ir anatominių tyrimų vaizdų suliejimas |  |
| 5.1.10. | Tyrimų vertinimo ir kvantifikavimo programinės įrangos paketas. | Būtinas tyrimų vertinimo ir kvantifikavimo programinės įrangos paketas. |  |
| 5.1.11. | DICOM funkcionalumo palaikymas (palaikomos nurodytos arba lygiavertės DICOM funkcijos): | 1. DICOM print; 2. DICOM query/retrieve; 3. DICOM send. |  |
| 6. | Priedai, reikalingi įrangos instaliacijai bei veikimo užtikrinimui |  |  |
| 6.1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai darbo stotims | Būtini nepertraukiamo maitinimo šaltiniai darbo stotims |  |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 9. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 11. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ nurodytiems reikalavimams kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (26 punktas) | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ nurodytiems reikalavimams kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (26 punktas)) |  |
| 12. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas) | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai (110.1, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9 punktai) bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams (110.2 punktas)) |  |
| 13. | SPECT/KT priėmimo bandymai | Būtina (įrangos tiekėjas (ar gamintojo atstovas) po įrangos sumontavimo ir suderinimo įsipareigoja atlikti arba organizuoti KT dalies ir SPECT dalies priėmimo testus (angl. Site acceptance tests), remiantis gamintojo bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis (EANM, IAEA)). |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija); 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 15. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |