1 priedas

Techninė specifikacija

Elektrochirurginis generatorius su dūmų ištraukėju

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Pasiūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Aukšto dažnio elektrochirurginis generatorius, skirtas bendrojo pobūdžio chirurginių procedūrų ir specialiųjų chirurginių procedūrų (pvz. ginekologijos) atlikimui. |  |
| 2. | Elektrochirurgijos įrenginio darbo režimai | 1. Pjovimas; |  |
|  |  | 2. Koaguliacija; |  |
|  |  | 3. Bipolinė koaguliacija. |  |
| 3. | Nominalus dažnis pjovimo ir bipolinės koaguliacijos režimuose | 500 kHz +/- 50 kHz |  |
| 4. | Nominalus dažnis monopolinės koaguliacijos režimuose | 500 kHz +/- 50 kHz |  |
| 5. | Pjovimo režimai ir jų galingumas: |  |  |
| 5.1 | Monopolinis grynas pjovimas | Ne mažiau 300 W |  |
| 5.2 | Monopolinio pjovimo su paviršine koaguliacija | Ne mažiau 200 W |  |
| 5.3 | Monopolinio pjovimo su gilesne koaguliacija | Ne mažiau 200 W |  |
| 6. | Koaguliacijos režimai ir jų galingumas: |  |  |
| 6.1 | Monopolinė standartinė koaguliacija | Ne mažiau 100 W |  |
| 6.2 | Monopolinė bekontaktė koaguliacija | Ne mažiau 70 W |  |
| 6.3 | Bipolinė švelni koaguliacija | Ne mažiau 70 W |  |
| 6.4 | Bipolinė stipri koaguliacija | Ne mažiau 70 W |  |
| 7. | Saugumą užtikrinančios sistemos: |  |  |
| 7.1 | Galios kontrolės sistema | Dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą |  |
| 7.2 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema | Kontakto varžos intervalas ne mažesnis kaip nuo 10 iki 150 Ω |  |
| 7.3 | Savikontrolės sistema | Būtina |  |
| 8. | Dūmų ištraukimo sistema: | Suderinta su siūlomu generatoriumi |  |
| 8.1 | Sistemos valdymas | Įjungiama automatiškai aktyvavus generatorių |  |
| 8.2 | Dūmų nusiurbimo žarnos jungtis | Nemažiau kaip 3 jungtys skirtingų diametrų žarnoms |  |
| 8.3 | Maksimali nusiurbimo galia | ≥ 500 litrų/min., kai naudojama 22 mm žarna |  |
| 8.4 | Reguliuojamas dūmų ištraukimo greitis | Ne mažiau 3 greičių |  |
| 8.5 | Filtro efektyvumas | 0,1 – 0,2 mikrono dydžio dalelių filtracija ne mažiau kaip 99,999% |  |
| 8.6 | Filtro būsenos indikacija | Būtina |  |
| 8.7 | Dūmų ištraukimo sistemos triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 55 dBA |  |
| 9. | Komplektacija | Elektrochirurginis generatorius – 1 vnt. Dūmų ištraukimo sistema – 1 vnt. Specializuotas įrangos vežimėlis – 1 vnt. |  |
| 10. | Priedai: |  |  |
| 10.1 | Monopolinių elektrodų rankena | Daugkartinio naudojimo, su dviem mygtukais ir laidu (ne mažiau 3 m ilgio), elektrodų prijungimo diametras 2,4 mm – 4 vnt. |  |
| 10.2 | Daugkartinis kabelis vienkartiniams pasyviems paciento elektrodams | Ne mažiau kaip 3 m ilgio - 2 vnt. |  |
| 10.3 | Paciento elektrodas | Vienkartinis dvigubas paciento elektrodas - 50 vnt. |  |
| 10.4 | Dūmų ištraukėjo priedai | Adapteris monopolinių elektrodų rankenai tvirtinti ir 22 mm dūmų ištraukimo žarna ne mažiau kaip 3 m ilgio – 20 vnt. |  |

________________________