Reagentų ir eksploatacinių medžiagų BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI bei ANALIZATORIAUS įsigijimO panaudos būdu

techninė specifikacija

I. Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas savo sąskaita pristato įrangą / analizatorių Pirkėjui adresu Loretos Asanavičiūtės g. 27 a, Vilnius.

- Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas Pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, metodų verifikavimas, medicinos prietaiso paso (-ų) užpildymas, Pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu, teikimas lietuvių kalba.

- Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir gedimų šalinimą, remontą, vadovaujantis gamintojo parengtomis techninėmis instrukcijomis ir rekomendacijomis visą sutarties galiojimo terminą. Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo įgalioto specialisto, turinčio tai patvirtinančius mokymų sertifikatus.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos techninį aptarnavimą atliekantys specialistai turės galimybę nuotoliniu būdu prisijungti prie įrangos. Prisijungus turėtų būti galima perduoti analizatoriui informaciją, atlikti prevencinius ar diagnostinius veiksmus. Šio reikalavimo atitikimui įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti savo ir/ar nuotolinės pagalbos teikimo centro patvirtinimą, kad toks pagalbos teikimo centras egzistuoja ir funkcionuoja.

- Siūlomas analizatorius pristatomas kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, vandens gryninimo sistema (jeigu yra būtinas vandens tiekimas), spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. Jei analizatoriui reikalingas stalas, spintelė ar kitas pagrindas, ant kurio jis statomas / montuojamas, tiekėjas su įranga pristato visus reikiamus priedus.

- Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

- Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais įrangos remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Limeta“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos ir gamintojo parengti techniniai aprašai anglų ir lietuvių kalba, ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretų techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

- Įranga, reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Su pasiūlymu pateikti įrangos CE ženklinimo ar lygiavertį sertifikatą originalo ir lietuvių kalba. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, patvirtintos analizatoriaus gamintojo, kaip tinkamos tiekėjo siūlomam analizatoriui. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir eksploatacinių medžiagų instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

- Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 5 dienas per savaitę,  atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (60 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų, metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui.

- Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.

II. Techniniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga | Automatinis biocheminis analizatorius su ISE moduliu – 1 vnt. Nurodyti siūlomo analizatorių gamintoją, modelį. |  |  |
|  | Tiriamoji medžiaga | Serumas, plazma, šlapimas, kraujas |  |  |
|  | Našumas | Ne mažiau kaip 1000 fotometrinių tyrimų su ISE per valandą |  |  |
|  | Matavimo metodai | Fotometrinis, ISE ir / arba turbidimetrinis |  |  |
|  | Mėginio tūris | a) ne daugiau 70 µl serumo, plazmos b) ne daugiau 100 µl kraujo, šlapimo |  |  |
|  | Nepasiekiamas (liekamasis) mėginio tūris | a) pirminiuose (13x75 mm, 13x100 mm) mėgintuvėliuose – ne daugiau nei 1 ml / 1 cm b) antriniuose (13x75 mm, 16x100 mm) mėgintuvėliuose - ne daugiau nei 1 ml / 1 cm c) mikromėgintuvėliuose - ne daugiau nei 150 µl |  |  |
|  | Mėginių talpa | ne mažiau kaip 150 mėginių |  |  |
|  | Skubių mėginių (STAT) matavimo funkcija | Privaloma |  |  |
|  | Tiriamų analičių skaičius | Ne mažiau kaip 30 analičių vienu metu vienam pacientui |  |  |
|  | Mėgintuvėliai | Galimybė matuoti iš: a) pirminių mėgintuvėlių (13x75 mm, 13x100 mm) b) antrinių mėgintuvėlių (13x75 mm, 16x100 mm) c) mikromėgintuvėlių |  |  |
|  | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Privaloma |  |  |
|  | Mėginių identifikavimas | a) integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas b) mėgintuvėlio pozicijos atpažinimas |  |  |
|  | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis | a) skysčio lygio nustatymas; b) kliūties aptikimas. |  |  |
|  | Skiedimas | Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas |  |  |
|  | Reagentų talpa | a) ne mažiau kaip 50 padėčių fotometrinių tyrimų reagentams b) papildomos padėtys ISE reagentams |  |  |
|  | Reagentų indentifikavimas | integruoto brūkšninio kodo skaitytuvu arba atpažinimas integruotu radijo dažnio skaitytuvu (RFID) |  |  |
|  | Reagentų naudojimas | Pasibaigus reagentui, analizatorius automatiškai pradeda naudoti papildomą reagentą. |  |  |
|  | Nepertraukiamas reagentų laikymas analizatoriuje | Naudojamų reagentų nereikia išimti darbo dienos pabaigoje ar savaitgaliais |  |  |
|  | Automatinis reagentų, medžiagų monitoringas | a) reagentų likučio skaičiavimas; b) automatinis reagentų stabilumo / galiojimo laiko stebėjimas; c) papildomų medžiagų likučio stebėjimas; d) atliekų kiekio stebėjimas (jei analizatorius nejungiamas prie nuotekų sistemos). |  |  |
|  | Reakcijos kiuvetės | a) vienkartinės arba daugkartinės (užtikrinama sauga nuo medžiagų pernešimo) b) keičiamos arba plaunamos automatiškai |  |  |
|  | Atmintis | ne mažiau kaip 10 000 pacientų rezultatų |  |  |
|  | Kokybės kontrolė | a) kasdien atliekama dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija). b) rezultatai pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings grafikai. |  |  |
| 24. | Mėginio lipemijos, hemolizės, ikterijos indekso matavimas fotometriniams tyrimams |  |  |  |
| 25. | Tirti HbA1c iš kraujo (EDTA), be papildomo mėginio paruošimo |  |  |  |
| 26. | Prietaisas autonominis arba jungiamas prie vandentiekio / nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie vandentiekio, nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungia analizatorius savo lėšomis*. |  |  |  |
| 27. | Maksimalus plotas skirtas biocheminių tyrimų analizatoriams – ilgis ne daugiau 4,80 m, plotis – ne daugiau 1,20 m.* |  |  |  |
| 28. | Analizatoriai nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m. Nurodyti analizatorių pagaminimo metus. |  |  | Analizatorių pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |

* Tiekėjams bus suteikiama galimybė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apžiūrėti Pirkėjo patalpą, kurioje turės būti sumontuotas panaudai siūlomas analizatorius.

Tyrimų sąrašas ir kiekis

| Nr. | Prekės pavadinimas (aprašymas) | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Tiriamoji medžiaga: serumas/plazma |  |  |
| 1. | Bendrasis baltymas | 10 000 |
| 2. | Albuminas | 5 000 |
| 3. | C reaktyvus baltymas | 185 000 |
| 4. | Šlapalas | 20 000 |
| 5. | Kreatininas | 330 000 |
| 6. | Bendrasis cholesterolis | 330 000 |
| 7. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis | 300 000 |
| 8. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis | 300 000 |
| 9. | Triacilgliceroliai (trigliceridai) | 300 000 |
| 10. | Šarminė fosfatazė | 40 000 |
| 11. | Alanino aminotransferazė | 200 000 |
| 12. | Aspartato aminotransferazė | 200 000 |
| 13. | Gama gliutamiltransferazė | 50 000 |
| 14. | Bendrasis bilirubinas | 30 000 |
| 15. | Tiesioginis bilirubinas | 20 000 |
| 16. | Amilazė | 6 000 |
| 17. | Kasos amilazė | 8 000 |
| 18. | Šlapimo rūgštis | 120 000 |
| 19. | Lipazė | 10 000 |
| 20. | Gliukozė | 400 000 |
| 21. | Kalcis | 30 000 |
| 22. | Geležis | 15 000 |
| 23. | Fosforas | 6 000 |
| 24. | Magnis | 25 000 |
| 25. | Reumatoidinis faktorius | 20 000 |
| 26. | Antistriptolizinas O | 8 000 |
| 27. | Natris | 180 000 |
| 28. | Kalis | 250 000 |
| 29. | Chloras | 12 000 |
| II. Tiriamoji medžiaga: šlapimas |  |  |
| 30. | Kreatininas | 20 000 |
| 31. | Albuminas | 20 000 |
| 32. | Gliukozė | 2 000 |
| 33. | Bendras baltymas | 2 000 |
| III. Tiriamoji medžiaga: kraujas |  |  |
| 34. | Glikolizintas hemoglobinas (HbA1c) | 150 000 |

giška  programa),  spalvotas (

-----------------

Išsamesnė informacija apie apžiūros procedūrą pateikta Pirkimo sąlygų 92 punkte.