AUTOMATINIŲ (STACIONARIŲ) APLINKOS ORO KOKYBĖS STEBĖJIMO STOTELIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies pirkimo objektas – 4 (keturios) automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės su duomenų perdavimo programine įranga.

Automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė – tai nustatytoje vietoje įrengta stacionari aplinkos oro kokybės automatinio stebėjimo įrangos visuma, kurią sudaro daugiau nei vienas įrangos vienetas.

Perkamų automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimo vietos – nurodyta techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1 lentelė

| Automatinė (stacionari) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė |  | Automatinę (stacionarią) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelę turi sudaryti ši pagrindinė aplinkos oro teršalų matavimo įranga: | Tiekėjas privalo nurodyti įrangos gamintojus ir modelius |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Įrengimo vieta* |  |  |
| 1 | Gedimino g. 2 (gatvių sankryža), Tauragės m. Koordinatės (LKS-94) X6 125 891 Y391 469 | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema; | [Nurodyti] |
| 2 | Moksleivių al. 14a, Tauragės m. Koordinatės (LKS-94) X 6 125 461 Y 392 200 | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema. | [Nurodyti] |
| 3 | Švyturio g. 2, Tauragės m. Koordinatės (LKS-94) X 6 123 594 Y 391 896 | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema; | [Nurodyti] |
| 4 | T. Ivanausko ir S. Daukanto g. sankryža Tauragės m. Koordinatės (LKS-94) X 6 127 304 Y 392 3986 | Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema. | [Nurodyti] |

*  – įrengimo vieta remiantis Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 m. programa.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Minimalus automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės įrangos techniniai reikalavimai | Atitikimas minimaliems reikalavimams Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią reikšmę. Taip pat turi pateikti įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar įrangos gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą įrangos gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinę kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemą (4 kompl.) sudaro: - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo); - kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių). Visi automatinės kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemos komponentai tarpusavyje suderinti. Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema sertifikuota pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys. | Automatinę kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemą (4 kompl.) sudaro: - nepertraukiamo veikimo kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) optinis analizatorius: [nurodyti taip/ne]; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) ėminių ėmimo sistema (įskaitant šildomą ėminio sistemą, apsaugančią nuo kondensato susidarymo): [nurodyti taip/ne]; - kompiuteris arba duomenų kaupiklis (gali būti integruotas į analizatorių): [nurodyti]. Visi automatinės kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemos komponentai tarpusavyje suderinti: [nurodyti taip/ne]. Automatinė kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistema sertifikuota pagal LST EN 16450:2017 arba lygiaverčių standartų reikalavimus: [nurodyti]. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete: [nurodyti]. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti TUV, MCERCS ar kitos ES notifikuotos įstaigos išduotą sertifikato kopiją bei nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra skelbiami sertifikavimo duomenys: [nurodyti]. |
| 1.1. | Minimalūs reikalavimai automatinei kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemai: - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo principas – optinis; - automatiškai realiame laike matuoja kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentraciją; - matavimo sistema turi apskaičiuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) 1 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 20 000 µg/m3 imtinai; - minimali koncentracijos matavimo vertė: ≤ 2,0 µg/m3; - matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 60; - matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 10 µm imtinai; - Analizatorius turi būti kalibruojamas matavimo/prietaiso eksploatavimo vietoje; - įranga montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), įrenginio svoris neturi viršyti 10kg; - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi, kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 18 val. - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A); - oro ėminio srauto greičio tikslumas: ≤ 2,0 %, esant minimaliai ir maksimaliai temperatūrai, kurią nurodo matavimo sistemos gamintojas; - oro ėminio sistemos sandarumas turi būti matuojamas ir periodiškai tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje; - kartu pateikiamas įrangos rinkinys (1 kompl.) matavimų sistemos matavimų kokybei užtikrinti: oro ėminio srauto greičio bei oro ėminio sistemos sandarumo tikrinimui ir kalibravimui matavimo vietoje; - matavimo sistema turi turėti galimybę nuotoliniu būdu pateikti šių veikimo būsenos parametrų duomenis: 1) oro ėminio srauto greitis; 2) kietųjų dalelių masės koncentracija; 3) aplinkos temperatūra; 4) aplinkos oro slėgis; 5) ėminių ėmimo sistemos temperatūra (jei naudojama šildoma ėminio sistema, apsauganti nuo kondensato susidarymo); - išplėstinė matavimo neapibrėžtis, ne didesnė kaip 25 % atitinkamos kietųjų dalelių ribinės vertės, susietos su 24 val. matavimo vidurkiu; - matavimo sistemos veikimo laikas be priežiūros (iki matavimo sistemos derinimo ir aptarnavimo): mažiausiai 90 dienų; - matavimo sistemos tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas: automatinis; - matavimo sistema automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. | Minimalūs reikalavimai automatinei kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemai: - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo principas – optinis: [nurodyti taip/ne]; - automatiškai realiame laike matuoja kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) koncentraciją: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema turi apskaičiuoti kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) 1 val., 24 val., 1 m. koncentracijos vidurkio vertes: [nurodyti taip/ne]; - kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 20 000 µg/m3 imtinai: [nurodyti]; - minimali koncentracijos matavimo vertė: ≤ 2,0 µg/m3: [nurodyti]; - matuojamų dalelių optinių kanalų skaičius: ne mažiau kaip 60: [nurodyti]; - matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 10 µm: [nurodyti]; - analizatorius turi būti kalibruojamas matavimo/ prietaiso eksploatavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - įranga montuojama ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį), įrenginio svoris neturi viršyti 10kg: [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo (arba kito objekto, pagal poreikį) elementais: [nurodyti taip/ne]; - įranga prijungiama prie elektros tinklo su papildomu akumuliatoriumi, kurio sukauptos elektros energijos turėtų užtekti ne mažiau kaip 18 val.: [nurodyti]; - maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz: [nurodyti]; - triukšmo emisija: ≤ 50 dB (A): [nurodyti]; - oro ėminio srauto greičio tikslumas: ≤ 2,0 %, esant minimaliai ir maksimaliai temperatūrai, kurią nurodo matavimo sistemos gamintojas: [nurodyti]; - oro ėminio sistemos sandarumas turi būti matuojamas ir periodiškai tikrinamas matavimo sistemos instaliavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - kartu pateikiamas įrangos rinkinys (1 kompl.) matavimų sistemos matavimų kokybei užtikrinti: oro ėminio srauto greičio (naikinti) bei oro ėminio sistemos sandarumo tikrinimui ir kalibravimui matavimo vietoje: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema turi turėti galimybę nuotoliniu būdu pateikti šių veikimo būsenos parametrų duomenis: 1) oro ėminio srauto greitis; 2) kietųjų dalelių masės koncentracija; 3) aplinkos temperatūra; 4) aplinkos oro slėgis; 5) ėminių ėmimo sistemos temperatūra (jei naudojama šildoma ėminio sistema, apsauganti nuo kondensato susidarymo): [nurodyti taip/ne]; - išplėstinė matavimo neapibrėžtis, ne didesnė kaip 25 % atitinkamos kietųjų dalelių ribinės vertės, susietos su 24 val. matavimo vidurkiu: [nurodyti]; - matavimo sistemos veikimo laikas be priežiūros (iki matavimo sistemos derinimo ir aptarnavimo): mažiausiai 90 dienų: [nurodyti]; - matavimo sistemos tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas: automatinis: [nurodyti taip/ne]; - matavimo sistema automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo: [nurodyti taip/ne]. |
| 2. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga (numatyta techninės specifikacijos 1 p.), nepertraukiamai matuodama viešojo pirkimo techninės specifikacijoje numatytus aplinkos oro teršalus (KD2,5, KD10), turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga (numatyta techninės specifikacijos 1 p.), nepertraukiamai matuodama viešojo pirkimo techninės specifikacijoje numatytus aplinkos oro teršalus (KD2,5, KD10),, turi užtikrinti ne mažesnį kaip 90 % metinį duomenų surinkimą: [nurodyti]. |
| 3. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga: - prijungta prie mobilaus interneto ryšio perdavimo įrangos. Tauragės rajono savivaldybės administracija atsakinga už mobilaus ryšio paslaugų apmokėjimą; Ryšio kortelių suteikimą - turi nuotolinio valdymo ir sistemos nuotolinės diagnostikos ir serviso galimybę prisijungiant internetu; - naudoja duomenų perdavimo protokolus: ASCII ir (arba) MODBUS arba lygiaverčius protokolus; - turi išvesties sąsajas: RS232 ir (arba) USB, LAN arba lygiavertes sąsajas; - pritaikyta darbui lauko sąlygomis visais metų sezonais, aplinkos temperatūros intervale nuo -20 °C iki +50 °C imtinai; - automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo; - komplektuojama su visa kalibravimui, patikrai, srauto greičio tikrinimui būtina įranga (1 kompl.); - pateikiama kartu su atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis, kurių užtektų 24 mėn. nepertraukiamam įrangos eksploatavimui užtikrinti. - Užtikrinamas periodinis įrangos kalibravimas ir tinkamas veikimas ne mažiau 60 mėn. nuo jos įrengimo ir perdavimo. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga: - prijungta prie mobilaus interneto ryšio perdavimo įrangos. Tauragės rajono savivaldybės administracija atsakinga už mobilaus ryšio paslaugų apmokėjimą [nepildoma]; Ryšio kortelių suteikimą - turi nuotolinio valdymo ir sistemos nuotolinės diagnostikos ir serviso galimybę prisijungiant internetu: [nurodyti taip/ne]; - naudoja duomenų perdavimo protokolus: ASCII ir (arba) MODBUS arba lygiaverčius protokolus: [nurodyti]; - turi išvesties sąsajas: RS232 ir (arba) USB, LAN arba lygiavertes sąsajas: [nurodyti]; - pritaikyta darbui lauko sąlygomis visais metų sezonais, aplinkos temperatūros intervale nuo -20 °C iki +50 °C imtinai: [nurodyti]; - automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo: [nurodyti taip/ne]; - komplektuojama su visa nuotoliniam ar rankiniam kalibravimui, patikrai, srauto greičio tikrinimui būtina įranga (1 kompl.): [nurodyti taip/ne]; - pateikiama kartu su atsarginėmis dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis, kurių užtektų 24 mėn. nepertraukiamam įrangos eksploatavimui užtikrinti: [nurodyti taip/ne]. - Užtikrinamas periodinis įrangos kalibravimas ir tinkamas veikimas ne mažiau 60 mėn. nuo jos įrengimo ir perdavimo: [nurodyti taip/ne]. |
| 4. | Kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (toliau - Įranga) pateikiamas sprendimas leidžiantis matavimo duomenis perduoti vidinėms ir išorinėms sistemoms: - Įranga turi turėti programavimo sąsają API (angl. application programming interface), leidžiančią saugiai integruotis (perduoti duomenis) su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis. - API turi atitikti RESTful principus ir naudoti JSON kaip pagrindinį duomenų formatą. - API turi būti dokumentuota pagal OpenAPI (Swagger) arba lygiavertę specifikaciją. - API turi palaikyti OAuth 2.0 arba JWT arba lygiaverčius autentifikavimo mechanizmus. - Visi API iškvietimai turi būti atliekami per HTTPS (TLS 1.2 ar naujesnį protokolą). - Kiekvienam API metodui turi būti pateikti pavyzdiniai užklausų ir atsakymų formatai. - Turi būti prieinama testavimo aplinka (sandbox), skirta integracijų bandymams. - Užtikrinamas duomenų pasiekiamumas ir perdavimas ne mažiau 60 mėn. | Kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis pateikiama jų techniniai įrangai pritaikyta programinė įranga, kuri: - Įranga turi turėti programavimo sąsają API (angl. application programming interface), leidžiančią saugiai integruotis (perduoti duomenis) su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis: [nurodyti taip/ne] . - API turi atitikti RESTful principus ir naudoti JSON kaip pagrindinį duomenų formatą: [nurodyti taip/ne]. - API turi būti dokumentuota pagal OpenAPI (Swagger) arba lygiavertę specifikaciją: [nurodyti taip/ne]. - API turi palaikyti OAuth 2.0 arba JWT arba lygiaverčius autentifikavimo mechanizmus: [nurodyti taip/ne]. - Visi API iškvietimai turi būti atliekami per HTTPS (TLS 1.2 ar naujesnį protokolą): [nurodyti taip/ne]. - Kiekvienam API metodui turi būti pateikti pavyzdiniai užklausų ir atsakymų formatai: [nurodyti taip/ne]. - Turi būti prieinama testavimo aplinka (sandbox), skirta integracijų bandymams: [nurodyti taip/ne]. - Užtikrinamas duomenų pasiekiamumas ir perdavimas ne mažiau 60 mėn.: [nurodyti taip/ne]. |
| 5. | Tiekėjas, suderinęs su Tauragės rajono savivaldybės administracija, užtikrina: - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimą numatytose vietose (1 lent.); - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių prijungimą prie elektros tinklo; - automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių efektyviam veikimui būtinos programinės įrangos įdiegimą; | [Nepildoma] |
| 9. | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių: - įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. Žemiau nurodomi reikalavimai, dėl kurių pildyti dešinio stulpelio ir pateikti gamintojo dokumentų nereikalaujama: - įrangos garantija taikoma visiems įrangos gedimams / defektams, kurie buvo nustatyti įrangos pristatymo metu ir (ar) kurie išaiškėjo per įrangos garantinį laikotarpį; - įrangos gedimai / defektai pašalinami per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų; - įrangos garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms įrangos dalims (tarpinėms, filtrams) bei įvykus įrangos gedimams dėl gamtinių stichijų ir (ar) kitos išorinės priežasties; - įrangos kalibravimo ir techninio aptarnavimo darbų vykdymas užtikrinamas 60 (šešiasdešimt) mėn. nuo automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos; - įrangos kalibravimo darbai atliekami periodiškai pagal įrangos gamintojų rekomendacijas; - įrangos techninis aptarnavimas apima periodinį natūraliai susidėvinčios įrangos dalių (tarpinių, filtrų) keitimą, įrangos valymą, pogarantinio laikotarpio įrangos gedimų šalinimą (įrangos remontą) bei kitus įrangos priežiūros darbus; | Automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių: - įrangos garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn.: [nurodyti konkretų mėnesį skaičiais]; |

3 lentelė

| Eil. Nr. | Kiti reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Tauragės rajono savivaldybės administracijos įgaliotų („nurodyti kiekį“) specialistų („apmokymo būdas“) apmokymas darbui su automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įranga. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 8 val. |