TSD-150, VPP-6286

Paciento gyvybinių funkcijų stebėsenos monitoriaus, skirto darbui MRT aplinkoje, 
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Aparatas pritaikytas visų amžiaus grupių ligoniams: naujagimiams, kūdikiams, vaikams, suaugusiesiems |  |
| 2. | Pritaikymas darbui MRT aplinkoje | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius pritaikytas dirbti ≥ 3,0 T MRT aplinkoje |  |
| 3. | Magnetinio lauko stiprumo matavimas | Monitoriuje integruotas magnetinio lauko stiprumo indikatorius |  |
| 4. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Yra vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 6 val. |  |
| 5. | Reikalavimai monitoriaus ekranui | - Ekrano dydis ≥ 15 colių (≥ 38 cm); - Raiška ne mažesnė negu 1024 × 768 taškų; - Spalvotas; - Liečiamas ekranas. |  |
| 6. | Stebimi (monitoruojami) parametrai | - Elektrokardiograma (EKG); - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - CO2 matavimas; - Kvėpavimo dažnis; - N2O iškvėpime ir įkvėpime; - O2 įkvėpime; - Anesteziologinių dujų monitoravimas – garinio anestetiko koncentracija įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje. |  |
| 7. | Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams: |  |  |
| 7.1. | EKG | - EKG derivacijos: I, II, III; - Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 30–300 k/min. |  |
| 7.2. | SpO2 | - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 30–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%). |  |
| 7.3. | Neinvazinio kraujospūdžio | - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 15–255 mmHg; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis). |  |
| 7.4. | CO2 | - Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–75 mmHg; - Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–100 k/min. |  |
| 8. | Vaizduojamų kreivių skaičius ekrane | Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 4 |  |
| 9. | Parametrų įrašymo atminties trukmė | Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 8 val. |  |
| 10. | EKG ir SpO2 matavimas | EKG ir SpO2 matavimo jutikliai jungiami prie monitoriaus beviele technologija |  |
| 11. | Pavojaus signalai (aliarmai) | Garsiniai ir vizualiniai |  |
| 12. | Monitoriaus priedų pritaikymas dirbti MRT aplinkoje | Visi komplektuojami monitoriaus priedai yra pritaikyti dirbti MRT aplinkoje |  |
| 13. | Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai): |  |  |
| 13.1. | EKG bevielis modulis su kabeliu | 1 komplektas (su priedais pritaikytais naujagimiams, vaikams ir suaugusiems – po 1 vnt.) |  |
| 13.2. | SpO2 matavimo bevielis modulis su davikliu | Saturacijos daviklių adapteriai naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų saturacijai matuoti – po 1 vnt. kiekvieno |  |
| 13.3. | Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS matuoti | - Žarnelės pritaikytos įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, kūdikių, vaikų, suaugusiųjų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui; - Naujagimių manžečių komplektas ≥ 4 dydžiai; - Vaikų manžečių komplektas ≥ 3 dydžiai; - Suaugusiųjų manžečių komplektas ≥ 3 dydžiai (tarp kurių: mažas, vidutinis, didelis); - Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m. |  |
| 13.4. | CO2 kaniulės | Su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi pateikiamos CO2 kaniulės –po 1 komplektą: - Kaniulė/-ės naujagimiams; - Kaniulė/-ės vaikams; - Kaniulė/-ės suaugusiems. |  |
| 13.5. | Mobilus stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti | 1 vnt. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |