TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 33192100-3

1 pirkimo dalis. Automatiškai reguliuojama lova.

Perkamas kiekis ne mažiau kaip 120 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu | Atitinka/Neatitinka CE atitikties deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | lovadugnis metalinis, su čiužinio laikikliais | Atitinka/Neatitinka |
|  | lovadugnis sudarytas iš 4 dalių: - - galvos-nugaros - - dubens - - šlaunų - blauzdų | Atitinka/Neatitinka |
|  | lovadugnio matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip (1900x780) mm | Nurodyti lovadugnio ilgį ir plotį |
|  | lovadugnio aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki lovadugnio paviršiaus (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau kaip 400 mm, aukščiausia riba ne mažiau kaip 800 mm | Nurodyti žemiausią ir aukščiausią ribas |
|  | elektrinio valdymo, valdoma pulteliu: - lovadugnio aukštis - galvos-nugaros, šlaunų, blauzdų dalių pakėlimo/nuleidimo kampas | Atitinka/Neatitinka |
|  | valdymo pultelis pakabinamas ant lovos šoninio užtvaro | Atitinka/Neatitinka |
|  | valdymo pultelis su funkcijų užrakinimo raktu | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi būti galvūgalis ir kojūgalis | Atitinka/Neatitinka |
|  | galvūgalis ir kojūgalis mediniai ar kitos medžiagos | Nurodyti, kokios medžiagos |
|  | turi būti šoniniai užtvarai abiejuose lovos šonuose | Atitinka/Neatitinka |
|  | šoniniai užtvarai nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos mygtuko ar rankenėlės pagalba su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo | Atitinka/Neatitinka |
|  | šoniniai užtvarai mediniai ar kitos medžiagos | Nurodyti, kokios medžiagos |
|  | lova su keturiais ratukais, visi ratukai su stovėjimo stabdžiais | Atitinka/Neatitinka |
|  | kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio, padedanti asmeniui keliantis, su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, kurios ilgis ne mažiau 200 mm | Atitinka/Neatitinka Nurodyti rankenėlės ilgį |
|  | galimybė galvos-nugaros, šlaunų, blauzdų dalis nuleisti į horizontalią padėtį rankiniu būdu (nesant galimybės nuleisti valdymo pulteliu) | Atitinka/Neatitinka |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 170 kg apkrovimą | Nurodyti, kokį apkrovimą išlaiko |
|  | garantinis laikas – rėmui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn. | Atitinka/Neatitinka |
|  | galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. | Atitinka/Neatitinka |
|  | ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; paviršiams dengti naudojamuose produktuose: - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |
|  | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt. | Atitinka/Neatitinka |
|  | pateikti siūlomos prekės gamintojo aprašymą, brošiūrą, nuotrauką ar pan., pagal kurias bus tikrinama techninės specifikacijos reikalavimų atitikimas | Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu |

_____________________