TSD-117, VPP-8375

Automatinio sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparato 
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Sterilių maišelių gaminimo iš standartinių popieriaus-plastiko juostų / ritinių, nustatant reikiamą kiekį ir ilgį, automatizavimas |  |
| 2. | Funkcijos | Su užlydymo ir pjovimo funkcija |  |
| 3. | Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne daugiau negu 740×355×240 mm |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau negu 30 kg |  |
| 5. | Korpusas | Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos) |  |
| 6. | Efektyvumas | - ≥ 13 ciklų/min (≥ 700 ciklų/valandą); - ≥ 4700 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko. |  |
| 7. | Maišelių kiekis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–1000 vienetų |  |
| 8. | Maišelių ilgis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100–2500 mm |  |
| 9. | Ritinio laikiklio plotis | ≥ 420 mm |  |
| 10. | Sandarinimo siūlės plotis | 12 mm ± 1 mm |  |
| 11. | Sandarinimo atstumas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 5–50 mm |  |
| 12. | Jungtys | - USB A/B (arba lygiavertė); - RS 232 (arba lygiavertė). |  |
| 13. | Didžiausia sandarinimo temperatūra | ≥ 220 °C |  |
| 14. | Sandarinimo laikas | 0,5–10,0 s |  |
| 15. | Komplektacija | Kartu su aparatu komplektuojami: - Maišelių rūšiavimo modulis; - Užlydomos popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos laikiklių rinkinys (ne mažiau kaip 2 juostų tvirtinimo komplektai rinkinyje). |  |
| 16. | Galingumas | Ne daugiau kaip 250 W |  |
| 17. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 18. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.