


TSD-117, VPP-8375
Automatinio sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparato 
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Sterilių maišelių gaminimo iš standartinių popieriaus-plastiko juostų / ritinių, nustatant reikiamą kiekį ir ilgį, automatizavimas
	

	2.
	Funkcijos
	Su užlydymo ir pjovimo funkcija
	

	3.
	Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis)
	Ne daugiau negu 740×355×240 mm
	

	4.
	Svoris
	Ne daugiau negu 30 kg
	

	5.
	Korpusas
	Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos)
	

	6.
	Efektyvumas
	1. ≥ 13 ciklų/min (≥ 700 ciklų/valandą);
2. ≥ 4700 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko.
	

	7.
	Maišelių kiekis
	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip
1–1000 vienetų
	

	8.
	Maišelių ilgis
	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip
100–2500 mm
	

	9.
	Ritinio laikiklio plotis
	≥ 420 mm
	

	10.
	Sandarinimo siūlės plotis
	12 mm ± 1 mm
	

	11.
	Sandarinimo atstumas
	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip
5–50 mm
	

	12.
	Jungtys
	1. USB A/B (arba lygiavertė);
2. RS 232 (arba lygiavertė).
	

	13.
	Didžiausia sandarinimo temperatūra
	≥ 220 °C
	

	14.
	Sandarinimo laikas
	0,5–10,0 s
	

	15.
	Komplektacija
	Kartu su aparatu komplektuojami:
1. Maišelių rūšiavimo modulis;
2. Užlydomos popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos laikiklių rinkinys  (ne mažiau kaip 2 juostų tvirtinimo komplektai rinkinyje).
	

	16.
	Galingumas
	Ne daugiau kaip 250 W
	

	17.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	18.
	Garantinis terminas 
	≥ 12 mėnesių
	

	19.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	20.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	21.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	22.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	23.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.


[bookmark: _GoBack]


2
