TSD-1326, VPP-5640,VPP-5013

Šaldytuvų vakcinų laikymui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Šaldytuvas vakcinoms laikyti 2 durų (kiekis – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | ### Atitinka DIN 58345 arba lygiavertį standartą. Tinka naudoti medicinos įstaigoje; |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Vertikalaus tipo; ### 2. Su ne mažiau kaip 6 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Su ratukais (ne mažiau 2 ratukai su stabdžiais); |  |
| 3. | Reikalavimai kamerai | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 1200 litrų; |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ne daugiau kaip 150 cm; 2. Gylis 85 ±5 cm; 3. Aukštis ne daugiau kaip 210 cm (įskaitant ratukus); |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +2°C iki +8°C |  |
| 6. | Aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai; 4. Daviklio gedimo; |  |
| 7. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais |  |
| 8. | Valdymas | 1. Elektroninis/mikroprocesorinis, kelių vartotojų; 2. Šaldytuvo išorėje; |  |
| 9. | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga, arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 10. | Durys | 1. Dvi stiklinės durys; 2. Savaime užsidarančios arba savaime užsidarančios, kai durys atidaromos ne plačiau kaip 90 laipsnių kampu; |  |
| 11. | Užraktas | Yra apsauginis durų užraktas; |  |
| 12. | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas atidarant dureles; |  |
| 13. | Temperatūros stebėjimas | Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje; |  |
| 14. | Vidinis akumuliatorius šaldytuvo ekrano veikimui užtikrinti nutrūkus elektros tiekimui | Būtinas vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau 24 val. |  |
| 15. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija; |  |
| 16. | Kondensato išgarinimas | Būtinas automatinis kondensato išgarinimas; |  |
| 17. | Duomenų kaupimas | Šaldytuve integruota duomenų kaupimo sistema, leidžianti įrašytus duomenis perkelti naudojant USB (arba lygiavertę) laikmeną arba kartus su šaldytuvu komplektuojama išorinė duomenų kaupimo/archyvavimo sistema; |  |
| 18. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas; |  |
| 19. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; |  |
| 24. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

2 pirkimo dalis.  Šaldytuvas vakcinų laikymui 1 durų (kiekis - 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | ### Reikalaujamos parametrų reikšmės | ### Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | ### Atitinka DIN 58345 arba lygiavertį standartą. Tinka naudoti medicinos įstaigoje; |  |
| 2. | Konstrukcija | ### 1. Vertikalaus tipo; ### 2. Su ne mažiau kaip 6 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Su ratukais (ne mažiau 2 ratukai su stabdžiais); |  |
| 3. | Reikalavimai kamerai | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); 2. Naudingas kameros tūris ne mažiau kaip 295 litrų; |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ne daugiau kaip 80 cm; 2. Gylis ne daugiau kaip 90 cm; 3. Aukštis ne daugiau kaip 210 cm (įskaitant ratukus); |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +2°C iki +8°C |  |
| 6. | Aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai; 4. Daviklio gedimo; |  |
| 7. | Tolygios temperatūros palaikymas kameros viduje | Integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais; |  |
| 8. | Valdymas | 1. Elektroninis/mikroprocesorinis, kelių vartotojų; 2. Šaldytuvo išorėje; |  |
| 9. | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dengto korozijai atsparia medžiaga, arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 10. | Durys | 1. Vienos stiklinės durys; 2. Savaime užsidarančios arba savaime užsidarančios, kai durys atidaromos ne plačiau kaip 90 laipsnių kampu; |  |
| 11. | Užraktas | Yra apsauginis durų užraktas; |  |
| 12. | Apšvietimas | Integruotas apšvietimas atidarant dureles; |  |
| 13. | Temperatūros stebėjimas | Įranga leidžianti įrašyti ir stebėti temperatūros pokyčius šaldytuvo kameroje; |  |
| 14. | Vidinis akumuliatorius šaldytuvo ekrano veikimui užtikrinti nutrūkus elektros tiekimui | Būtinas vidinis akumuliatorius, užtikrinantis šaldytuvo ekrano veikimą po elektros dingimo ne mažiau nei 24 val. |  |
| 15. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija; |  |
| 16. | Kondensato išgarinimas | Būtinas automatinis kondensato išgarinimas; |  |
| 17. | Duomenų kaupimas | Šaldytuve integruota duomenų kaupimo sistema, leidžianti įrašytus duomenis perkelti naudojant USB (arba lygiavertę) laikmeną arba kartu su šaldytuvu komplektuojama išorinė duomenų kaupimo/archyvavimo sistema; |  |
| 18. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas; |  |
| 19. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas; |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą; |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą; |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; |  |
| 24. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |