RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | „INFUZINĖS TŪRINĖS POMPOS ETERINNEI MITYBAI“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDK paskelbimo data ir numeris |  | 2025-01-04, Nr. 672791 |  |
| RDK vykdymo laikotarpis |  | nuo 2025-01-04 iki 2025-01-14 |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu |  | CVP IS |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 3 |  |
| TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomi pakeitimai |  | Perkančiosios organizacijos sprendimas |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Numatytas prekių pristatymo terminas – Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Terminas prekių pristatymui pakankamas“ |  | Palikti: Tiekėjas prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 dienų. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Prekės pakuotė yra perdirbama, prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos, ar pakeičiamos, prekė, virtusi atliekomis, tinka perdirbti.“ |  | Pateikti reikalavimai pakankami pagal „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ |  |
| Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomas pakeitimas | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| 1. | Enterinio maitinimo pompos parametrai Svoris: ne daugiau 1,5 kg Ekranas: LCD display liečiamu ekranu | Siūlome pašalinti reikalavimą liečiamam ekranui. Pompa gali būti valdoma vos keliais mygtukais, kurie dažnu atveju atsako efektyviau (pvz. dirbant šlapiomis pirštinėmis) nei liečiamas ekranas. 1,03 kg Monochrominis LCD ekranas | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą: „Ekranas: LCD ekranas arba LCD display liečiamas ekranas.“ |
| 2. | Maitinimo režimas Nepertraukiamas režimas ir pertraukiamasis režimas | Siūlome papildomai įsitraukti reikalavimą dėl automatinio sistemos užpildymo funkcijos, kuri leidžia sutaupyti slaugytojos laiką. Pastovaus maitinimo režimas įvedant infuzijos srautą ir tūrį (trukmė apskaičiuojama automatiškai); Kintamo maitinimo režimas (porcijomis / boliusais pasirinktais laiko intervalais); Automatinio sistemos užpildymo režimas. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą: „Nepertraukiamas (pastovus) maitinimo režimas, pertraukiamas (kintamas) maitinimo režimas ir automatinis ar rankinis sistemos užpildymo režimas.“ |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos Ne siauresnės 1-1200 ml/val. (1 ml/val. žingsniais) | 600 ml/val. infuzijos greitis pilnai užtikrina enterinio maitinimo pompos terapines galimybes. Klinikinėje praktikoje vykdant maitinamą porcijomis (boliusais) naudojamas 100-200 ml/val. infuzijos greitis. Didesnis infuzijos greitis ženkliai didina viduriavimo riziką. 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą: „Ne siauresnėse 1-600 ml/val (1ml/val. žingsniais)“ |
| 4. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos Ne siauresnės 0-9999 ml | Pacientui per parą skiriama 1000-2000 ml enterinio maitinimo tirpalo. 1 – 5000 ml (≤ 1 ml žingsniu) | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą „Ne siauresnės 0-3500 ml“ |
| 5. | Infuzijos greičio paklaida Ne daugiau 5% po kalibravimo | Reikalavimas nesuprantamas. Siūlome formuluoti sekančiai "≤ ±5% 125 ml greičiu arba ≤ ±10% visame greičio diapazone" ≤ ±5% 125 ml greičiu arba ≤ ±10% visame greičio diapazone | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą: „Ne daugiau 5% 125 ml greičiu.” |
| 6. | Smūginė dozė (boliusas) Boliuso apimtis 1-1200 ml/val. (1ml/h žingsniais) Boliuso tūris 1-9999ml (1ml žingsniu) | Praktikoje taikomas boliuso tūris 100-200 ml vienam kartui. Boliuso greitis 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) Boliuso tūris 1 – 5000 ml (≤ 1 ml žingsniu) | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį techninį reikalavimą. |
| 6. | Smūginė dozė (boliusas) Boliuso apimtis 1-1200 ml/val. (1ml/h žingsniais) Boliuso tūris 1-9999ml (1ml žingsniu) | Boliuso apimtis 1-9999 ml/val. (1ml/h žingsniais) Boliuso tūris 1-9999ml (1ml žingsniu) | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį techninį reikalavimą. |
| 7. | Praplovimo funkcija 1-1200ml/val. (1ml žingsniu) | Siūlome pašalinti reikalavimą. Praplovimas dažniausiai atliekamas švirkštu naudojant T formos jungtį infuzinėje sistemoje. Automatinio praplovimo funkcija reikalautų specialios infuzinės sistemos su papildoma talpa. | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį techninį reikalavimą. |
| 8. | Pompos maitinimo galimybės: 1. 100-240V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus (baterijos). | 1. 100-240V, 50/60 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus (baterijos); | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti šį reikalavimą: „1. 100-240V, 50/60 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus (baterijos).“ |
| 9. | Baterijos darbo laikas Ne mažiau 24 val., 125 ml/val. | Ne mažiau 24 val., 25ml/val, arba ne mažiau 18 val., 125 ml/val. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti šį reikalavimą: „Ne mažiau 18 val., 125 ml/val.“ |
| 10. | Baterijos įkrovimo laikas Ne ilgiau kaip 4 val. (kai pompa yra išjungta) | Prašome padidinti baterijos įkrovimo laiką iki 6 val. Dažniausiai pompos būna prijungtos prie nuolatinio maitinimo šaltinio. | Perkančioji organizacija sutinka koreguoti šį reikalavimą: „Ne ilgiau kaip 6 val. (kai pompa yra išjungta)“ |
| 14. | Galimybė prijungti prie stebėjimo sistemos laidiniu arba belaidžiu režimu (Wifi) – Būtina | Prašome reikalavimą pašalinti. Reikalavimas perteklinis. | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį techninį reikalavimą. |
| 15. | Integruotas Wifi – Būtina | Prašome reikalavimą pašalinti. Reikalavimas perteklinis. | Perkančioji organizacija sutinka naikinti šį techninį reikalavimą. |
| APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI |  |  |  |
| Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 3 dalyviai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas. |  |  |  |