TSD-169, VPP-7611

Transkranijinio doplerio techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | - Standartinė galvos smegenų kraujotakos diagnostika; - Ilgalaikis monitoravimas. |  |
| 2. | Pilnai skaitmeninė doplerinė sistema | Būtina pilnai skaitmeninė doplerinė sistema |  |
| 3. | Doplerio kanalai | ≥ 1 kanalas |  |
| 4. | Daviklių prijungimo jungtys palaikančios visų su aparatu galimų komplektuoti dažnių daviklius | ≥ 3 |  |
| 5. | Monitoruojami dopleriniai dažniai: | - 1-1,5 MHz ± 10%; - 4 MHz ± 10%; - 8 MHz ± 10%; - 16 MHz ± 10%. |  |
| 6. | Operacinė sistema | Windows arba Linux (arba lygiavertė) |  |
| 7. | Spalvinis M-Mode režimas | Būtinas su visais prie aparato prijungiamais davikliais |  |
| 8. | Spektriniai langai | Ne mažiau 2 |  |
| 9. | Ataskaitos generavimas | Būtina. Galimybė pakeisti spektrinio doplerio signalo gylį jau išsaugotoje tyrimo ataskaitoje. |  |
| 10. | Apskaičiuojami ir monitoruojami parametrai | - Vidutinis greitis (Vm); - Sistolinis/diastolinis tėkmės greitis ir dažnis; - Rezistentiškumo indeksas; - Pulsatiliškumo indeksas; - Širdies susitraukimų dažnis; - Terminis kranijinis indeksas; - Lindegaard indeksas; - Embolų detekcija. |  |
| 11. | Protokolai | 1. Diagnostikai ir monitoravimui; 2. Konfigūruojami. |  |
| 12. | Programinės įrangos parametrai: |  |  |
| 12.1. | Vasomotorinės reakcijos (VMR) testas | Būtinas vasomotorinės reakcijos (VMR) testas |  |
| 12.2. | CO2 reaktyvumo testas | Būtinas CO2 reaktyvumo testas |  |
| 13. | Buvusių įvykių peržiūra | Išsaugotų įvykių peržiūra nenturaukiant atliekamo monitoravimo |  |
| 14. | Garso kolonėlės | Integruotos garso kolonėlės |  |
| 15. | Jungtys | - ≥ 1 tinklo jungtis; - ≥ 3 USB jungtys; - ≥ 1 analoginė įėjimo/išėjimo jungtis; - ≥ 1 HDMI signalo jungtis arba VGA jungtis su galimybe prijungti HDMI įrenginį naudojant adapterį (adapteris komplektuojamas kartu su įrenginiu). |  |
| 16. | Galimybė tyrimo duomenis perduoti DICOM formatu | Būtina galimybė tyrimo duomenis perduoti DICOM formatu |  |
| 17. | Galimybė tyrimo duomenis įrašyti į išorinę laikmeną | Būtina galimybė tyrimo duomenis įrašyti į išorinę laikmeną |  |
| 18. | Prietaiso ekranas | - Integruotas doplerio aparate; - Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus; - Ekrano įstrižainė ≥ 38 cm; - ≥ (1360×768) vaizdo elementų raiškos. |  |
| 19. | Valdymo ir duomenų įvedimo įrenginiai: | - Nuotolinio valdymo pultas; - Ekrane iškviečiama virtuali skaitinė/raidinė klaviatūra arba fizinė klaviatūra, komplektuojama kartu su prietaisu. |  |
| 20. | Daviklių laikiklis, tvirtinamas prie doplerio aparato korpuso | Būtinas daviklių laikiklis, tvirtinamas prie doplerio aparato korpuso |  |
| 21. | Pateikiamas daviklis: | Robotizuotas (automatiškai surandantis optimalų doplerio signalą), 2 ± 0,4 MHz dažnio monitoravimui skirtas daviklis – 1 vnt. |  |
| 22. | Monitoravimo šalmas | Galvos šalmas skirtas perkamo daviklio prijungimui – 1 vnt. |  |
| 23. | Maitinimo šaltinis | 230V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 24. | Garantinis terminas | 1. Įrangai suteikiama ≥ 24 mėnesių garantija; 2. Robotizuotam jutikliui suteikiama ≥ 12 mėnesių garantija. |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 26. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 28. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastaba:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomas prekės pavyzdys.