Priemonės intervencinei angiologijai techniniai reikalavimai

	Pirkimo dalies Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Maksimalus poreikis vnt.
	Kokybės ir techniniai reikalavimai
	Pastabos dėl TS
	1 mato vnt. kaina Eur be PVM

	1
	PTVA balioniniai kateteriai
	2000
	Kateteris ir balionas turi būti padengti hidrofiline danga. Balionėliai įvairių ilgių: 9,12,15,20,25,30 mm ir įvairių diametrų : nuo 1.5 mm iki 6.0 mm.

Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F. Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, išbandytas plyšimo slėgis (RBP-angl.)- ne  mažiau 14 atm, MBP-ne mažiau 18 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai.

Lankstus ir plonas galiukas (pageidautinas spalvinis markeris).

Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 142 cm. Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu. Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis ne daugiau 0,017”.


	
	

	2
	NC tipo balioninis angioplastikos kateteris,skirtas PTKA procedūroms


	1500
	Specialaus atskiro dizaino - padidintam lankstumui ir praeinamumui;

Monorail, non-compliant tipo

Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga OptiLeap baliono medžiaga; vidinis shaftas turi tureti Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp ‘’stūmimo-traukimo’’ judesio

Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; 5,5; 6.0 mm. Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 30mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0  mm

diametro balionus. Nominalus baliono slėgis (NBP) ne mažiau 12 atm., RBP ne mažiau 18 atm. 4,5 - 6,0 mm diametro balionus. RBP ne mažiau 20 atm. 2,0 - 4,0 mm diametro balionus. Pritaikyti 0.014” diametro PTKA vielai;

Du rentgeno kontrastiniai platinum-iridium markeriai ;

Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos;

       Ultra žemas įėjimo profilis ne daugiau 0,017”
	
	


	3
	PKI kateteris nukreipėjas
	3500
	Multisegmentinė konstrukcija. 

Galiukas turi būti minkštas ir rentgenokontrastinis. Turi suteikti gerą atramą PKI metu. JR; JL; JCL; JCR; AL; AR; MP, LCB, RCB, RDC; IMA, NOTO; HS, EBU, MRADIAL, 3D-RADIAL; ERADL, ERADR ir kitos kreivės. Didelio vidinio diametro: 5 F ne mažiau 0,058 colio, 6 F ne mažiau 0,071 colio, 7 F ne mažiau 

0,081 colio, 8 F ne mažiau 0,090 colio. Ilgis 90 arba 100 cm pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Visų kreivių kateteriai su šonines angas (side-holes) papildomai perfuzijai procedūros metu arba be jų, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
	
	

	4
	Standartines vielos
	3000
	Vienos dalies nitinolo ar lygiaverčio lydinio hidrofilinė viela dengta PTFE danga. Ilgiai 80±5, 120±5, 150±5, 180±5 cm. Storis: 0,018 colio, 0,025 colio, 0,035 colio, 0,038 colio. Dengtos teflonu - gero slidumo. J ir tiesios formos, 0,035 colio diametro.
	
	

	5
	Specialios PTA vielos naudojamos procedūroms žemiau kelio, sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms
	10
	Galiukas iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo;
Vidutinės atramos nitinolinė šerdis;
Hibridinis (polimeras su hidrofilinės dangos struktūra) padengimas - distalinis galiukas dvejų tipų (spiralinio ir polimerinio);
Diametras: 0.014”;
Galo forma: tiesi ir J tipo;
Rentgenokontrastinis galiukas 2; 3 cm ilgio;
Vielos galiuko tvirtumas (tip load) 0.8 g ; 2.9 g; 
Ilgis: 182 cm, 185 cm, 300 cm.
	
	

	6
	Suplėšomas (peel-away“) introdiuseris


	450
	Ilgis 12-14 cm, diametras  nuo 6-14 F, ne mažiau 8 skirtingi diametrai.

Rinkinyje 0,038 colio diametro viela (tiesus ir lenktas galai, ilgis 50 cm) ir 18G adata punkcijai, bei švirkštu.

Pateikiama steriliame įpakavime.

Lengvai įvedamas, mažai traumuojantis.

Tarp Peel away introdiuserio sudedamųjų dalių, vidinio vamzdelio išorinio diametro ir pačio introdiuserio vidinio diametro, turi būti minimalus tarpas, neleidžiantis laisvai tekėti kraujo tėkmei. 

Būtina pateikti produkto pavyzdį. 
	
	

	7
	A. radialis užspaudėjai, naudojami po intervencinių kraujagyslių procedūrų kraujavimui sustabdyti

	5000
	Pagaminti iš pilnai permatomos medžiagos – kraujavimo kontrolei;
selektyviai užspaudžiama a. radialis prileidžiant oro į du specialius balionėlius;
užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu prilimpančiu fiksatoriumi;
užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos, pažymėta specialiu gerai matomu žymekliu;
užspaudėjo konstrukcija - diržas, palaikomoji plokštelė ir du oro balionėliai - užtikrina gerą a. ulnaris, veninę kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo;
oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, kurio nominalusis tūris - ne didesnis nei 13 ml, maksimalusis – ne didesnis nei 18 ml;
oro prileidžiama komplektacijoje esančiu švirkštu;
prietaisas supakuotas steriliai; 
dviejų dydžių - standartiniai ir dideli (normaliam ir didesniam riešui).
	
	

	8
	PTA OTW 0,014“ dilatacinis kateteris
	20
	Kateterio sistema OTW – skirta naudoti procedūroms žemiau kelio;
Žemo profilio, didelio vidinio diametro, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę;
Dvigubas (1.25- 1.5 mm)  ir trigubas (2-4 mm) baliono sulankstymas;
Balionas padengtas specialia hidrofiline arba lygiaverte danga ne mažiau 320 mm/880 mm (priklausomai nuo baliono ilgio);
Žemo įėjimo profilio - ne daugiau kaip 0,45mm;
Pritaikytas 0.014“ vielai pravedėjai;
Naudojamas kateterio ilgis pasirinktinai- 100 cm ir  148 cm;
RBP- ne mažiau 20 atm;
Balionėlių ilgis nuo ne mažiau 20 mm iki ne daugiau 200 mm, diametrai: nuo ne mažiau 1,25 mm iki ne daugiau 4,0 mm;
Ne mažiau kaip du rentgenokontrastiniai markeriai.
	
	

	9
	Periferiniai kraujagyslių stentai plečiami balionu
	20
	Užmauti ant baliono, stento medžiaga 316L plienas;
Nuo 5 mm iki 10 mm diametro;
Nuo 17 mm iki 60 mm ilgio;
Tinkantys 0.035‘‘ vielai;
Kateterio ilgis 75 cm ir 135 cm;
Sistemos nominalus (NBP) slėgis ne mažesnis 8 atm, darbinis (RBP) - ne mažesnis 12 atm.
	
	


	10
	Kilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui
	5
	Lanksti nitinolinė kilpa atraumatiniu galiuku;
Kilpos atidarymo plotis 0-40 mm;
Kilpos palinkimo kampas kateterio atžvilgiu: 45o ir 90o;
Galimybė visiškai įtraukti kilpą į kateterį;
Kateterio diametras 1.75 mm;
Rekomenduojamas introdiuserio dydis nuo 5.5 F;
Sistemos darbinis ilgis ne trumpesnis nei 110 cm.
	
	

	11
	Periferiniai stengraftai
	5
	Kobalto-chromo L605 lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE, kurio storis 203±25µm;
Stento sienelės storis 0,135x0,145 mm (5-6mm diametro stentgraftams),  0,145x0,145 mm (7-8mm diametro stentgraftams) ir 0,165x0,145 mm (9-10mm diametro stentgraftams);
Kateterio dydis 5F;
Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja;
Du platinos/iridžio rentgeno kontrastiniai žymekliai;
Naudojami su 6F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 7F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams);
Nominalus slėgis 9 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (8-10 mm diametro stentgraftams);
Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-7 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (8-10 mm diametro stentgraftams);
Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm;
Ilgiai: 18, 22, 23, 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm;
Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm.
	
	

	12
	Vielos frakcijinio tėkmės rezervo matavimui
	300
	Darbinis vielos ilgis ne trumpesnis nei 175 cm, lankstus galas 33±1 cm,pagaminta iš chromo -kobalto lydinio.

Vielos diametras ne daugiau kaip 0,014’’.

Rentgenokontrastinis galiukas ne trumpesnis nei 3 cm, distaliau – integruotas optinis spaudimo daviklis.        

Hibridinė dangos struktūra- distalinis galas hidrofilinis , proksimalinis galas dengtas PTFE arba lygiaverte danga.

Du rentgeno kontrastiniai markeriai proksimaliniame vielos gale.

Turi tikti iLab sistemai (gamintojo patvirtinimas).
	 
	

	13
	NC tipo koronariniai dilataciniai balioniniai kateteriai
	1500
	Distalinė dalis (galiukas)-ne daugiau nei 2.6F storio, proksimalinė ne daugiau 2.0F
Baliono kateterio darbinis ilgis ne mažiau 140 cm.
Du balioninio kateterio įstūmimo gylio žymekliai;
Balionėlis kontroliuojamo plėtimosi, pagamintas iš nailono;
Balionėlių diametrai: nuo 1,75 mm iki 5mm (1,75 mm – 4 mm, žingsnis 0,25 mm, 4 mm - 5 mm, kas 0,5mm).
Balionėlių ilgiai 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm.
Nominalus slėgis ne mažiau 12 atm, išbandytas plyšimo slėgis (RBP-angl.) ne mažiau 18 atm, 
Kateteris gali praeiti per (“Crossing profile” angl.) ne daugiau 0,0336”.
	
	

	14
	Specialūs diagnostiniai koronariniai kateteriai per a.radialis
	5000
	Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui-kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų.

Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis.

Išorinis diametras 4 F, 5F, 6F. Ilgis 70, 80, 100, 110, 125 cm.

Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR-1, 2, 3; Judkins left-3,5; 4,0; 5,0; 6,0; Judkins right-3,5;; 4,0; 5,0; 6,0; Sraight Pigtail; Angled Pigtail; Pig Round; Multipurpose-Curve 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; Internal mammary-Short tip; J tip; Bypass-left, right; Radial-Tiger I; Tiger II-3,5; 4,0; 4,5; 5,0; BLK 4,0.


	
	

	15
	Kateteris vainikinių arterijų trombų aspiracijai su standinančiu stiletu
	80
	Tinkamas darbui su 0,014“ viela, 6 ir 7 F diametro; didelio vidinio diametro: 6F kateteriui - ne mažesnio nei 1,00 mm distaliniame gale (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 0,79 mm2), proksimaliniame gale 1,10 mm (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 0,95 mm2); 7F kateteriui - ne mažesnio nei 1,20 mm (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 1,13 mm2) distaliniame gale, proksimaliniame gale 1,32 mm, (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 1,37 mm2) ; ne trumpesnis nei 140 cm standinantis stiletas, kurio distalinis galas - ne storesnis nei 0,40 mm, proksimalinis - ne storesnis nei 0,42 mm; trumpas, ne ilgesnis nei 10 mm, greito pakeitimo (rapid exchange - angl.) segmentas; ne mažesnis nei 30 mm hidrofilinis padengimas nuo kateterio galiuko; kateterio galiuko žymeklis ne mažiau kaip 5 mm ; aspiracijos greitis 6F kateteriui ne mažiau kaip 1,6 ml/s, 7 F kateteriui - ne mažiau kaip 2,4 ml/s; komplektuojamas kartu su dviem 30 ml atsiurbimo švirkštais, prijungimo žarnele ir trombų išplovimo filtru padalintu į keturis atskirus segmentus.

	
	

	16
	Diagnostiniai angiografiniai kateteriai
	700
	Vienkart.,steril.
Diametras 4F, 5F.
Ilgis 65 cm.,90 cm.,100 cm
Suderinami su pravedėju 0.035‘‘ ir 0,038‘‘
Įvairių tipų: ST, GEN, BARN, BERN, WEIN, H1, H3, H1H, JB1, JB2, MANI, SIM1, HN3, HN5, CK, CHGC, DUCK, VAN, TRAIN, MIK, HK1.0, SHK0.8, RC1, RC2, RDC, CHG2.5
Turi atlaikyti slėgį >500 psi.
Kateteris rentgenokontrastinis
Kateterio viršūnė su paryškintu kontrastavimu
	
	

	17
	Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema
	10
	Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 25 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti;
Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagų (kolageno ir PLGA jungiklio), sujungtų poliesterio siūlu. Viršutinioji (kolageno pagrindo) dalis prispaudžiama plieniniu užraktu.
	
	

	18
	Rinkiniai plonų arterijų punkcijai
	5000
	Įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinantis rezistenciją punkcijos metu. Įmovos vidaus diametras: nuo 4 F iki 6 F (koduota pagal spalvą). Įmovos ilgis: nuo 7 cm iki 10 cm. Tinkančios 0,018 colio ir 0,025 colio vieloms. Mini vielos ilgis 45±5 cm, galas tiesus. Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal “Flach Back” technologiją: 0,7 x 38 mm ir 0,9 x 38 mm.
	
	

	19
	Vaistus išskiriantis

balioninis kateteris 0,014

colio vielai
	100
	Balioninis kateteris išskiriantis sirolimą, vaisto dozė ne mažesnė nei 1,27mcg/mm2;
Balionėlis pagamintas iš poliamido, su 3 arba 6 klostėmis;
Balionėlio įėjimo profilis 0,016;
Balionėlio nominalus slėgis 6 atm, plyšimo slėgis nuo 14 atm;
Balionėlio diametras 1,50 – 4,00 mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi;
Balionėlio ilgis nuo 10 mm iki 40 mm, žingsnis kas 5 mm;
Sistema Rx tipo, proksimalinis diametras ne daugiau kaip 1,7 F, distalinis diametras ne daugiau kaip 2,5 F, darbinis ilgis ne trumpesnis nei 135 cm.
	
	

	20
	Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms
	10
	Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga;
Vielos išorinis diametras:  0.010” , 0.014’’
0.010” vielos ilgis – ne mažiau 205 cm 
0.014‘‘ vielos ilgis – 182 cm; 205 cm; 300 cm
Distalinis galas keliu segmentų, kitos konstrukcijos negu pati viela
Specialios konstrukcijos distalinis galas sinchroniškai sukasi pasukus;
Galimybė suformuoti distalinį galą
Įvairios distalinio galo konfigūracijos : Standard,Soft,Floppy,Extra support,Platinum formos linkiai.
	
	

	21

	Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų
	10
	Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento - ištraukėjo, mikrokateterio ir balioninio okliūzinio kateterio. Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą.
Stentas – ištraukėjas ir mikrokateteris:
Rentgenokontrastinis distalinis galas. Pilnos vizualizacijos. Sudėtis – mikrokateteris ir plieninis traukiklis su platininiu, pintu krepšeliu gale. Sistema pateikiama vientisoje pakuotėje. Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius. Krepšelio distalinis galas: konusinis uždaras arba atviras. Proksimalinis markeris ne mažiau 4 mm. Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris. Dydžiai : krepšelio ilgis (retrieval area) 20 mm, 25 mm, 30 mm krepšelio diametras 3.00 mm, 4.00 mm, 6.00 mm. Visos sistemos efektyvus ilgis ne mažiau 180 cm. Komplektuojamas pintas mikrokateteris. Dydžiai : 0.014’’ , 0.018’’, 0.027’’. Efektyvus ilgis ne mažiau 150 cm.
Balioniniai nukreipiantieji kateteriai:
Nukreipiantieji balioniniai - okliuziniai kateteriai skirti kraujotakos blokavimui intracerebrinių procedūrų metu. Minkštas atraumatinis galiukas. Kateterio diametrai: vidinis 0.084‘‘ , išorinis 8 F. Darbinis ilgis 85, 95 cm, bendras ilgis ne daugiau 104 cm. Balionas: Compliant tipo; diametras: 10 mm; ilgis: 10 mm. Komplekte turi būti: dilatatorius, nuplėšiama (peel-away) apsauga,Y-adaptorius, prailginimo linija , Luer srovės uždariklis.
	
	

	22
	Stentavimo sistema sudėtingoms, vingiuotoms  intrakranijinėms aneurizmoms gydyti
	3
	Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento (srovės nukreipėjas) , mikrokateterio ir įvedimo sistemos (long sheat). Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą.
Stentas - srovės nukreipėjas, skirtas intrakranijinėms aneurizmoms gydyti;
Stentas nupintas iš cobalt-chromium lydinio ne mažiau  64 vijų; 
Stento tinklelio tankumas nuo 17 iki 20 porų/mm²
Stento diametras: 2.5; 3.25; 4.0; 4.5; 5.0 mm;

Stento ilgis : 12- 40 mm
Stento sistema OTW tipo, pilnai paruošta;
Sistemos darbinis ilgis: stentas 2.0 mm – 150 cm, stentams nuo 3.0 iki  5.0 - 135 cm
Mikrokateteris:
Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga;
Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga;
Darbinis ilgis – 135cm; 150cm;
Distalinė dalis lanksti, jos ilgis 6 cm, 18 cm;
Įvairios distalinio galo konfigūracijos: Straight,Flex Straight,Pre-Shaped formos linkiai; 
Mažiausiai 1 rentgenokontrastinis žymeklis distaliniame gale;
Distalinis skersmuo ne daugiau 2.7F, proksimalinis ne mažiau 2.9F;
Vidinis diametras 0.027“;
Suderinama su maksimaliai 0.018’’ nukreipiančiąja viela;
Įvedimo sistema (long sheath):
Ilgis 70 cm, 80 cm, 90 cm;
Distalinis lankstus segmentas 9,5 cm;
Vidinis diametras 0,088’’;
Išorinis diametras 8Fr;
Atraumatinis galas;
Distalinis hidrofilinis padengimas 10 cm.
	
	

	23
	Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms
	20
	Vienkartinis, sterilus, plonasienis.

Išorinis sluoksnis padengtas specialia hidrofiline Hydrolene® danga;
Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga;
Darbinis ilgis – 150cm;
Distalinė dalis lanksti, jos ilgis ne mažiau 6cm
Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, 45º, 90º, J, S, C formos linkiai. 
Mažiausiai 1 rentgenokontrastinis žymeklis iš platinos distaliniame gale;
Žemo profilio distalinis galas, skersmuo 1.7F;
Vidinis diametras 0.0165“.
	
	

	24

	Nukreipiantieji kateteriai ilgos trukmės sudėtingoms smegenų arterijų procedūroms
	15
	Minkštas , lankstus galas;

Distalinis galas rentgenokontrastinis: 5 cm ( kateteriams 6Fr ir 7Fr) ir 3 cm (kateteriui 8 Fr)

Hidrofilinės dangos ilgis 15 cm (kateteriams 6Fr ir 7Fr) ir 5 cm (kateteriui 8Fr)

Galima naudoti be introdiuserio;

Darbinis ilgis 80/90/100/110/cm;
Modifikacijos: išorinis skersmuo ne didesnis 6 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,071“; išorinis skersmuo ne didesnis 7 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,081“; išorinis skersmuo ne didesnis 8 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,090“.
Galimas tiesus ar  užlenktas galiukas;
Pinti per visą ilgį;

4 rūšių polimerai, kurių laipsniškas standumas daro galą lankstų, o pradžią atsparią susisukimui;
Rentgenokontrastinis žymuo iš platinos gale;
Gali būti komplektuojami su dilatatoriumi ir panaudoti be introdiuserio, tokiu būdu sutaupant 2 Fr darbinio kateterio spindžio, reikalingo sudėtingoms procedūroms ar esant smulkioms arterijoms.
	
	

	25
	Punkcijos vietos uždarymo sistema su besirezorbuojančiais diskais
	300
	Sistema skirta: pacientams su sutrikusia krešumo sistema;
Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti;
Uždarymo sistema - besirezorbuojantys diskai;
Diskai rezorbuojasi per 60-90 dienų;
Rinkinio komplektas: 0,038"  70±5 cm styga su “J” formos galu, arteriotominis nukreipėjas, įvedimo kateteris;
Dydis 7F. Rinkinys pilnai sukomplektuotas darbui.
	
	


	26
	Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai
	300
	Vainikinių arterijų kobalto chromo stentai, padengti fluorintu polimeru, bei išskiriantys vaistą -limus, vaisto dozė ne mažesnė 1µg/mm2. Stento diametras nuo 2,0 mm  iki 4,0 mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi diametrai, ilgis nuo  8 mm iki 48 mm, priklausomai nuo stento diametro. Išplėstas stentas nesutrumpėja. Stento gardelės viena su kita sujungtos trijose vietose. 
Įvedimo sistemos galiuko „profilis“ – ne didesnis nei 0,017“. Nominalus plečiančio balionėlio slėgis ne mažiau 9 atm., plyšimo slėgis ne mažiau kaip 16 atm, balionėlis turi du rentgeno kontrastinius žymenis. Įvedimo movos proksimalinis galas ne didesnis nei 2,1 F, distalinis galas ne didesnis nei 2,7 F, sistemos efektyvus ilgis ne trumpesnis nei 144 cm.

Skirti lėtinėms visiškoms okliuzijoms stentuoti.

Stentų efektyvumas ir saugumas įrodytas randomizuotuose multicentriniuose klinikiniuose tyrimuose, trukusiuose ne trumpiau kaip penkerius metus, su ne mažiau kaip 5000 pacientų.
	
	

	27
	Kateteris - grąžtas "ROTABLATOR Rotational Atherectomy System" aparatui
	20
	Skirti vainikinių arterijų angioplastikai, tinkantys Rotablator aterektominei sistemai. 
 Įvairių dydžių (1,25 – 2,25 mm skersmens),žingsnis kas 0,25 mm. 
 Vienkartiniai, sterilioje pakuotėje.  
	
	

	28
	Rotacinės aterektomijos rinkinys (turbina su kateteriu - grąžtu)
	20
	Dviejų dalių - grąžto ir valdymo pulto, skirti vainikinių arterijų angioplastikai, tinkantys Rotablator aterektominei sistemai.
 Abi dalys vienkartinės, sterilioje pakuotėje.
	
	

	29
	Specialios vielos rotacinės aterektomijos procedūrai
	20
	Rotabliacijos vielos.
Skirtos vainikinių arterijų angioplastikai, tinkančios Rotablator aterektominei sistemai.Ilgis - ne mažiau 330 cm;"Floppy", "Extra Support" tipo arba lygiavertės.
Vienkartinės, sterilioje pakuotėje.
	
	


