TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

HIDROMASAŽINĖ VONIA – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vonios paskirtis: viso kūno sūkuriniam ir perliniam masažui | Nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 2. | Vonios vidus patogios anatominės formos, su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms | Būtina |  |
| 3. | Rankenos paciento pasilaikymui vonios vidiniuose šonuose | Būtina |  |
| 4. | Vidaus medžiaga –akrilas, atsparus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų) | Būtina |  |
| 5. | Vonios maksimali talpa | 250 – 300 litrų |  |
| 6. | Vonios naudinga talpa | 180 – 210 litrų |  |
| 7. | Galimos masažo rūšys: |  |  |
| 7.1 | Perlinis masažas iš oro purkštukų | ≥14 oro purkštukų |  |
| 7.1.1. | Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio metalo ar lygiavertės medžiagos. | Būtina |  |
| 7.1.2. | Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą | Būtina |  |
| 7.2 | Sūkurinis masažas iš vandens purkštukų | ≥30 vandens purkštukų |  |
| 7.2.1 | Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio metalo ar lygiavertės medžiagos | Būtina |  |
| 7.2.2 | Galimybė reguliuoti sūkurinio intensyvumą | Būtina |  |
| 7.2.3 | Pastovus ir pulsuojantis sūkurinio masažo režimai | Būtina |  |
| 7.3 | Kombinuoto veikimo (oro ir vandens) purkštukų sistema | ≥14 oro / vandens purkštukų |  |
| 7.3.1 | Kombinuoto veikimo purkštukai pagaminti iš nerūdijančio metalo ar lygiavertės medžiagos. | Būtina |  |
| 8. | Sistema apsauganti vandens siurblį nuo darbo, kai vonioje nepakanka vandens | Būtina |  |
| 9. | Automatinė oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija | Būtina |  |
| 10. | Hidromasažo sistemos praplovimo funkcija | Būtina |  |
| 11. | Automatinė vonios pripildymo vandeniu funkcija | Būtina |  |
| 12. | Apsaugos nuo vonios perpylimo sistema | Būtina |  |
| 13. | Integruotas temperatūros indikatorius, rodantis vonioje esančio vandens bei įtekančio vandens temperatūras | Būtina |  |
| 14. | Integruotas procedūros laikmatis | Būtina |  |
| 15. | Vonios valdymas elektroninis membraniniu ar lygiaverčiu valdymo pultu | Būtina |  |
| 16. | Elektrinis maitinimas | 220V/50Hz elektros tinklas |  |
| 17. | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui | Būtina |  |
| 18. | Galimybė pasirinkti vonios spalvą | ≥ 4 spalvų pasirinkimas |  |
| 19. | Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą | ≥ 20 spalvų pasirinkimas |  |
| 20. | Išoriniai matmenys: | 1. Ilgis 220 ±5 cm; 2. Plotis 85±5 cm; 3. Aukštis 85±5 cm |  |
| 21. | Komplektavimas: |  |  |
| 21.1 | Neslidus laiptelis | Būtina |  |
| 21.2 | Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai | Būtina |  |
| 21.3 | Dviejų padėčių išimama atrama kojoms | Būtina |  |
| 22. | Medicininės paskirties prietaiso sertifikatas | Būtina, pateikti kartu su pasiūlymu |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Įsigyjama įranga turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas.