III dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININIŲ ATLIEKŲ NUKENKSMINIMO IR SMULKINIMO APARATAS – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kompaktiška medicininių atliekų tvarkymo sistema su integruotu smulkinimu ir sterilizavimu mikrobangomis |  |
| 2. | Pajėgumai | 1. Ne mažiau 200 litrų per valandą 2. Ne mažiau 20 kilogramų per valandą |  |
| 3. | Ciklo trukmė | 30 min ± 1min |  |
| 4. | Kameros talpa | 100 l ± 5l |  |
| 5. | Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis centimetrais) | 170 ± 10 x 120 ± 10 x 100 ± 10 |  |
| 6. | Reikalavimas elektrai | 400V/ 3-Fazė, 40 A |  |
| 7. | Operacijų valdymas | 1. Įrangos procesas valdomas PLC arba lygiaverčiu monitoriumi. 2. Programinis monitorius valdo atliekų apdorojimo ciklą, užtikrina visus apdorojimui reikalingus laiko ir temperatūros parametrus bei sistemų saugumą. 3. Sistema užtikrina pilną kiekvieno ciklo sekimą: 3.1. Išspausdina bilietą po kiekvieno ciklo; 3.2. Galimybė kasdienį įrašą su visomis atliktomis operacijomis įrašyti į SD atminties kortelę ir perkelti pagal IP adresą; 3.3. Galimybė prijungti įrangą prie interneto (per integruotą modemą); 3.4. Rodo techninės priežiūros grafiką; 3.5. Įrašo bilietas išspausdinamas po kiekvieno ciklo, su pagrindine ciklo informacija: 3.5.1. Įstaigos pavadinimas; 3.5.2. Operatoriaus vardas; 3.5.3. Diena ir laikas 3.5.4. Ciklo laikas 3.5.5. Ciklo numeris 3.5.6. Sterilizacijos būsena 3.5.7. Temperatūra |  |
| 8. | Technologiniai parametrai | 1. Išankstinis inovatyvus sukamasis smulkinimas – iki 1500 aps./min 2. Kaitinimas/sterilizavimas mikrobangomis arba lygiavertis virš 100° temperatūroje 3. Visiškai automatizuotas procesas 4. Lengva valdyti: paprastas jutiklinio arba lygiaverčio ekrano valdymas 5. „Plug and play“sprendimas – lengva perkelti į kitą vietą. |  |
| 9. | Eksploatacinių dalių tarnavimo laikas | Ne mažiau 2000 ciklų |  |
| 10. | Automatinis atliekų svėrimas | Būtina |  |
| 11. | Reikalavimai galutinėms atliekoms | 1. Sumažina atliekų svorį iki 25% ± 3 % 2. Sumažina atliekų kiekį iki 85 % ± 5 % 3. Nulinė emisija ir teigiamas poveikis aplinkai 4. Nenaudojamas vanduo sterilizavime 5. Mikrobų inaktyvacija iki 8 log iš10 6. Galutinės atliekos yra sausos, inertiškos, stabilios, neatpažįstamos ir perdirbamos 7.Galutines atliekas galima saugoti ilgą laiką 8.Galutinės atliekos yra inertiškos ir sterilizuotos, tinkamos perdirbti, turinčios didelę šiluminę galią. Gali būti siejamas kaip iš atliekų išvesto kuro (RDF) produktas. 9. Aukštas kaloringumas (iki 14 MJ/kg – priklausomai nuo atliekų tipo) |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėnesiai nuo pirmo ciklo |  |
| 13. | Įrenginio sumontavimas | Įrenginio sumontavimo darbus, bandymus atlieka Pardavėjas |  |
| 14. | Apmokymai dirbti su įrenginiu | Būtina |  |
| 15. | Pateikiama su įranga | Vartotojo vadovas lietuvių kalba, įskaitant ir priežiūros bei valymo procedūros aprašymą. |  |
| 16. | Sertifikatas | CE sertifikatas arba lygiavertis |  |

Įsigyjama įranga turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatančio medicinos įrangai taikomus bendruosius saugos ir veiksmingumo reikalavimus, atsižvelgiant į jos numatytą paskirtį (priemonė paženklinta CE atitikties ženklu ar CE ženklu), nuostatas.