## Sheet1
Dalies numeris | Objektų grupės numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt kaina be PVM | pastabos
1 | 0 | 0 | 0 | Apklotų rinkinys ausų ar gerklės operacijoms
1 | 0 | 1 | 0 | Apklotų rinkinys ausų ar gerklės operacijoms | vnt. | 1200
1 | 0 | 1 | 1 | sterilus, vienkartinio naudojimo; 3 sluoksnių vandenį atstumiantis neaustinės medžiagos apklotas 210 x 290 ±20 cm, su limpančia apvalia 11 ±1 cm skersmens anga ir sustiprinta zona aplink angą; instrumentavimo staliuko apklotas 150 ±10 x 190 ±10 cm; lipni juosta 10 ±1 x 50 ±5 cm - 1 vnt.; supakuota 3 lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema, t.y. ne mažiau 2 lipdukai su gamybos duomenimis, brūkšniniu ar QR kodu; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; Pateikti ES atitikties deklaraciją.
2 | 0 | 0 | 0 | Rinkinys kolorektalinių anastomozių pratekėjimui gydymui
2 | 0 | 1 | 0 | Rinkinys kolorektalinių anastomozių pratekėjimui gydymui | vnt. | 40
2 | 0 | 1 | 1 | Rinkinį sudaro: atvirų porų poliuretaninė kempinė, kurios ilgis 7-7,5cm, diametras 3-3,5 vm, ją galima karpyti pagal anastomozės dydį, pravedėjai - 2 vnt., nustumėjas, "Y" formos prijungimo vamzdelis su Luer-lock jungtimi. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
2 | 0 | 2 | 0 | Drenažo talpa tinkanti rinkiniui | vnt. | 40
2 | 0 | 2 | 1 | Sterilus, ne mažesnės nei 600 ml, graduotas, permatomas indas, su vakuumo jungtimi ir Luer-lock jungtimi. Prijungimo vamzdelis su tėkmės uždarymo įtaisu.
4 | 0 | 0 | 0 | Kraniotomijos apklotų rinkinys
4 | 0 | 1 | 0 | Kraniotomijos apklotų rinkinys | vnt. | 600
4 | 0 | 1 | 1 | sterilus, vienkartinio naudojimo; rinkinį sudaro: apklotas kraniotomijai, pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, antras – iš polietileno, nepralaidus skysčiams, paklotas su anga ir joje integruota incizine, gerai limpančia, plėvele, turi integruotą skysčių surinkimo maišą su išleidimo angomis, dydis 215 ±25 cm x 340 ±60 cm, apkloto paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios priemonės; apklotas instrumentavimo staliukui 150 x 200 ±10 cm; apklotas Mayo staliukui 80 ±2 x 150 ±5 cm; lipni juosta 9 x 49 ±2 cm – ne mažiau kaip 1 vnt; apklotai lipniu kraštu ne mažesni nei 50 x 50 cm – ne mažiau kaip 3 vnt. Supakuotas 3 lygių pakuotė, su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis; atitinka EN 13795-1, EN 1041 arba EN ISO 20417, EN ISO15223-1 standartų reikalavimus; pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją.
7 | 0 | 0 | 0 | Aortos okliuzinio baliono rinkinys
7 | 0 | 1 | 0 | Aortos okliuzinio baliono rinkinys | vnt. | 2
7 | 0 | 1 | 1 | Baliono skersmuo 15 arba 20 mm, ilgis 30 mm, užpildymo tūris 8-15ml; Rinkinyje yra įvedimo introdiuseris, viela pravedėja; Įvedimo sistema 6-7 Fr. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
8 | 0 | 0 | 0 | Heparinu dengtos dirbtinės kraujagyslės su žiedais
8 | 0 | 1 | 0 | Heparinu dengtos dirbtinės kraujagyslės su žiedais | vnt. | 10
8 | 0 | 1 | 1 | Sterilios, vienvamzdės, su prilaikančiais žiedais; Dviejų sluoksnių: išorinis - iš megzto arba austo poliesterio, vidinis – iš išplėsto politetrafluoroetileno (ePTFE) dengto heparinu; 5 mm - 8 mm diametro, ne mažiau kaip 4 skirtingi diametrai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ilgis 70-80 cm. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
9 | 0 | 0 | 0 | Dirbtinė kraujagyslė arterioveninių fistulių formavimui, hemodializėms atlikti 7-8mm
9 | 0 | 1 | 0 | Dirbtinė kraujagyslė arterioveninių fistulių formavimui, hemodializėms atlikti 7-8mm | vnt. | 6
9 | 0 | 1 | 1 | Sterili, vienvamzdė, tiesi, be žiedų; pagaminta iš išplėsto politetrafluoroetileno (ePTFE): trijų sluoksnių - išorinis – didelių porų, vidurinis – sustiprintas, vidinis – mažų porų arba vienodo poringumo, impregnuotu anglimi vidiniu paviršiumi; 7 mm, 8 mm diametro, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis 40 ± 10 cm. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
10 | 0 | 0 | 0 | Valvulotomas
10 | 0 | 1 | 0 | Valvulotomas | vnt. | 2
10 | 0 | 1 | 1 | sterilus, vienkartinio naudojimo; kateteris padengtas hidrofiline danga, atrauminis, lengvinantis įvedimą, ilgis 110±10cm; su gylio žymomis; valvulotomas sudarytas iš 4 peiliukų, kurių išsiskleidimo diametras intervale nuo 1,6±0,2 iki 6,0±0,5 mm; Pateikti ES atitikties deklaraciją.
11 | 0 | 0 | 0 | Trokaras pleuroskopijoms
11 | 0 | 1 | 0 | Trokaras pleuroskopijoms | vnt. | 20
11 | 0 | 1 | 1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo; Ilgis 55-65 mm; Su pravedėju; Trokaras minkštas; Skirtas pravesti bronchoskopui. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
15 | 0 | 0 | 0 | Vandens depas Mindray sistemai (suaugusiems)
15 | 0 | 1 | 0 | Vandens depas Mindray sistemai (suaugusiems) | vnt. | 100
15 | 0 | 1 | 1 | Su hidrofobiniu filtru 0,44-0,45µm, pratekėjimo srautas 120-200 ml/min. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
16 | 0 | 0 | 0 | Proksimalinis srauto daviklis Hamilton medical DPV aparatui
16 | 0 | 1 | 0 | Proksimalinis srauto daviklis Hamilton medical DPV aparatui | vnt. | 55
16 | 0 | 1 | 1 | Daviklio jungties, aparato pusėje, išorinis diametras 15 mm, paciento pusėje išorinis/vidinis diametras 22/15 mm, matuojamas srauto intervalas greitis 0 -180 l/min, neišnaudojamas tūris ≤ 11 ml. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
17 | 0 | 0 | 0 | Proksimalinis srauto daviklis Bellavista 1000 aparatui
17 | 0 | 1 | 0 | Proksimalinis srauto daviklis Bellavista 1000 aparatui | vnt. | 50
17 | 0 | 1 | 1 | vienkartinis; neišnaudojamas tūris ≤10,3 ml; matuojamas srauto intervalas 0...±180 L/min; jungtis paciento pusėje 15M; jungtis aparato pusėje 22M/15F; turi tikti aparatui Bellavista 1000. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
18 | 0 | 0 | 0 | Tracheostominiai rinkiniai su manžete ir pravedėju 6-6,5 mm
18 | 0 | 1 | 0 | Tracheostominiai rinkiniai su manžete ir pravedėju ID 6 mm | vnt. | 6
18 | 0 | 1 | 1 | sterilūs; iš skaidraus, minkšto, termolabilaus PVC; rentgeno kontrastinis; su minkšta, mažo slėgio, didelio tūrio manžete; su minkštais, permatomais tvirtinimo sparneliais; be latekso; pravedėjas; ne mažiau kaip dviem vidinėmis kaniulėmis; dirželis tvirtinimui. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
18 | 0 | 2 | 0 | Tracheostominiai rinkiniai su manžete ir pravedėju ID 6,5 mm | vnt. | 6
18 | 0 | 2 | 1 | sterilūs; iš skaidraus, minkšto, termolabilaus PVC; rentgeno kontrastinis; su minkšta, mažo slėgio, didelio tūrio manžete; su minkštais, permatomais tvirtinimo sparneliais; be latekso; pravedėjas; ne mažiau kaip dviem vidinėmis kaniulėmis; dirželis tvirtinimui. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
21 | 0 | 0 | 0 | Tracheostominiai prailginti vamzdeliai
21 | 0 | 1 | 0 | Tracheostominiai prailginti vamzdeliai | vnt. | 70
21 | 0 | 1 | 1 | Sterilūs; su didelio tūrio, mažo slėgio manžete; iš skaidraus, termolabilaus PVC; turi rentgeno kontrastinę žymę; be latekso. dydžiai 7,0Fr, 8,0Fr, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
22 | 0 | 0 | 0 | Tracheostominis prailgintas vamzdelis ID 8,5 mm
22 | 0 | 1 | 0 | Tracheostominis prailgintas vamzdelis ID 8,5 mm | vnt. | 30
22 | 0 | 1 | 1 | Su didelio tūrio, mažo slėgio manžete ir pravedėju; vamzdelis pagamintas iš termolabilaus PVC, silikonizuotas; su rentgeno kontrastinėmis žymėmis; sterilus, be latekso; ilgis ne trumpesnis nei 102 mm. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
23 | 0 | 0 | 0 | Tracheostominiai prailginti vamzdeliai ID 9,0 mm
23 | 0 | 1 | 0 | Tracheostominiai prailginti vamzdeliai ID 9,0 mm | vnt. | 15
23 | 0 | 1 | 1 | Su didelio tūrio, mažo slėgio manžete ir pravedėju; vamzdelis pagamintas iš termolabilaus PVC, silikonizuotas; su rentgeno kontrastinėmis žymėmis; sterilus, be latekso; ilgis ne trumpesnis nei 102 mm. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
25 | 0 | 0 | 0 | Infuzinės linijos filtras 0,2 µm, linijos ilgis 30-31 cm
25 | 0 | 1 | 0 | Infuzinės linijos filtras 0,2 µm, linijos ilgis 30-31 cm | vnt. | 100
25 | 0 | 1 | 1 | skirtas sulaikyti bakterijas, grybelius, kurių dydis didesnis nei 0,2µm. Filtro prijungiamas Luer Lock jungtimis iš abiejų pusių. Filtru su jungtimis pripildymo tūris 3,45 - 4,55 ml. Pratekėjimo greitis 19±1 ml/min. sudėtyje nėra DEHP. Filtrą galima naudoti 80-96 val. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
26 | 0 | 0 | 0 | Karpulinio švirkšto adata
26 | 0 | 1 | 0 | Karpulinio švirkšto adata | vnt. | 300
26 | 0 | 1 | 1 | dydis 0,3(30G) x 21-25mm. Supakuota dėžutėse, ne daugiau kaip po 100 vnt. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
27 | 0 | 0 | 0 | Adata introdiuseriui į kraujagyslę įvesti
27 | 0 | 1 | 0 | Adata introdiuseriui į kraujagyslę įvesti | vnt. | 2400
27 | 0 | 1 | 1 | ilgis 75 ± 5 mm, diametras 18 G; perėjimas iš plastmasinio antgalio į ašmenis, smailėjančios formos, lengvesniam vielos įvedimui; be sparnelių, maksimalus galimas vielos - pravedėjo diametras 0,035 colio; jungtis Luer Lock. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
33 | 0 | 0 | 0 | Priemonės invaziniam kraujo spaudimui monitoruoti
33 | 0 | 1 | 0 | Rinkinys invaziniam kraujo spaudimui matuoti | vnt | 50
33 | 0 | 1 | 1 | vienkartinis; rinkinio sudėtis: infuzinė sistema – 1 vnt.; praplovimo sistema – 1 vnt.; trijų krypčių kranelis – ≥2 vnt.; aukšto slėgio prailginimo linija 125 cm ± 5 cm – 1 vnt; aukšto slėgio prailginimo linija 20 cm ± 2 cm – 1 vnt. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
33 | 0 | 2 | 0 | Rinkinys arterijos punkcijai | vnt | 1500
33 | 0 | 2 | 1 | sterilus, skirtas invaziniam kraujo spaudimo matavimui; nerūdijančio plieno kaniulė arterijos punkcijai 20G ar 22G x 50-70 mm, luer-lock jungtimi; kreipiančioji viela, skirta arterinio kateterio įvedimui pagal Seldingerio metodiką, 0,025colio x 25-40 cm; arterinis kateteris antitrombogeninis, su tvirtinimo sparneliais, 80 mm ar 160 mm ilgio, luer lock jungtimi. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
35 | 0 | 0 | 0 | Infuzinė sistema su tėkmės kontrole
35 | 0 | 1 | 0 | Infuzinė sistema su tėkmės kontrole | vnt. | 400
35 | 0 | 1 | 1 | vamzdelis 160 ±10 cm ilgio, permatomas, lankstus, pagamintas be DEPH, aštria plastikine ventiliuojama smaigtimi, vidutinio dydžio permatoma lašų kamera su filtru, tėkmės greičio reguliatoriumi, rankiniu būdu galima reguliuoti tėkmės greitį intervale nuo ne daugiau kaip 20 ml/h iki ne mažiau kaip 200 ml/h, Luer Lock jungtimi; kiekviena sistema supakuota individualiame įpakavime, sterili, nepirogeniška. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
36 | 0 | 0 | 0 | Laikinas šuntas miego arterijų operacijoms
36 | 0 | 1 | 0 | Laikinas šuntas miego arterijų operacijoms | vnt. | 6
36 | 0 | 1 | 1 | 8 Fr "T" formos šuntas; šuntas pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos; ilgis 31 ± 1 cm; distalinis balionėlis iš latekso ar lygiavertės medžiagos, balionėlis maksimaliai užpildžius 8±0,1 mm diametro; proksimalinis miego arterijos balionėlis maksimaliai pripildžius 14±0,1 mm diametro; spalvinis bendrosios miego arterijos baliono, pripūtimo kanalo ir kranelių žymėjimas; judantis plastikinis intarpas; vamzdelio darbiniai galai su centimetrinėmis gylio žymėmis; yra atskiras kanalas su kraneliu atgalinei srovei patikrinti. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
Dangalas su elastine guma
|  |  |  | Dangalas su elastine guma | vnt. | 500
Dangalas polietileninis ar lygiavertės medžiagos, skaidrus, apsauginei širmai 100 x 120 ±5 cm, keturkampio formos, vienas kraštas apsiūtas tvirta ir tampria guma
Kintamo ilgio kvėpavimo sistema, suaugusiems
|  |  |  | Kintamo ilgio kvėpavimo sistema, suaugusiems | vnt. | 400
Pagamintas iš inertinio, skaidraus plastikų mišinio; be latekso; vamzdelių gofravimo gylis turi būti minimalus, užtikrinantis minimalų pasipriešinimą; kompaktinių gofruotų kvėpavimo sistemų jungtys turi turėti konusinius antgalius, ir garantuoti tvirtą ir saugų vamzdelių sujungimą; kompaktinė kvėpavimo sistema turi būti lengvai fiksuojama norimoje padėtyje be ypatingų fizinių pastangų - viena ranka. Sistemos padėties kontrolė turi būti neapsunkinta bet kuriuo operacijos metu; kompaktinės kvėpavimo sistemos turi būti kliniškai švarios, sandariai supakuotos į maišelius po 1vnt., 22 mm diametro, mažo pasipriešinimo, reguliuojamo ilgio, fiksuojamo norimoje padėtyje, ištemptos sistemos ilgis ne trumpesnis nei 300 cm.
Monitoravimo rinkinys su vienkartiniu davikliu invaziniam AKS matavimui
|  |  |  | Monitoravimo rinkinys su vienkartiniu davikliu invaziniam AKS matavimui | vnt. | 600
Rinkinys su rezervuaru ir uždara kraujo paėmimo sistema, kraujo dujoms analizuoti. Sterilus, vienkartinis, su lašų kamera ir tėkmės greičio reguliatoriumi, vienkartiniu davikliu, praplovimo įrenginiu, praleidžiančiu 3-3,1ml /h, trišakiu raudonu kraneliu, slėgio linija, ne trumpesne nei 180 cm, su 5-5,1 ml rezervuaru ir kraujo mėginio jungtimi.
Nosies apsauga CPAP ir deguonies kaniulėms naujagimiams
|  |  |  | mikro dydžio | vnt. | 300
Vienkartinio naudojimo, pagrindas pagamintas iš polivinilchlorido ar lygiaverčių medžiagų putų, be DEHP ir be latekso; tinkamos naudoti su nosies kaniulėmis, nosies landų uždarymui, naujagimiams CPAP terapijos metu. Dydis 20±1mm x 10±1mm, nosies kaniulių angos diametras 4,5±0,5 mm.
|  |  |  | mažo dydžio | vnt. | 300
Vienkartinio naudojimo, pagrindas pagamintas iš polivinilchlorido ar lygiaverčių medžiagų putų, be DEHP ir be latekso; tinkamos naudoti su nosies kaniulėmis, nosies landų uždarymui, naujagimiams CPAP terapijos metu. Dydis 25±1 mm x 12,5±0,5 mm, nosies kaniulių angos diametras 5,5±0,5 mm.
|  |  |  | didelio dydžio | vnt. | 300
Vienkartinio naudojimo, pagrindas pagamintas iš polivinilchlorido ar lygiaverčių medžiagų putų, be DEHP ir be latekso; tinkamos naudoti su nosies kaniulėmis, nosies landų uždarymui, naujagimiams CPAP terapijos metu. Dydis 30,5±1mm x 12,5±0,5mm, nosies kaniulių angos diametras 6,5±0,5 mm.
Kobliatoriaus elektrodai tinkantys radiodažnuminiam kobliacijos įrenginui Arthrocare Coblator II
|  |  |  | Vienkartinis ylinis elektrodas | vnt. | 80
Lankstus kobliacijos ir koaguliaciojos elektrodas su integruotu kabeliu; darbinė dalis ylinės formos, lenkta 45 laipsnių kampu, su trimis gylio atžymomis. Distalinė dalis smailėjantis, užtikrinanti minimaliai invazinę atlikimo techniką; grįžtamasis elektrodas integruotas prie elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad liestųsi su audiniais; nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalios režimo galios nustatymui.
|  |  |  | Standartinis | vnt. | 120
Ilgas lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su dviem integruotais kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu; darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, kurie sukuria stabilų plazmos lauką ir pašaliną audinį tonzilektomijos ar adenoidektomijos metu; darbinio stiego lanksčios dalies ilgis 136-138mm, skersmuo 5-5-6,2 mm; siurbimo angos skermuo 1,3-1,9 mm; grįžtamasis elektrodas integruotas prie elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad liestųsi su audiniais; nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalios režimo galios nustatymui.
|  |  |  | Standartinis su pagerintu drenažu | vnt. | 20
Ilgas lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su dviem integruotais kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu; darbinė dalis su trimis lygiagrečiai išdėstytais aktyviais elektrodais, kurie sukuria stabilų plazmos lauką ir pašaliną audinį tonzilektomijos ar adenoidektomijos metu; darbinio stiego lanksčios dalies ilgis 136-138mm, skersmuo 5-5-6,2 mm; siurbimo angos skermuo 1,3-1,9 mm; grįžtamasis elektrodas integruotas prie elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad liestųsi su audiniais; nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalios režimo galios nustatymui.
Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio metodu
|  |  |  | Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio metodu | vnt. | 1000
Sterilus, individualiame įpakavime, kateteris pagamintas iš poliuretano ar fluorinto etilen-propileno ar lygiavertės medžiagos, matmenys: 20G ar 22G x75±5 mm, su apsauginiu vožtuvu, su Luer Lock jungtimi ir tvirtinimo sparneliais, kurių pagalba kateterį galima pritvirtinti prie odos; įvedimo kaniulę ir kreipiančioji viela pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos.
Plokštelės ir varžtai kaklinės stuburo dalies operacijoms
|  |  |  | Plokštelė | vnt. | 30
kaklinės stuburo dalies priekinės fiksacijos plokštelė, slankstelių kūnų fiksacijai; pagamintos iš titano lydinio ar lygiaverčio metalų lydinio, saugus magnetinio rezonanso tyrimo atlikimui; anatomiškai lenktos su numatytomis lenkimo zonomis, kiaurymių skaičius nuo 4 iki 10-12 pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
|  |  |  | Sraigtai | vnt. | 360
Kaklinės stuburo dalies priekinės fikascijos sraigtai, savaime užsirakinantys, spongioziniai arba kortikaliniai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, sraigto skersmuo 4-4,5 mm, ilgis nuo 10 iki 18 mm, ilgėjantys kas 1-2 mm; pagaminti iš titano lydinio ar lygiaverčių metalų lydinio; saugūs magnetinio rezonanso tyrimui atlikti.
Nesirezorbuojantis polifilamentinis dengtas poliesterio siūlas, 2/0 USP storio, ne trumpesnis nei 70 cm ilgio, pjaunanti adata, 1/2 lenktumo, 17 – 19 mm ilgio.
|  |  |  | Nesirezorbuojantis polifilamentinis dengtas poliesterio siūlas, 2/0 USP storio, ne trumpesnis nei 70 cm ilgio, pjaunanti adata, 1/2 lenktumo, 17 – 19 mm ilgio. | vnt. | 72
Nesirezorbuojantis polifilamentinis dengtas poliesterio siūlas, 2/0 USP storio, ne trumpesnis nei 70 cm ilgio, pjaunanti adata, 1/2 lenktumo, 17 – 19 mm ilgio. Informacija apie siūlo charakteristikas yra pateikta ir ant vidinės siūlo pakuotės.
Kvėpavimo sistema vaikams
|  |  |  | Kvėpavimo sistema vaikams | vnt. | 180
Sistemą sudaro: 15 mm skersmens lygiasienė atšaka su elastinėmis 22F-22F jungtimis galuose, ilgis 1,8-2,0 m; 15 mm skersmens lygiasienė atšaka su elastinėmis 22F-22F jungtimis galuose, ilgis 0,6-0,7 m; vaikiška aerozolinė kaukė; savaime užsidarantis 120-130ml vandens rinktuvas, jungtis 22M-22M/15F.
Rinkinys krikotirotomijai
|  |  |  | Rinkinys krikotirotomijai | vnt. | 20
Sterilus; Paruoštas neatidėliotinam naudojimui, užmautas ant adatos su švirkštu; Vamzdelis su 4±0,1 mm vidine kaniule ir standartine jungtimi ir apsauginiu įtaisu, saugančiu nuo trachėjos pradūrimo; Rinkinyje yra kaklo juostelė, tracheostominio vamzdelio fiksavimui.
Bužas ranka valdomu galu
|  |  |  | Bužas ranka valdomu galu | vnt. | 60
15Ch storio, 60-65 cm ilgio, su ilgio gradavimu nuo 10 iki 50 cm; minkštu, ryškios žalsvai gelsvos spalvo galu, kuris yra silikonizuotas ir bukas; bužas turi tris padėtis, kurios valdomos viena ranka; be latekso.
Infuzinė sistema Rythmic Evolution pompai
|  |  |  | Infuzinė sistema Rythmic Evolution pompai | vnt. | 100
sterilią sistemą sudaro 100-120 ml maišelis, filtras, vamzdelio užspaudėjas; sistema be latekso, DEHP.
Šildomas pučiamo oro apklotas
|  |  |  | Šildomas pučiamo oro apklotas | vnt. | 120
Skirtas vienam pacientui; apklotas minkštas, tvirtas, skirtas paciento šildymui, pučiant ir tolygiai paskirstant šiltą orą; į paciento pusę su orą išleidžiančiomis skylutėmis; neslenka nuo paciento kūno, nesukelia bangavimo; pilno kūno, skirta suaugusiems pacientams; jungiamas prie temperatūros valdymo įtaiso 3M 775 modelio.
Arterinė kaniulė 20G x 45-50 mm
|  |  |  | Arterinė kaniulė 20G x 45-50 mm | vnt. | 400
Arterinės kaniulės kateterio vamzdelis pagamintas iš poliuretano arba fluorinto etilenpropileno; sudėtyje nėra latekso ir DEHP; turi mechaninį vožtuvą - "veikia/neveikia"; dydis 20G x 45-50 mm; skysčių pratekamumas 49-52 ml/min; įvedimo adata pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos; paskirtis kraujo dujų parametrams ir kraujo spaudimui stebėti.
Vėmimo maišai
|  |  |  | Vėmimo maišai | vnt. | 17000
Ne mažiau kaip 1500 ml talpos maišelis pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos, su ne mažesne nei 11 cm anga; maišelio viršuje yra prilaikanti konstrukcija, kuri panaudojamas, kaip maišelio uždarymo įtaisas.
Biopsinės medžiagos transportavimo indai, be formalino, su sandariai užsidarančiais dangčiais
|  |  |  | Biopsinės medžiagos transportavimo indai, be formalino, su sandariai užsidarančiais dangčiais | vnt. | 100
Indas pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos; tūris 2000 ml±100ml; su etikete informacijai užrašyti.
Vienkartinės patalynės komplektai
|  |  |  | Vienkartinės patalynės komplektai | kompl. | 18000
iš neaustinio pluošto, baltos arba žalios, arba mėlynos spalvos; vienkartiniai, nesterilūs; komplektą sudaro: paklodė 150 x 220 ± 10 cm; antklodės užvalkalas 150 x 210 ± 10 cm; pagalvės užvalkalas ne mažesnis nei 70 x 70 cm.
Apvalkalas vamzdeliui su elastinga anga
|  |  |  | Apvalkalas vamzdeliui su elastinga anga | vnt. | 2400
sterilus, vienkartinio naudojimo; dydis 15 ±3,1 cm x ne trumpesnis nei 230 cm; pagamintas iš skaidraus, tvirto ir skysčiams atsparaus polietileno ar lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 50 µm; turi tvirtinamąsias lipnias juosteles ir gumeles aparatūrai fiksuoti; su elastinga anga, apspaudžiančia chirurginį optinį prietaisą, kad išvengti optikos rasojimo. Pateikti MDR atitikimo dokumentus, gamintojo atitikties deklaraciją