TSD-156, VPP-6287, VPP-8438 ir VPP-7008

Automatinės švirkštinės pompos, enterinio maitinimo pompos ir vienkartinės enterinio maitinimo sistemos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Automatinė švirkštinė pompa, kiekis 10 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | Ne mažiau kaip 5 dydžiai, tarp kurių: - 5 ml; - 10 ml; - 20 ml; - 30 ml; - 50/60 ml. |  |
| 2. | Kelių gamintojų švirkštų atpažinimas | Korektiškai atpažįstami ne mažiau kaip 4 skirtingų gamintojų švirkštai |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos | # Ne siauresnės negu 0,1–999 ml/val. |  |
| 4. | Infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus laiką ir tūrį | Yra automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus laiką ir tūrį |  |
| 5. | Infuzijos greičio keitimas, nestabdant infuzijos | Galima keisti infuzijos greitį, nestabdant infuzijos |  |
| 6. | Daugiafunkciai pompos valdymo mygtukai | Mygtukais (pavyzdžiui, „aukštyn“, „žemyn“, „kairėn“, „dešinėn“) arba naudojant klaviatūrą nustatomi įvairūs infuzijos parametrai: - Greitis vienetais, dešimtimis, šimtais; - Vaisto veikliosios medžiagos mato vienetas. |  |
| 7. | Boliuso tūrio sumažinimas, esant spaudimo aliarmui | Yra automatinė boliuso tūrio sumažinimo funkcija, esant spaudimo aliarmui |  |
| 8. | Infuzijos tūrio pasirinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1–999 ml |  |
| 9. | Infuzijos laiko pasirinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 1 min iki 96 val. |  |
| 10. | Ekranas | - Spalvotas arba monochrominis; - Skirtinga vaizdinė ekrano indikacija informuoja apie pre-aliarmą ir aliarmą. |  |
| 11. | Pateikiama informacija ekrane | Ekrane pateikiama informacija: - Infuzijos laikas; - Suleistas infuzijos tūris; - Likutinis infuzijos tūris arba laikas iki infuzijos pabaigos. |  |
| 12. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: - Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; - Okliuzijos lygio greitas nustatymas / aptikimas (detekcija). |  |
| 13. | Švirkšto stūmoklio fiksavimas švirkšto įstatymo metu | - Pusiau automatinis arba rankinis švirkšto stūmoklio fiksavimas švirkšto įstatymo metu; - Leidžia išvengti nepageidaujamo boliuso. |  |
| 14. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 3% |  |
| 15. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas | Infuzijos greitis yra skaičiuojamas automatiškai, įvedus: - Vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq); - Laiko vienetą (1 min, 1 val., 24 val.); - Paciento kūno svorį (pvz., mg / kg). |  |
| 16. | Pauzės/budėjimo režimas | Duomenys nekinta pasirinktu laiko tarpu ne mažiau kaip 24 val. |  |
| 17. | Klaviatūros užblokavimas | Yra klaviatūros blokavimo funkcija |  |
| 18. | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą | Infuzijos vamzdelis yra užpildomas, pašalinant orą |  |
| 19. | Vaistų sąrašas | - Ne mažiau kaip 1000 vaistų pavadinimų; - Ne mažiau kaip 15 skirtingų vaistų kategorijų; - Vaistų saugumo protokolai. |  |
| 20. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | - Boliusas su tūrio (ml) ir/arba dozės nustatymu; - Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; - Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml švirkštą, ne siauresnės kaip 1–1200 ml/val. |  |
| 21. | Įžanginis pavojaus signalas (pre-aliarmas) | Įžanginis pavojaus signalas (pre-aliarmas) nenutraukia infuzijos, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, nurodoma priežastis: - Švirkštas beveik tuščias; - Tūris beveik suleistas; - Infuzijos laikas arba tūris beveik pasibaigė; - Baterija beveik tuščia. |  |
| 22. | Darbinis pavojaus signalas (aliarmas) | Darbinis pavojaus signalas (aliarmas) sustabdo infuziją, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, suaktyvinama personalo iškvietimo funkcija, ekrane nurodoma priežastis: - Švirkštas tuščias; - Tūris suleistas; - Baterija tuščia; - Švirkšto laikiklis atidarytas; - Pasiektas švirkšto likutinis tūris; - Spaudimas per aukštas; - Neteisingai įstatytas švirkštas. |  |
| 23. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | 1. Ne siauresnės kaip 0,1–1,2 bar; 2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai. |  |
| 24. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO arba lygiavertis |  |
| 25. | Pompos tvirtinimo laikiklis | Yra pompos tvirtinimo laikiklis tvirtinimui prie infuzijos stovo |  |
| 26. | Pompos meniu kalba | Pompos meniu lietuvių kalba |  |
| 27. | Prietaiso klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai, CF tipo; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų – ne mažiau kaip IP22 klasės. |  |
| 28. | Pompos maitinimo galimybės | - Iš 230V/50Hz elektros tinklo; - Nuo vidinio akumuliatoriaus. |  |
| 29. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Ličio jonų baterija (arba lygiavertė); - Darbo iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 8 val. (esant infuzijos greičiui 5 ml/val.); - Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ≤ 6 val. |  |
| 30. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 31. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 32. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 33. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 34. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 35. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Automatinė švirkštinė pompa, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | Ne mažiau kaip 5 dydžiai, tarp kurių: - 5 ml; - 10 ml; - 20 ml; - 30 ml; - 50/60 ml. |  |
| 2. | Kelių gamintojų švirkštų atpažinimas | Korektiškai atpažįstami ne mažiau kaip 4 skirtingų gamintojų švirkštai |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant ≥ 50 ml talpos švirkštus | # Ne siauresnės negu 0,1–999 ml/val. |  |
| 4. | Infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus laiką ir tūrį | Yra automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus laiką ir tūrį |  |
| 5. | Infuzijos greičio keitimas, nestabdant infuzijos | Galima keisti infuzijos greitį, nestabdant infuzijos |  |
| 6. | Daugiafunkciai pompos valdymo mygtukai | Mygtukais (pavyzdžiui, „aukštyn“, „žemyn“, „kairėn“, „dešinėn“) arba naudojant klaviatūrą nustatomi įvairūs infuzijos parametrai: - Greitis vienetais, dešimtimis, šimtais; - Vaisto veikliosios medžiagos mato vienetas. |  |
| 7. | Boliuso tūrio sumažinimas, esant spaudimo aliarmui | Yra automatinė boliuso tūrio sumažinimo funkcija, esant spaudimo aliarmui |  |
| 8. | Infuzijos tūrio pasirinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1–9999 ml |  |
| 9. | Infuzijos laiko pasirinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 1 min iki 96 val. |  |
| 10. | Ekranas | - Spalvotas; - Duomenys gerai matomi stebint ≥ 80º kampu; - Skirtinga vaizdinė ekrano indikacija informuoja apie pre-aliarmą ir aliarmą. |  |
| 11. | Pateikiama informacija ekrane | Ekrane pateikiama informacija: - Infuzijos laikas; - Suleistas infuzijos tūris; - Likutinis infuzijos tūris. |  |
| 12. | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas | Dinaminis spaudimo sistemoje monitoravimas pompos ekrane: - Infuzijos tėkmės nuolatinė kontrolė; - Okliuzijos lygio greitas nustatymas / aptikimas (detekcija). |  |
| 13. | Švirkšto stūmoklio fiksavimas švirkšto įstatymo metu | - Pusiau automatinis arba rankinis švirkšto stūmoklio fiksavimas švirkšto įstatymo metu; - Leidžia išvengti nepageidaujamo boliuso. |  |
| 14. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 3% |  |
| 15. | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas | Infuzijos greitis yra skaičiuojamas automatiškai, įvedus: - Vaisto dozę (mg, ng, mcg, mmol, mEq); - Laiko vienetą (1 min, 1 val., 24 val.); - Paciento kūno svorį (pvz., mg / kg). |  |
| 16. | Pauzės/budėjimo režimas | Duomenys nekinta pasirinktu laiko tarpu ne mažiau kaip 24 val. |  |
| 17. | Klaviatūros užblokavimas | Yra klaviatūros blokavimo funkcija |  |
| 18. | Infuzijos vamzdelio užpildymas, pašalinant orą | Infuzijos vamzdelis yra užpildomas, pašalinant orą |  |
| 19. | Vaistų sąrašas | - Ne mažiau kaip 3000 vaistų pavadinimų; - Ne mažiau kaip 30 skirtingų vaistų kategorijų; - Vaistų saugumo protokolai. |  |
| 20. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | - Boliusas su tūrio (ml) ir/arba dozės nustatymu; - Boliusas, kol nuspaustas mygtukas; - Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml švirkštą, ne siauresnės kaip 1–1800 ml/val. |  |
| 21. | Įžanginis pavojaus signalas (pre-aliarmas) | Įžanginis pavojaus signalas (pre-aliarmas) nenutraukia infuzijos, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, nurodoma priežastis: - Švirkštas beveik tuščias; - Tūris beveik suleistas; - Infuzijos laikas arba tūris beveik pasibaigė; - Baterija beveik tuščia. |  |
| 22. | Darbinis pavojaus signalas (aliarmas) | Darbinis pavojaus signalas (aliarmas) sustabdo infuziją, įsijungia garsinės ir vaizdinės indikacijos, suaktyvinama personalo iškvietimo funkcija, ekrane nurodoma priežastis: - Švirkštas tuščias; - Tūris suleistas; - Baterija tuščia; - Baigėsi infuzija arba KVO; - Švirkšto laikiklis atidarytas; - Pasiektas švirkšto likutinis tūris; - Spaudimas per aukštas; - Neteisingai įstatytas švirkštas. |  |
| 23. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | 1. Ne siauresnės kaip 0,1–1,2 bar; 2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai. |  |
| 24. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO arba lygiavertis |  |
| 25. | Pompos tvirtinimo laikiklis | Yra pompos tvirtinimo laikiklis tvirtinimui prie infuzijos stovo |  |
| 26. | Pompos meniu kalba | Pompos meniu lietuvių kalba |  |
| 27. | Prietaiso klasifikacija | - Atsparus defibriliacijai, CF tipo; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų – ne mažiau kaip IP22 klasės. |  |
| 28. | Pompos maitinimo galimybės | - Iš 230V/50Hz elektros tinklo; - Nuo vidinio akumuliatoriaus. |  |
| 29. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Ličio jonų baterija (arba lygiavertė); - Darbo iš pilnai įkrauto akumuliatoriaus trukmė ne mažiau kaip 8 val. (esant infuzijos greičiui 5 ml/val.); - Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ≤ 3 val. |  |
| 30. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 31. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 32. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 33. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 34. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 35. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

3 pirkimo dalis. Enterinio maitinimo pompa ir vienkartinė enterinio maitinimo sistema

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enterinio maitinimo pompa (kiekis 12 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti |  |
| 1.2. | Reguliuojami infuzijos parametrai: |  |  |
| 1.2.1. | Infuzijos greitis | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–600 ml/val.; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 ml/val. |  |
| 1.2.2. | Infuzijos tūris | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–5000 ml; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 ml. |  |
| 1.2.3. | Smūginės dozės (boliuso) greitis | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–600 ml/val.; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 ml/val. |  |
| 1.2.4. | Smūginės dozės (boliuso) tūris | - Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–5000 ml; - Reguliavimo žingsnis ≤ 1 ml. |  |
| 1.3. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau kaip ±5% 125 ml greičiu arba ne daugiau kaip ±10% visame greičio diapazone |  |
| 1.4. | Enterinio maitinimo pompos darbo režimai | - Pastovaus maitinimo režimas įvedant infuzijos srautą ir tūrį (trukmė apskaičiuojama automatiškai); - Kintamo maitinimo režimas (porcijomis / boliusais pasirinktais laiko intervalais); - Automatinio sistemos užpildymo režimas. |  |
| 1.5. | Infuzijos metu ekrane rodoma informacija | - Infuzijos greitis; - Infuzijos trukmė / laikas, likęs iki infuzijos pabaigos; - Bendras tūris; - Boliuso greitis; - Boliuso tūris; - Infuzuotas tūris; - Likęs laikas iki visų boliusų infuzijos pabaigos; - Aliarminės situacijos; - Aliarmo priežastys. |  |
| 1.6. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjamieji aliarmai (infuzija tęsiama) | Vizualiniai bei akustiniai įspėjamieji aliarmai, kurių metu infuzija tęsiama (nestabdoma): - Infuzijos tūris beveik suleistas; - Baterija beveik išsikrovė. |  |
| 1.7. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine sustojimo „stop“ funkcija | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine sustojimo „stop“ funkcija, kuri kontroliuoja šiuos parametrus: - Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija aptinkama tiek priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje, tiek pasroviui); - Oras infuzinėje sistemoje arba lašų jutiklio aliarmas; - Infuzijos tūris suleistas; - Baterija išsikrovė; - Techninis signalas. |  |
| 1.8. | Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės | Infuzinės sistemos spaustukas automatiškai uždaromas atidarius enterinės pompos duris |  |
| 1.9. | Spalvinė indikacija | - Yra enterinės mitybos pompos būklės spalvinė indikacija; - Ne mažiau kaip dvi skirtingos spalvos. |  |
| 1.10. | Nakties režimas | Nakties režimas sumažina ekrano ir LED indikatoriaus ryškumą |  |
| 1.11. | Klaviatūros užrakinimo funkcija | Klaviatūros užrakinimas, kad būtų išvengta netyčinio mygtukų paspaudimo |  |
| 1.12. | Duomenų užrakinimas | Prieigos kodu apsaugota galimybė keisti infuzijos nustatymus arba atlikti techninę priežiūrą (serviso aptarnavimą) |  |
| 1.13. | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas | Yra paskutinės programos ir duomenų išsaugojimo funkcija |  |
| 1.14. | Jungtis personalo iškvietimo sistemai | Yra jungtis personalo iškvietimo sistemai |  |
| 1.15. | Enterinės mitybos pompos kartu su laikikliu svoris | Ne daugiau negu 1,3 kg |  |
| 1.16. | Enterinės mitybos pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai įkrauto akumuliatoriaus | Ne mažiau kaip 15 val., esant infuzijos greičiui ne mažesniam kaip 100 ml/val. |  |
| 1.17. | Tvirtinimas prie infuzijos stovo | Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo |  |
| 1.18. | Enterinės mitybos pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - Iš 230V/50Hz elektros tinklo; - Vidinis akumuliatorius. |  |
| 1.19. | Reikalavimai akumuliatoriui | - Ličio jonų arba NiMH baterija (arba lygiavertė); - Akumuliatoriaus pakrovimo laikas ne daugiau kaip 6 val. |  |
| 1.20. | Klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 (arba lygiavertė); - Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų – ne mažiau kaip IP34. |  |
| 1.21. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 2. | Vienkartinė enterinio maitinimo sistema (kiekis 700 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Ilgis | 246–260 cm |  |
| 2.2. | Lašinės kamera | Yra lašinės kamera |  |
| 2.3. | Apsauginis gnybtas | Yra apsauginis gnybtas, saugantis nuo laisvo tirpalo pratekėjimo |  |
| 2.4. | Trieigis čiaupas | Yra trieigis čiaupas prieigai su „ENFit“ tipo (arba lygiaverčiais) švirkštais |  |
| 2.5. | Pakuotė | - Sterili; - Supakuota po vieną. |  |
| 2.6. | Jungtys | Enterinio maitinimo sistemoje yra: - Jungtis į „ENFit“ tipo zondą (arba lygiavertį); - Jungtis su enterinio mišinio pakuote „ENPlus“ (ar lygiaverte); - Jungtis prijungimui prie enterinio maitinimo butelio. |  |
| 2.7. | Maitinimo sistemos sudėtis | Maitinimo sistema, pagaminta iš medžiagų: - Be latekso; - Be DEHP (Di (2-etilheksil) ftalato). |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamos tarpusavyje techniškai derinamos enterinio maitinimo pompos ir vienkartinės enterinio maitinimo sistemos, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.