Medicininių atliekų įrenginio AMB Ecosteryl 125 remonto darbų paslaugos techninė specifikacija

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekių pristatymo ir paslaugos suteikimo vieta  - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų AMB Ecosteryl 125 medicininių atliekų nukenksminimo įrenginys Eivenių g. 2, Kaunas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Prekių pristatymo ir paslaugos atlikimo terminas: ne ilgiau kaip 10 savaičių nuo užsakymo pateikimo dienos.

Tiekėjas keičiamas dalis turi pristatyti, iškrauti savo transportu ir savo lėšomis bei įranga.

Esminiai numatomi darbai: demontuoti, pakeisti sugedusias, nusidėvėjusias AMB Ecosteryl 125 medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio (toliau - įrenginys) dalis naujomis ir atlikti įrenginio diagnostiką, suderinimą. Atlikus remonto paslaugą pilna apimtimi paleisti įrenginį darbui.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo, iškrovimo, paslaugų suteikimo išlaidos. Tiekėjas dalis turės pristatyti, iškrauti savo transportu ir lėšomis bei įranga.

Paslaugos tiekėjas turi gebėti ir turėti norminių teisės aktų nustatyta tvarka teisę  teikti šias paslaugas.

Keičiamos dalys ir atliekami darbai:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 1.1 Žiedas D195/154x15 vnt. 2 1.2 Žiedas D170/131.5x15 vnt. 2 1.3 Sandarinimo poveržlė D208/SW114x46 vnt. 2 1.4 Sandarinimo poveržlė D183/SW85x46 vnt. 2 1.5 Sandarinimo poveržlė D110/80x65 vnt. 2 1.6 O-žiedas 168x3 vnt. 2 1.7 O-žiedas 96x3 vnt. 2 1.8 O-žiedas 146x3 vnt. 2 1.9 O-žiedas 128x3 vnt. 2 1.10 Sandarinimas Typ 76.97 H-13 vnt. 2 1.11 Sandarinimas Typ 76.97 H-52 vnt. 2 1.12 Veržlė M80x2 B20 vnt. 4 1.13 Veržlė M80x2 GUK vnt. 4 | - Įrenginio dalys turi būti suderintos su medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiu AMB Ecosteryl 125 |  |
| 2. | 2.1.Smulkintuvo RS40 peiliai su komplektuojančiomis detalėmis . 2.2.Sugedusių, nusidėvėjusių dalių pakeitimo, įrenginio diagnostikos ir suderinimo paslauga | 2.1. Demontuoti „Loading hopper“ 2.2.Demontuoti „Hydraulic pushing device“ 2.3.Iš smulkintuvo „Shredder“ išimti sietą. 2.4.Iš smulkintuvo reduktoriaus „Shredder“ išdrenuoti alyvą. 2.5.Smulkintuvo „Shredder“ demontuoti peilius, pakeisti veleno sandarinimus nuo reduktoriaus pusės naujais. 2.6.Smulkintuvo peilius sumontuoti ant velenų keičiant naujais peiliais su komplektuojančioms detalėms pagal gamintojo reikalavimus. 2.7.Užpildyti smulkintuvo reduktorių alyva pagal įrenginio gamintojo rekomendacijas. 2.8. Sugedusias, nusidėvėjusias dalis, varžtus pakeisti naujais. 2.9.Patikrinti smulkintuvo darbą po surinkimo. 2.10.Sumontuoti atgal į vietas demontuotas dalis bei smulkintuvo sietą. 2.11. atlikti įrenginio diagnostiką, suderinimą. 2.12. atlikus remonto darbų paslaugą pilna apimtimi paleisti įrenginį darbui ir užtikrinti jo veikimą. |  |

Gali būti įsigyjamos ir kitos, techninėje specifikacijoje nenurodytos, reikalingos įrenginio remontui  dalys, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už įsigyjamas kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas įrenginio reikalingas dalis bus atsiskaitoma ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytoms prekėms tiekėjo laisvos formos deklaraciją, kad dalys tinka 125 medicininių  atliekų  nukenksminimo įrenginiui.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

Tiekėjas įsipareigoja siekti nustatytų aplinkos apsaugos principų, t.y. pasirinkti optimalius maršrutus teikiant paslaugas, t.y. ne kelių eismo piko metu, t.y. ne rytinio piko ( darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30 – 17:30 val.). Pirkėjui paprašius, tiekėjas su Pirkėju turi pasirašyti dokumentus su nurodytu maršrutu ir vykimo laiku.

Dalių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki dalių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.

Dalių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš transporto tenka Tiekėjui.

Atsiradus keičiamų dalių  arba komplektuojančių dalių trūkumams ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, Tiekėjas per trumpiausią įmanomą tarp šalių  suderintą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų darbo dienų turi suremontuoti, pakeisti  komplektuojančias dalis.

Garantinis terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei gamintojas nustatė ilgesnį atsarginės dalies garantinį laikotarpį, tuomet galioja gamintojo nustatytas garantinis terminas. Jeigu per garantinį laikotarpį atsarginė dalis suges (nusidėvės), Paslaugos teikėjas privalės savo sąskaita pakeisti šią dalį nauja arba pašalinti jos defektą (suremontuoti). Laikotarpis, per kurį šalinami defektai arba šalinami atsarginės detalės defektai, į garantinį laikotarpį neįeina. Jei atsarginė dalis keičiama nauja, šiai pakeistai detalei skaičiuojamas naujas garantinis terminas.

Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos visos susijusios išlaidos: dalys, pristatymo, montavimo, atvykimo, remonto ir  paleidimo darbui, visų rūšių pakuočių ir kitų atliekų išvežimo išlaidos ir visos kitos susijusios išlaidos.

Atlikti paslaugą turi kvalifikuoti darbuotojai  kokybiškai, naudojant specializuotą įrangą ir nenukrypstant nuo gamintojo numatytos išmontavimo/sumontavimo technologijos.

Išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą po montavimo.

Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Atsakyti už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi Perkančiosios organizacijos teritorijoje.

Atlikti darbus nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

Atlyginti teikėjo darbuotojų Perkančiosios organizacijos darbuotojui ar tretiems asmenims bei jų turtui padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugos teikėjas privalo turėti galiojantį veiklos civilinės atsakomybės draudimą.