3 PIRKIMO DALIES

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

CHIRURGINĖ KONSOLĖ KOMPLEKTE SU MIKROVARIKLIU IR TIESIU ANTGALIU (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Skirtos implantavimui ir burnos chirurgijai |  |
| 1.2 | Darbo režimai | Atskiri režimai implantacijai ir burnos chirurgijai |  |
| 1.3 | Komplektacija | 1. konsolė, 2. laidinis valdymo pedalas (laido ilgis ne mažiau kaip 250 cm), 3. laidinis mikrovariklis, metalinis stovas tirpalams užkabinti, 4. tiesus antgalis |  |
| 1.4 | Reguliuojamas mikrovariklio apšvietimo intensyvumas | Būtina |  |
| 1.5 | Reguliuojamas mikrovariklio sukimo momentas | Būtina |  |
| 1.6 | Reguliuojamas aušinimas . | Aušinimas reguliuojamas ne mažiau kaip per 5 žingsnius: 30ml/min, 60ml/min, 90ml/min, 120ml/min, 150ml/min. Turi būti galimybė aušinimą išjungti. |  |
| 1.7 | Valdymas | Valdymas su rankenėle, kuri yra nuimama ir autoklavuojama. |  |
| 1.8 | Garsiniai signalai | Garsiniai signalai aktyvuojant aušinimą, išjungiant aušinimą, įjungiant mikrovariklio reversą |  |
| 1.9 | Vienu metu ekrane vaizduojami parametrai | 1. mikrovariklio apsisukimai, 2. sukimo momentas, 3. naudojamo antgalio perdavimo santykis |  |
| 2 | Mikrovariklis |  |  |
| 2.1 | Konstrukcija | Bešepetėlinis, su automatiniu aušinimusi |  |
| 2.2 | Laido ilgis | Ne mažiau kaip 200 cm |  |
| 2.3 | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau kaip 80 Ncm |  |
| 2.4 | Greičio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose nei 100 - 40.000 aps./min. |  |
| 2.5 | Sterilizavimas/dezinfekavimas | Variklis sterilizuojamas ir termo dezinfekuojamas |  |
| 2.6 | Mikrovariklio reversas | Būtina |  |
| 2.7 | Svoris | Ne daugiau kaip 120 g. |  |
| 3 | Tiesus antgalis |  |  |
| 3.1 | Perdavimo santykis | 1:2 (greitinantis) |  |
| 3.2 | Išorinis aušinimas | Būtina |  |
| 3.3 | Grąžtelio diametras | 2,35 mm |  |
| 3.4 | Antgalio komplekte tepimo priemonės: | - Praploviklis (ne mažiau kaip 500 ml); - Valiklis (ne mažiau kaip 500 ml); - Alyva (ne mažiau kaip 500 ml). |  |
| 4 | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  |

_____________________